# MANUAL DE OPERAÇÃO

## Medidor de CO2

## Modelo: i-DGM

### N. de série: a aprtir de 10001

### CONTEÚDO

1.	Especificações técnicas	2

2.	Introdução	4

2.2	Aplicação	4

3.	Segurança	5

3.1	Símbolos	5

3.2	Instruções de precaução e segurança	5

4.	Informações gerais do produto	6

4.1	Descrição geral	6

4.2	Princípios da medição	7

4.3	Medição do CO2	7

5.	Instalação	8

5.1	Desembalar	8

5.2	Montagem	8

5.3	Instalação: Sistema de identificação por freqüência rádio (RFID)	9

5.4	Start-up	10

6.	Operação	12

6.1	Medição do CO2	12

6.2	Leitura dos resultados de medição	13

6.3	Apagando os resultados de medição	13

6.4	Recarregando o módulo da bateria	13

6.4.1	Recarga padrão	14

6.4.2	Carga rápida	14

7.	Calibragem e compensação	15

7.1	Calibragem do sensor de temperatura	15

7.2	Calibragem da pressão	15

7.3	Instruções de calibragem (barg, psi, kg/cm²)	16

7.4	Compensação	18

7.4.1	Geral	18

7.4.2	Instruções de compensação	18

8.	Limpeza e manutenção	19

8.1	Limpeza diária	19

8.2	Manutenção mensal	19

9.	Eliminação de problemas e reposição	22

9.1	Eliminação de problemas	22

9.2	Troca do módulo da bateria	22

10.	Desativação, armazenagem e transporte	23

10.1	Desativação	23

10.2	Armazenamento	23

10.3	Transporte	23

#### Anexos

I	Fórmula de CO2 da Haffmans	24

II	Serviços autorizados	25

III	Termos de garantia	26

IV	Peças de reposição	27

V	Desenhos	29

1.	Especificações técnicas

Campo de medição:

CO2	: Padrão	: [g/l]	: 2,00 até 10,0 g de CO2 / l

: Disponível	: volumes	: 1,00 até 5,00

: % p.p.	: 0,200 até 1,000

: kg/cm²	: 0,22 até 5,21

Temperatura	: Padrão	: [C]	: -5,00 até 40,00

: Disponível	: [F]	: 23 até 104

Pressão	: Padrão	: [barg]	: 0,00 até 10,00 barg

: Disponível	: [psi]	: 0,00 até 145 psi

: [kg/cm²]	: 0,00 até 10,19 kg/cm²

: hPa]	: 0,00 até 10E4 hPa

Precisão	: CO2	: [g/l]	: melhor que  0,05 g/l

: [volumes]	: melhor que  0,03 vol.

: [kg/cm²]	: melhor que 0,02 kg/cm²

: Temperatura:	: [C]	:  0,2 C

: [F]	:  32,36 F

: Pressão	: [barg]	:  0,01 bar

: [psi]	:  0,15 psi

: [kg/cm²]	:  0,01 kg/cm²

Reprodutibilidade			:  97,5%

Pressão operacional máxima	: [barg]	: 15 barg

: [psi]	: 218 psi

: [kg/cm²]	: 15 kg/cm²

Temperatura operacional máxima	: [C]	: 100

: [F]	: 212

Duração da medição de CO2		: 55 segundos

Operações por carga de bateria		: aprox. 120 medições

Bateria			: 9,6 v, 1200 mAh

Alimentação			: 100–240V ~ 50-60Hz, 12W

Dimensões A x L x C			: 260mm x 130mm x 210mm

Peso			: 2800 g

2.	Introdução

2.1	Aplicação

O medidor digital de teor de CO2, tipo i-DGM é um instrumento portátil e recarregável para a medição do teor de CO2 em amostras de líquidos gaseificados. O i-DGM pode ser utilizado para a medição do teor de CO2 de bebidas acondicionadas em tanques, tubulações e barris/tonéis.

3.	Segurança

Por favor, leia atentamente as instruções de segurança, antes de usar este produto. O produto sempre deve ser manuseado em conformidade com as normas de segurança. Veja o item 3.1 para a descrição dos símbolos de segurança.

3.1	Símbolos

Os símbolos de atenção, advertência e perigo utilizados neste manual, têm o seguinte significado.

| Atenção! | ##### Informações sobre o uso correto ou efetivo do equipamento |
| --- | --- |

| ###### Cuidado | ##### O uso incorreto ou sem cuidados pode causar sérios danos ao equipamento |
| --- | --- |

|  | ##### A não observância desta informação pode resultar em acidentes pessoais graves ou na morte. |
| --- | --- |

3.2	Precauções e instruções de segurança

- Nunca coloque qualquer objeto metálico no conector “SFE” para evitar um curto circuito (ver Anexo V - Desenhos).

- Se houver precipitação de sal no instrumento (cristais da cerveja), ele deve ser limpo com um detergente ácido à base de ácido nítrico (~0,5%) ou ácido fosfórico (~2,%), em temperatura ambiente, como descrito a seguir. Em seguida, o instrumento deve ser enxaguado com água fria, onde a chave (20) deve ser movida para as posições liga/desliga.

Detergentes à base de clorita (cloreto) e flúor não devem ser utilizados.

4.	Informações gerais do produto

4.1	Descrição geral

O medidor de teor de CO2 tem dois tipos de controle.

- Teclas sensíveis ao toque no painel de operação e um display de cristal líquido integrado na carcaça do PCB (pos. 1), atrás da tampa frontal na parte superior do instrumento.

- Quatro conectores mecânicos, compostos pela chave de amostragem (pos. 20), a válvula de estrangulamento (pos. 12) e os dois conectores das mangueiras de amostragem.

Fig. 4.1   Níveis operacionais

O instrumento é composto por 4 partes principais que estão ligadas entre si (ver Anexo V – Desenho i-DGM/01).

A. 	A caixa do circuito eletrônico (pos. 01);

O módulo eletrônico tem as seguintes funções:

- Medir o equilíbrio da pressão e temperatura,

- Controlar a carga e descarga da bateria,

- Calibrar e controlar o sensor de pressão,

- Controle da inicialização e desligamento,

- Exibição digital dos resultados de medição,

- Indicação da voltagem da bateria.

B.	A unidade da câmara de medição (pos. 02);

As funções da câmara de medição são:

- Tomar amostras sob o controle da válvula de gaveta, existente no bloco mecânico, a qual automaticamente admite e descarrega amostras sucessivas de cerveja,

- Calibrar o sensor de pressão.

C.	O módulo da bateria (pos. 11);

As funções do módulo da bateria são:

- Alimentação do circuito eletrônico,

- Proteção física limitada da câmara de medição.

D.	A carcaça protetora (pos. 06);

As funções do bloco mecânico são:

- Abrir e fechar a câmara de medição,

- Criar um espaço de expansão .

4.2	Princípios da medição

A medição de CO2 baseia-se na lei de Henry, a qual descreve o equilíbrio entre um gás e um líquido em um ambiente fechado. Esta lei determina que, a uma temperatura constante, a quantidade de gás dissolvido em um líquido é proporcional à pressão parcial do gás acima do líquido.

Por esta razão é possível determinar a quantidade de CO2 dissolvido em uma amostra de líquido, medindo-se a pressão de equilíbrio de CO2 acima do líquido e a temperatura do líquido. A concentração é calculada por meio da fórmula de CO2 (ver Anexo I).

4.3	Medição do CO2

A chave de amostragem aciona a válvula de gaveta (pos. 07), que conecta e desconecta automaticamente a entrada/admissão, saída e espaço de expansão do instrumento.

A chave tem duas posições:

Amostragem:	A chave de amostragem está puxada para fora.

A entrada e saída do instrumento estão abertas e o espaço de expansão está conectado à saída.

Medição:	A chave de amostragem está pressionada para dentro.

A entrada e saída do instrumento estão fechadas e o espaço de expansão, que funciona como um reservatório de gás, está conectado à câmara de análise. Ao mesmo tempo um gerador eletrolítico de microbolhas é ligado, a fim de catalisar o equilíbrio de CO2 entre o gás e o líquido.

A válvula de estrangulamento é a saída da câmara de medição, e regula o fluxo do produto através da câmara de medição.

Os resultados de medição (temperatura, pressão e teor de CO2) serão exibidos e armazenados na memória de registros do instrumento.

5.	Instalação

5.1	Desembalar

Antes de ser despachado, o i-DGM é checado e testado pela Haffmans B.V. Verifique se a remessa está completa e sem danificações.

Se a remessa estiver incompleta ou danificada, favor contatar imediatamente a Haffmans B.V. ou o representante/agente designado pela Haffmans B.V. Sempre inclua o número de série, número de ordem ou número da fatura (fornecido pela Haffmans B.V.) do i-DGM em qualquer correspondência.

| Atenção! | ##### Antes de iniciar qualquer operação com o produto, verifique se o instrumento está completo e que não esteja faltando nenhuma peça. |
| --- | --- |

A remessa contém:

- i-DGM,

- Kit de manutenção (com algumas peças de reposição),

- Jogo de mangueiras,

- Programa de comunicação i-DGM/PC em um CD-ROM,

- Cabo de comunicação RS-232,

- 2 chaves de ID para usuário (uso opcional),

- 2 chaves de ID para localizações (uso opcional),

- Recarregador padrão

- Manual de instruções do i-DGM

Opcional:

- Recarregador de carga rápida para clientes que desejam carregar o módulo da bateria rapidamente. O módulo da bateria deve ser desconectado do i-DGM enquanto estiver sendo recarregado.

5.2	Montagem

Procedimento:

- Lubrifique os anéis O-ring dos conectores das mangueiras (pos. 18) com um pouco de graxa de silicone (do kit de manutenção),

- Encaixe os conectores das mangueiras nos bocais de entrada/saída do i-DGM até que estes engatem, em seguida puxe-os de volta, até que travem.

5.3	Instalação: Sistema de identificação por freqüência de rádio (RFID)

O i-DGM incorpora um sistema RFID; doravante chamado de ID. O ID permite a identificação de usuários e de locais de amostragem. Este recurso é especialmente importante para o controle da qualidade, pois isto assegura que o i-DGM possa ser usado somente por pessoas que possuam a chave de ID apropriada, além de identificar automaticamente a localização (estação, tanque, tubulação), onde as amostras foram tomadas.

O sistema de ID é desativado antes da expedição e os clientes que desejarem usar este sistema precisam reativá-lo, antes que um novo i-DGM seja entregue ao operador.

As chaves de ID para usuários e localizações são pré-programadas pela Haffmans, de acordo com  as especificações do cliente. Se o cliente não tiver especificado, como os componentes devem ser programadas, eles serão enviados com os valores padrão relacionados abaixo:

Chave 1 : Usuário 01

Chave 2 : Usuário 02

Chave 3 : Local 01

Chave 4 : Local 02

O sistema de ID deve ser ativado como segue:

1. 	Pressione um dos botões,

 O User-ID é solicitado

2.	Pressione a tecla ENTER,

 O Place-ID é solicitado

3.	Pressione a tecla ENTER novamente

 É solicitado que o i-DGM seja abastecido para uma medição

4.	Mantenha a tecla ENTER pressionada até o logotipo da Haffmans aparecer no display,

 A atual versão do software e o número de série do i-DGM também são exibidos,

- Pressione a tecla ENTER novamente,

 Agora está no menu principal (main menu).

- Selecione o menu de configuração (configuration menu) com as teclas de rolagem e pressione a tecla ENTER,

7.	Selecione o submenu ID System/Password com as teclas de rolagem e pressione a tecla ENTER,

8.	Selecione ID ignore com as teclas de rolagem e pressione a tecla ENTER,

 O ajuste do “ID ignor” agora é “YES”

9.	Pressione a tecla de rolagem uma vez,

 O ajuste do “ID ignor” agora é “NO”

10.	Pressione a tecla ENTER

 O sistema de ID agora está ativo.

11.	Selecione o menu principal com a tecla de rolagem para baixo e pressione a tecla ENTER,

 Agora está de volta ao menu principal.

5.4	Start-up

Procedimento:

- Puxe a chave de amostragem para fora (pos. 20) na posição de amostragem e abra a válvula de amostragem que fornecerá a amostra a ser tomada.

- Pressione a chave de amostragem suave e lentamente até alcançar a posição de medição e iniciar a medição de CO2.

Se o sistema RFID estiver ativo, será solicitada sua própria identificação (Operator-ID). Coloque a chave de operador na parte frontal do instrumento. A localização de medição, então, será identificada colocando-se a parte frontal do i-DGM próximo da chave de localização, que está fixada em um ponto apropriado para a medição. Depois de as duas identificações, do operador e da localização, tiver sido efetuadas, a medição de CO2 se iniciará automaticamente.

No nível mais baixo do display encontra-se uma barra que indica a progressão da medição. A barra na parte superior indica o nível da capacidade da bateria. Uma seqüência de medição de CO2 será mostrada a seguir. A seqüência completa demora 50 segundos.

Fig. 5.1   Identificação

Processo de medição

Eletrólise	1

0

Pausa	1

0

Display T	1

0

Display P	1

0

Display CO2	1

0

Tempo de

processamento

50 segundos

Fig. 5.2  Processo de medição

Durante o processo, os parâmetros são exibidos da mesma forma como são medidos. As figuras abaixo mostram as sucessivas telas de uma medição em uma câmara de medição vazia, a 22 C, após a calibragem do sensor de pressão:

Fig. 5.3: Display durante a eletrólise

Fig. 5.3: Display durante a medição de temperatura

Fig. 5.4: Display durante a medição de pressão

Fig. 5.5: Display após o cálculo de CO2

Depois que a última amostra tiver sido medida, o instrumento deve ser enxaguado com água fria, abastecido com água e armazenado com a chave de amostragem pressionada.

6.	Operação

6.1	Medição do CO2

Quando os líquidos de amostra estiverem sob baixa pressão, o instrumento deve ser posicionado no plano mais baixo possível. O cabeçote extra irá minimizar quaisquer problemas com a fuga de CO2.

Para a primeira medição, o instrumento deve ser abastecido com aproximadamente um litro de líquido, para medições subsequentes, meio litro será o suficiente (dependendo da pressão no i-DGM, levará em torno de 20 segundos para encher a câmara de medição com uma amostra nova).

| ###### Cuidado | ##### Antes de conectar o i-DGM em um ponto de amostragem, certifique-se de que o instrumento não possa virar/tombar durante a medição, Feche a válvula de amostragem do tanque ou tubulação, antes de conectar as mangueiras de amostragem ao i-DGM, Abra – puxando para fora – a chave de amostragem, antes de conectar o i-DGM ao ponto de amostragem. A válvula de amostragem deve ser lentamente aberta e fechada, Certifique-se de que a pressão dentro das manqueiras de amostragem não seja superior a 6 bar. |
| --- | --- |

Procedimento:

- Conecte a mangueira de entrada do i-DGM ao bico de amostragem do tanque ou tubulação. Posicione a extremidade da mangueira de saída (i-DGM) em um dreno e fixe no lugar,

- Coloque a chave de amostragem na posição de amostragem (pos. 20), em seguida abra o bico de amostragem de forma que o líquido possa fluir até a câmara de medição do i-DGM,

- Ajuste o fluxo, utilizando a válvula de estrangulamento (sem fuga de CO2),

- Pressione a chave de amostragem lentamente

Se o sistema RFID estiver ativo, sua própria identificação (Operator-ID) deverá ser efetivada, colocando a chave de operador na parte frontal do instrumento (ver Fig 4.1). A seguir a localização de medição deverá ser identificada, colocando-se a parte frontal do instrumento próximo à chave de localização, fixada em um ponto adequado para a medição. Depois da identificação, a medição de CO2 se iniciará automaticamente.

Capacidade da bateria

Progressão da medição

Data e hora

Número da medição

Fig. 6.1  Display durante uma medição

6.2	Leitura dos resultados de medição

Rolagem para cima

Rolagem para baixo

Procedimento:

1. 	Pressione a tecla ENTER por 3 segundos,

 A entrada do menu será exibida

2.	Pressione a tecla ENTER novamente,

 O menu principal (main menu) será exibido

3.	Selecione “Registros” (logbook) no menu principal usando a tecla de rolagem e pressione a tecla ENTER,

4.	Selecione “Results” (resultados) no menu de registros e pressione a tecla ENTER,

5.	Agora, os resultados podem ser lidos.

Botão ENTER

Para selecionar outra medição deve-se rolar os números/registros de medição para cima ou para baixo com as teclas de rolagem.

6.	Pressione a tecla ENTER para voltar ao menu principal.

6.3	Apagando resultados de medição

1. 	Pressione a tecla ENTER por 3 segundos,

 A entrada do menu será exibida

2.	Pressione a tecla ENTER novamente,

 O menu principal (main menu) será exibido

3.	Selecione “Registros” (logbook) no menu principal usando a tecla de rolagem e pressione a tecla ENTER,

4.	Selecione “delete results” (apagar resutados) no menu Registros e pressione a tecla ENTER,

5.	A tela retornará automaticamente ao menu principal.

6.4	Recarregando o módulo da bateria

O nível da bateria possui cinco divisões – todos serão visíveis se a bateria estiver carregada totalmente. Se o nível da bateria indicar menos de 20% de carga, o módulo da bateria deve ser recarregado.

Neste ponto, a bateria retém apenas carga o suficiente para mais algumas medições, antes que o display se desligue completamente e outras medições não sejam mais possíveis.

6.4.1	Recarga padrão

Procedimento:

- Remova a capa protetora do conector de carga/comunicação (pos. 09),

- Conecte o recarregador padrão no conector do recarregador/RS-232 na parte traseira do i-DGM,

- Conecte o carregador na alimentação/rede,

- Desconecte o i-DGM do recarregador depois de aproximadamente 6 horas,

- Recoloque a capa protetora na parte traseira do i-DGM.

Se a bateria estiver completamente descarregada, o recarregador levará de 6 a 8 horas para recarregar completamente o módulo da bateria. O i-DGM possui um regulador interno para controlar o processo de recarga e proteger a bateria de uma sobrecarga. O módulo da bateria também é protegido contra o superaquecimento, desta forma o i-DGM pode ser deixado carregando por tempo ilimitado, porém a vida útil da bateria é aumentada, se o tempo de recarga for limitado a 24 horas ou menos. O i-DGM não pode ser utilizado para efetuar medições, enquanto estiver conectado ao recarregador.

6.4.2	Carga rápida

Procedimento:

Um recarregador opcional é capaz de recarregar a bateria em menos de 3 horas, mas a bateria deve ser removida do instrumento. Para efetuar uma carga rápida, desparafuse os dois parafuso de cabeça Allen (pos. 16) na parte traseira do i-DGM utilizando uma chave Allen 4x100 (do kit de manutenção) e remova o módulo de bateria do instrumento. Depois conecte o recarregador rápido no conector – normalmente inacessível – localizado na placa metálica do módulo da bateria. Agora conecte o recarregador na alimentação/rede para carregar a bateria. Desconecte a bateria do carregador rápido, quando o módulo da bateria estiver completamente carregado (após 3 horas).

| Atenção! | ##### O suporte de recarga na parte traseira do i-DGM nunca deve ser deixado aberto, quando o i-DGM não estiver sendo recarregado. Sempre coloque a capa protetora, sempre que o conector de recarga for removido. |
| --- | --- |

| Atenção! | ##### O módulo da bateria tem uma vida útil limitada (ver item 9.2). A carga em um módulo de bateria tem uma vida útil ainda mais limitada, e mesmo um módulo de bateria novo ficará desgastado em alguns meses – em temperaturas elevadas, se desgastará mais rapidamente. |
| --- | --- |

|  | ##### Nunca coloque nenhum objeto metálico não apropriado no conector “SFE”, a fim de evitar um curto-circuito (ver Anexo V – Desenhos). |
| --- | --- |

7.	Calibragem e compensação

7.1	Calibragem do sensor de temperatura

O sensor de temperatura (PT-100) é um dispositivo de baixa tolerância que não necessita de calibragem.

7.2	Calibragem da pressão

O valor de pressão na fórmula de CO2 é uma pressão absoluta, e o sensor de pressão mede uma pressão absoluta. A medição da pressão não depende da pressão atmosférica e mudanças na pressão atmosférica não têm influência sobre a pressão medida.

Recomendamos calibrar o sensor de pressão uma vez por mês. A calibragem de pressão deve ser executada por meio do menu de configuração e o submenu de calibragem.

Procedimento:

- Esvazie a câmara de medição,

- Certifique-se de que a chave de amostragem esteja pressionada (posição de medição),

- Solte os parafusos de vedação da abertura de calibragem (pos. 03),

- Aparafuse o bujão de calibragem (do kit de manutenção),

- Conecte o i-DGM ao dispositivo de calibragem (por ex. o dispositivo de calibragem da Haffmans) e uma fonte de gás de calibragem pressurizado (ar ou CO2),

- Em seguida siga as instruções das próximas duas páginas:

7.3	Instruções de calibragem (barg, psi, kg/cm²)

Tab. 7.1  Conversão da pressão atmosférica

| Tabela de pressão atmosférica |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| [mmHg] | [bar] | [kg/cm²] | [psi] |
| 780 | 1,04 | 1,06 | 15,1 |
| 773 | 1,03 | 1,05 | 14,9 |
| 765 | 1,02 | 1,04 | 14,8 |
| 758 | 1,01 | 1,03 | 14,6 |
| 750 | 1,00 | 1,02 | 14,5 |
| 743 | 0,99 | 1,01 | 14,4 |
| 735 | 0,98 | 1,00 | 14,2 |
| 728 | 0,97 | 0,99 | 14,1 |
| 713 | 0,95 | 0,97 | 13,8 |
| 675 | 0,90 | 0,92 | 13,1 |
| 638 | 0,85 | 0,87 | 12,3 |
| 600 | 0,80 | 0,82 | 11,6 |

| Enter | Move para baixo | Move para cima |
| --- | --- | --- |

Com a tecla ENTER o valor digitado pode ser aceito e com as teclas para cima e para baixo o valor pode ser alterado.

Para calibrar o sensor de pressão proceda como segue. Certifique-se de que tenha selecionado a unidade correta!

Procedimento:

1. 	Pressione a tecla ENTER por mais de 3 segundos

 A entrada do menu será exibida

2.	Pressione a tecla ENTER

 O menu principal (main menu) será exibido

3.	Selecione o menu de calibragem usando a tecla de rolagem para baixo e pressione a tecla ENTER.

4.	Selecione “Calibration pressure” (calibragem pressão) e pressione a tecla ENTER,

 Agora, está no modo de calibragem

5.	Puxe a chave de amostragem e verifique a pressão atmosférica com um barômetro de precisão,

6.	Pressione a tecla ENTER, uma vez, para ajustar a pressão atmosférica. Com a tecla ENTER o valor digitado pode ser aceito e com as teclas para cima e para baixo o valor pode ser alterado.

Quando todos os valores estiverem ajustados, pressione a tecla ENTER, o modo P-low é selecionado automaticamente.

P-low sempre corresponde a:

- 0,00 bar,

- 0,0 psi,

- 0,0 kg/cm²

8.	Agora, pressione a chave de amostragem para dentro e aperte a tecla ENTER duas vezes para alternar para o ajuste P-high, pressione a tecla ENTER mais uma vez para ajustar o P-high.

Aplique uma pressão precisa entre:

- 2 e 3,5 barg,

- 9,01 e 50,76 psi ou

- 2,04 e 3,57 kg/cm².

9.	Agora, ajuste o valor da pressão aplicada no i-DGM e pressione a tecla ENTER. Se a calibragem tiver sido completada com sucesso, o programa voltará automaticamente ao menu principal, caso contrário será exibida a mensagem:

“Doubtful calibration, previous calibration restored”

(“Calibragem incorreta, calibragem prévia restaurada”)

10.	 Desconecte o dispositivo de calibragem e desparafuse o bujão de calibragem do i-DGM. Feche a abertura de calibragem (pos. 03) aparafusando os parafusos de vedação sólidos.

7.4	Compensação

7.4.1	Geral

O teor de CO2 medido pelo “intelligent Digital Gehaltmeter” (i-DGM) pode apresentar um erro sitemático constante. Este desvio pode ser eliminado ajustando-se o código do fator de compensação “A” como descrito nas instruções de compensação. O novo código do valor “A” pode ser calculado como segue:

| valor calibrado de CO2 | x código “A” = novo código A |
| --- | --- |
| valor de CO2 (i-DGM) |  |

Exemplo:

Valor calibrado de CO2	: 5,20 g/L

Valor de CO2 (i-DGM)	: 5,00 g/L

Código “A“	: 9,67

| 5,20 | x 9,67 = 10,06 |
| --- | --- |
| 5,00 |  |

Novo código “A”	:

7.4.2	Instruções de compensação

Procedimento:

- Mantenha a tecla ENTER pressionada por mais de 3 segundos para entrar no menu da Haffmans,

- Pressione a tecla ENTER para entrar no menu principal,

- Selecione o menu de configuração e pressione a tecla ENTER,

- Selecione “CO2 formula/Prod. Def.” e pressione a tecla ENTER,

- Mova para baixo e selecione “A”, então pressione a tecla ENTER,

 O valor/10 é exibido.

- Agora ajuste o fator de compensação calculado usando as teclas para baixo/para cima para selecionar um valor maior/menor, em seguida pressione a tecla ENTER para aceitar o valor exibido.

Por exemplo: se tiver sido calculado 10,00 como fator de compensação, então deve ser ajustado o valor 01,000 como fator “A”.

Dependendo do tipo de produto, o fator “C” na fórmula também pode ser ajustado.

8.	Limpeza e manutenção

8.1	Limpeza diária

Recomenda-se que o i-DGM seja limpo diariamente após o uso, enxaguando-o com água fria. Para limpar o i-DGM, conecte a mangueira de alimentação a uma torneira de água fria e enxágüe o instrumento com a válvula de estrangulamento (pos. 12) aberta e a chave de amostragem (pos. 20) puxada para fora na posição aberta.  Feche a torneira e mova a chave de amostragem várias vezes, pressionando e puxando-a. Em seguida, enxágüe novamente, com a chave puxada para fora.

Armazene o instrumento em um local fresco, com a câmara de medição cheia de água, e a chave de amostragem pressionada para dentro.

A temperatura do local de armazenamento não deve cair abaixo de 0C / 32F.

8.2	Manutenção mensal

A.	Limpeza especial

Se houver traços de impurezas após o enxágüe completo, o instrumento deve ser parcialmente abastecido com uma solução de limpeza apropriada. Para efetuar esta limpeza, remova o parafuso na abertura de calibragem (pos. 03) e, usando uma garrafa de lavagem, aplique a solução de limpeza até cobrir os eletrodos.

Detergentes adequados são detergentes alcalinos com uma concentração alcalina de 0,5% a 2% (NaOH), a serem usados em temperatura ambiente. Dependendo do grau de contaminação, a limpeza poderá demorar de 15 minutos a algumas horas. Durante este período, agite o instrumento regularmente. O instrumento então deverá ser enxaguado completamente com água limpa.

|  | ##### Havendo precipitação de sal no instrumento (cristais da cerveja), o instrumento também pode ser limpo com um detergente ácido à base de ácido nítrico (~0,5%) ou ácido fosfórico (~2%), a temperatura ambiente, como descrito a seguir. Depois desta limpeza, o instrumento precisa ser bem enxaguado com água fria, onde a chave de amostragem deve ser aberta e fechada. Detergentes à base de cloritos ou flúor não devem ser utilizados. |
| --- | --- |

Certifique-se de que nenhum resíduo do agente de limpeza tenha ficado no sistema após o enxágüe. Um enxágüe inadequado pode levar à corrosão sob os anéis O-ring da válvula de gaveta.

Detergentes alcalinos recomendados:

- Divo Schaum ML	Diversey

- P3-F	Henkel

- Kinray D	Reddish Savilles

- Fett-Löser	Dr. Becher

Detergentes ácidos recomendados:

- Dilac R	Diversey

- P3 Horolith 283	Henkel

- P3 Trimeta S Special	Henkel

B.	Válvula de gaveta: pos. 07

Recomendamos limpar a válvula de gaveta a cada mês. Se o movimento da chave de amostragem se tornar difícil ou o instrumento for limpo com um agente desengraxante, a manutenção da válvula de gaveta deve ser efetuada imediatamente.

Procedimento:

- Desparafuse os 4 parafusos (pos. 19) com a chave fornecida junto com o kit de manutenção,

- Remova a válvula de gaveta e o bloco (pos. 07) da carcaça do instrumento,

- Desparafuse os seis parafusos (pos. 22) e retire a capa protetora (pos. 06),

- Remova todos os anéis O-ring (pos. 21) da válvula de gaveta, utilizando o sacador de O-ring fornecido com o kit de manutenção,

- Use a escova do kit de manutenção para escovar a válvula de gaveta e o interior da carcaça da válvula com um agente desengraxante, depois uma solução detergente e, finalmente, enxágüe com bastante água,

- Utilize um pano limpo (do kit de manutenção) para remover qualquer impureza remanescente da válvula ou da carcaça.

| Atenção! | ##### Para prevenir qualquer dano na superfície interna da carcaça, não a raspe com objetos afiados/pontiagudos. * Limpe as superfícies internas da carcaça somente com a escova do kit de manutenção. |
| --- | --- |

- Substitua os anéis O-ring danificados, verificando se as superfícies dos anéis O-ring não estão danificadas! Use apenas anéis O-ring do kit de manutenção; o kit de manutenção inclui vários anéis deste tipo,

- Lubrifique levemente a válvula de gaveta e os anéis O-ring com graxa de silicone do kit de manutenção,

- Recoloque a capa protetora  sobre o bloco de válvula de gaveta e aparafuse os 6 parafusos (pos. 22),

- Reinstale, cuidadosamente, o bloco junto com a chave de amostragem, na carcaça do instrumento Depois aparafuse os quatro parafusos de montagem, em vários passos, apertando-os gradativamente, a fim de evitar uma deformação do bloco. Quando todos os quatro parafusos estiverem colocados, verifique o curso da válvula de gaveta.

C.	Câmara da válvula de estrangulamento (pos. 12)

Procedimento:

- Desparafuse a válvula de estrangulamento (pos. 12) completamente da câmara de medição,

- Remova os anéis O-ring (pos. 13 e 14) da válvula de estrangulamento, usando o sacador de O-ring do kit de manutenção,

- Limpe o parafuso estrangulador como descrito na seção B.5 e B.6,

- Use a escova do kit de manutenção para escovar o assento do parafuso estrangulador com uma solução detergente e enxágüe bem,

- Substitua os anéis O-ring danificados, verificando se as superfícies de vedação dos anéis O-ring não estão danificadas! Use apenas anéis O-ring do kit de manutenção; o kit de manutenção inclui vários anéis deste tipo,

- Lubrifique levemente a válvula de gaveta e os anéis O-ring com graxa de silicone do kit de manutenção,

- Reinstale cuidadosamente o parafuso estrangulador no seu assento.

9.	Eliminação de problemas e reposição

9.1	Eliminação de problemas

| #### Problema | Causa | Solução |
| --- | --- | --- |
| Muitas bolhas na câmara de medição durante a amostragem | (um) anel (anéis) O-ring defeituoso na válvula de gaveta | Remova a válvula de gaveta e substitua os anéis defeituosos |
| Nada aparece no display quando pressiona qualquer botão | A bateria está descarregada | Recarregue o módulo da bateria |
| A medição de pressão indica HHH | A calibragem de pressão está errada | Calibre o sensor de pressão (ver capítulo 7) |
| O valor de CO2 parece estar errado | O sensor de pressão se moveu | Calibre o sensor de pressão (ver capítulo 7) |

9.2	Troca do módulo da bateria

Quando a capacidade do módulo da bateria atingir o ponto, onde apenas algumas medições podem ser efetuadas, antes da bateria precisar de recarga, o módulo da bateria deverá ser substituído. Normalmente a bateria tem capacidade para um ciclo de 500 cargas/recargas, se for corretamente carregada e descarregada.

Procedimento:

- Desparafuse os dois parafusos de fixação (pos. 16) com a chave Allen 4x100 fornecida com o kit de manutenção. Puxe o módulo da bateria para fora da parte traseira do i-DGM,

- Remova o módulo da bateria (pos. 11),

- Se necessário, limpe e enxugue a parte traseira da câmara de medição (pos. 02).

- Instale o novo módulo de bateria, assegurando que os conectores estejam posicionados corretamente. Aparafuse o módulo da bateria na câmara de medição e o suporte do PCB, usando os dois parafusos de cabeça Allen (pos. 15): Não apertar demasiadamente!

- Carregue o módulo da bateria, se necessário (ver capítulo 6.4).

| Atenção! | ##### A bateria velha deve ser enviada a uma organização apropriada para a descontaminação ou devolvida à Haffmans B.V. (ver também a nota no módulo da bateria). |
| --- | --- |

10.	Desativação, armazenagem e transporte

10.1	Desativação

Quando um i-DGM é desativado seus componentes devem ser encaminhados a uma organização apropriada de descontaminação ou o instrumento inteiro ser enviado para a Haffmans B.V. Aqui estão relacionados os principais componentes:

- 	Carcaça do PCB	: placa de metal, componentes eletrônicos e sensores, ABS

-	Câmara de medição	: Perspex

-	Unidade do pistão	: Perspex, ABS, aço inoxidável

-	Unidade da bateria	: baterias (NiMH), PU, placa de aço inoxidável

10.2	Armazenagem

O instrumento deve ser armazenado em local seco e protegido de danos mecânicos e/ou químicos. Se o i-DGM não for utilizado por um longo período e as temperaturas ambientais forem muito altas (acima de 30C) ou muito baixas (abaixo de -5C), recomenda-se que a válvula de gaveta seja puxada para fora.

#### 10.3	Transporte

Quando o i-DGM é transportado, o display e as partes de Perspex precisam ser protegidos contra impactos mecânicos diretos. Recomendamos guardar a embalagem da Haffmans para ser reutilizada se e quando o i-DGM tiver que ser enviado para algum lugar.

Anexo I – Fórmula de CO2 da Haffmans

| Atenção! | ##### A pressão parcial de gases estranhos não está incluída no cálculo. |
| --- | --- |

A 	= fator de conversão/compensação (1*),

p	= pressão de equilíbrio do gás (pressão parcial do CO2),

patm	= pressão atmosférica em bar,

C	= fator dependente do produto (-10,74*),

D	= fator dependente do produto (2617,25*),

T	= temperatura do líquido em C,

E	= fator para o valor de CO2 p20 [kg/cm²], usado somente no Japão

* A escala está baseada na solubilidade do dióxido de carbono em cerveja com um mosto original de 12 (Plato) e uma atenuação aparente de 80%, presumindo-se uma pressão atmosférica de 760 mmHg durante a determinação.

Quando a composição da amostra difere do padrão, a fórmula de CO2 da Haffmans precisa ser alterada, modificando-se as constantes A, C e D.

Amostra usando cerveja

Na cerveja, a solubilidade de CO2 diminui aproximadamente 1% por 3 Plato. Isto significa que a solubilidade de CO2 na cerveja, com o mosto original a 9 Plato, é em torno de 3% mais baixa que a solubilidade de CO2 em água. Para uma cerveja com o mosto original de 12 Plato, a solubilidade de CO2 é 4% menor.

Amostra usando bebidas soft

No caso de bebidas soft, a solubilidade de CO2 se altera em torno de 1% por Brix. Isto significa que a solubilidade de CO2 em bebidas soft, com um teor de açúcar de 8 Brix, é aproximadamente 8% menor que a solubilidade de CO2 em água. Para bebidas soft com um teor de açúcar de 10 Brix, a solubilidade de CO2 é aproximadamente 10% menor.

Pressão de conversão e valores de temperatura:

Pressão	P(bar)	P(psi)/14,5

P(bar)	P(kg/cm²)/1,02

Temperatura	T(C)	(T(F)-32)x5/9

Fórmula de conversão de unidades de CO2		CO2 (g/L) = 2 * CO2 (volumes)

CO2 (g/L) = 10 * CO2 (peso%)

Anexo II – Serviços autorizados

| ###### Cuidado | ##### Reparos das partes elétricas do i-DGM devem ser efetuados somente por pessoas autorizadas pela Haffmans. |
| --- | --- |

A tabela de eliminação de problemas relaciona uma série de problemas de menor gravidade e indica como o cliente poderá resolvê-los. Se o problema não puder ser resolvido ou implicar em peças de reposição, contate a Haffmans B.V. ou seus representantes/serviços autorizados. Sempre inclua o número de série, número de ordem ou número da fatura (NF) (fornecida pela Haffmans B.V.) do i-DGM em qualquer tipo de correspondência.

Para esclarecimento de dúvidas em relação à operação do i-DGM, favor contatar a Haffmans ou seus representantes/serviços autorizados.

Anexo III – Termos de garantia

Esta garantia Haffmans é uma garantia adicional de todos os direitos assegurados ao comprador pelo contrato de compra, entre o comprador e o fornecedor, e a legislação vigente.

A Haffmans B.V. garante que o equipamento fornecido não apresenta defeitos materiais ou de fabricação, para o uso e a manutenção normais. Esta garantia é válida pelo período de 12 meses, a contar da data de fatura.

A garantia não cobre quaisquer recalibragem ou manutenção que se fizerem necessárias. A garantia não cobre fusíveis, nem instrumentos ou componentes do instrumento que tenham sido utilizados de forma inadequada ou que tenham sido modificados, divergindo da finalidade a que foram destinados, ou ainda, que tenham sido expostos a condições anormais de serviço ou manuseio inadequado.

Ocorrendo um defeito dentro do período de cobertura da garantia, a natureza do defeito deve ser comunicada por escrito à Haffmans B.V..

O(s) componente(s) defeituoso(s) serão repostos ou reparados gratuitamente, desde que a causa do defeito não tenha sido provocada pelo seguinte:

- Uso diferente do especificado no manual de operação,

- Qualquer modificação não autorizada,

- Falha na execução da manutenção dentro dos intervalos especificados,

- Reparos efetuados por terceiros, não treinados ou autorizados pela Haffmans B.V.,

- Condições anormais de serviço.

Os custos de laboratório referentes ao trabalho de desmontagem e montagem, necessário para a execução do reparo, serão pagos pelo comprador

A Haffmans B.V. não se responsabiliza por quaisquer danos ocasionados pelo transporte.

Anexo IV – Peças de reposição

Quando solicitar peças de reposição, favor incluir todas as informações a seguir em seu pedido:

- Número de série do i-DGM.

- Número da posição (da lista de peças abaixo. Por favor, compare com os desenhos).

- Descrição

- Número da peça

i-DGM (N. de desenho i-DGM/01)

| Pos. | Descrição | N. peça |
| --- | --- | --- |
| #### Instrumento |  |  |
|  | Chave ID usuário | 100.007 |
|  | Chave ID Localização | 100.008 |
| 08 | Alça | 100.056 |
|  | Lâmina do display | 100.054 |
| 20 | Chave de amostragem | 100.016 |
| 07 | Válvula de gaveta | 100.024 |
| 12 | Válvula de estrangulamento | 100.042 |
|  | Bloco da válvula de gaveta | 100.025 |
| 06 | Carcaça protetora (válvula de gaveta) | 100.017 |
| 11 | Módulo da bateria | 100.002 |
| #### Acessórios |  |  |
|  | Recarregador padrão | 100.002 |
|  | Cabo RS-232 | 100.005 |
|  | Recarregador de carga rápida |  |
|  | Jogo de mangueiras | 100.004 |
|  | CD-ROM do software de comunicação | 100.009 |
|  | Dispositivo de calibragem da Haffmans (opcional) |  |
| #### Conteúdo do kit de manutenção |  |  |
|  | Chave 2x100 | 004.086 |
|  | Chave 2,5x100 | 005.209 |
|  | Chave 3x100 | 004.085 |
|  | Chave 4x100 | 004.084 |
|  | Sacador de anéis O-ring | 004.080 |

|  | Escova | 004.059 |
| --- | --- | --- |
|  | Parafuso de calibragem (oco) | 001.997 |
|  | Graxa para anéis O-ring | 004.082 |
|  | Pano de pó | 004.081 |
|  | Kit de anéis O-ring | 100.003 |

Anexo V – Desenhos

| #### Descrição | #### Número do desnho |
| --- | --- |
| visão geral do i-DGM | i-DGM/01 |

Legenda do desenho: i-DGM/01:

| Pos. | Descrição | N. peça |
| --- | --- | --- |
| 01 | Caixa do circuito eletrônico |  |
| 02 | Câmara de medição |  |
| 03 | Parafuso de calibragem | 100.044 |
| 04 | Anel O-ring do parafuso de calibragem | 100.048 |
| 05 | Sensor de temperatura |  |
| 06 | Carcaça protetora (válvula de gaveta) |  |
| 07 | Válvula de gaveta |  |
| 08 | Alça de transporte |  |
| 09 | Conector de comunicação/recarga |  |
| 10 | Sensor de pressão |  |
| 11 | Módulo da bateria | 100.001 |
| 12 | Válvula de estrangulamento | 100.042 |
| 13 | Anel O-ring (grande) | 100.083 |
| 14 | Anel O-ring (pequeno) | 100.082 |
| 15 | Ponto de identificação |  |
| 16 | Parafuso M5x55 | 100.033 |
| 17 | Conector das mangueiras de entrada/saída |  |
| 18 | Anel O-ring do conector das mangueiras de entrada/saída | 00.745/001.630 |
| 19 | Parafuso M4x10 | 004.993 |
| 20 | Chave de amostragem |  |
| 21 | Anel O-ring da válvula de gaveta | 000.745 |
| 22 | Parafuso M3x8 | 005.682 |