# MANUAL DE OPERAÇÃO

## CALCULADOR DE CO2 INPACK 2000/

## MEDIDOR DE AR INPACK

## Modelo: ICC-2000/IAM

### CONTEÚDO

1	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	3

2	INTRODUÇÃO	5

2.1	Segurança	5

2.2	Símbolos de segurança	5

2.3	Aplicação prevista	5

2.4	Condições da garantia	6

2.5	Informações gerais do produto	7

2.5.1	ICC-2000	7

2.5.2	ICC-2000, Princípios de medição	7

2.5.3	Configurações	8

2.5.4	IAM	8

2.5.5	IAM, Princípios de medição	8

2.6	Serviço autorizado	9

3	INSTALAÇÃO	10

4	USO	11

4.1	Medições do ICC-2000 e do IAM	11

4.2	Operação do ICC-2000	13

4.2.1	Preparação da garrafa ou lata	13

4.2.2	Agitando a garrafa ou lata para obter equilíbrio	13

4.2.3	Ajustando o ICC-2000 para a altura correta	14

4.2.4	Perfuração de garrafas ou latas	14

4.2.5	Snifting	14

4.2.6	Inserindo o sensor de temperatura e agitação para obter equilíbrio	15

4.2.7	Correção do volume falso e profundidade de penetração	16

4.2.8	Leitura da pressão de equilíbrio, temperatura e teor de CO2	16

4.2.9	Remoção da garrafa ou lata do ICC-2000	18

4.3	Operação do IAM	19

4.3.1	Preparação da amostra	19

4.3.2	Preparação do IAM	19

4.3.3	Medição do conteúdo de ar do “headspace” após o enchedor	20

4.3.4	Medição do conteúdo de ar do “headspace” para correção

do cálculo do CO2	21

4.3.5	Medição do conteúdo total de ar	21

4.3.6	Medição do volume do “headspace” para garrafas e latas	23

4.3.7	Cálculo de CO2 com correção do ar	23

4.4	Leitura e operação: detalhes	24

4.5	Níveis de operação	24

4.6	Recarga da bateria	26

5	CALIBRAÇÃO/COMPENSAÇÃO	27

5.1	Calibração	27

5.2	Compensação	28

6	MANUTENÇÃO	30

6.1	Pessoal	30

6.2	Limpeza	30

6.3	Manutenção semestral	30

6.4	Acessórios (sob encomenda)	31

6.5	Soluções de problemas	31

6.6	Lista de peças do ICC-2000	33

6.7	Lista de peças do IAM	34

7	Desenhos	36

1	ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

CALCULADOR DE CO2 INPACK 2000

Faixa de medição:

CO2	: 2,50 – 9,99	g/l  *

temperatura	: -10      60	°C  *

pressão	:  -1         6	bar  *

Precisão de medição:

CO2	:    	0,1	g/l  *

temperatura	:   	0,2	°C  *

pressão	:   	0,01	bar  *

Unidades de medida:

CO2	:   g/l  *, volume, % por peso, p20 [kg/cm²]

temperatura	:   °C *, °F

pressão	:   bar  *, psi

Display	:  LCD (cristal líquido), 2 x 16 caracteres

Memória	:  99 medições, 55 calibrações

Performance entre duas recargas	:   150 medições (120 segundos cada)

Bateria	:  9 V, 150 mAh (NiMH)

Alimentação	:  220 – 250 V / 50 –60 Hz

Classe de proteção	:  IP 64

Altura da garrafa/lata

mínima	:  50 mm

máxima	:  360 mm

Diâmetro da garrafa/lata

mínimo	:  20 mm, incluindo 12 mm

máximo	:  120 mm

Dimensões

altura	:  550 mm

largura	:  170 mm

profundidade	:  250 mm

(veja também o desenho, item 7)

Peso	:  2,8 kg

* Configurações de fábrica; outros valores/unidades podem ser programados

MEDIDOR DE AR INPACK 2000

Faixa de medição:

conteúdo de ar	:  0 – 20 ml

Subdivisões::

0 – 6,5 ml	:  0,1 ml

7 – 20 ml	:  0,5 ml

Conteúdo	:   150 ml

Dimensões

altura	:  420 mm

largura	:  120 mm

profundidade	:  170 mm

(veja também o desenho, item 7)

Peso	:  2,8 kg

2	INTRODUÇÃO

Este capítulo contém informações de segurança e de garantia e informações gerais do produto.

2.1	SEGURANÇA

Por favor, leia atentamente as normas de segurança, antes de usar este produto. As normas de segurança devem ser observadas rigorosamente durante a operação. Veja o item 2.2 para os símbolos de segurança.

2.2	SÍMBOLOS DE SEGURANÇA

| #### ATENÇÃO | Esta é uma indicação que alerta para o uso correto ou efetivo do equipamento. |
| --- | --- |

| CUIDADO | O uso incorreto ou sem cuidado pode causar sérios danos ao equipamento. |
| --- | --- |

| ##### PERIGO | O operador pode ser exposto ao perigo, como resultado do uso incorreto ou sem cuidado. |
| --- | --- |

2.3	APLICAÇÃO PREVISTA

O CALCULADOR DE CO2 INPACK 2000, TIPO ICC-2000 (doravante abreviado como ICC-2000 neste manual) é projetado exclusivamente para medir a pressão de equilíbrio do gás e a temperatura de líquidos em garrafas e latas, para efetuar o cálculo automático do conteúdo de CO2.

Quando combinado com o MEDIDOR DE AR INPACK (doravante abreviado como AIM), também é possível medir o conteúdo de ar nas bebidas, onde o ICC-2000 e o IAM devem ser instalados de acordo com as instruções contidas no item 3. As diretrizes de manutenção para manter o instrumento em boas condições estão incluídas no item 6.

2.4	CONDIÇÕES DA GARANTIA

Esta garantia Haffmans é uma garantia adicional de todos os direitos assegurados ao comprador com base no contrato de compra, entre o comprador e o fornecedor, e à base da legislação vigente.

A Haffmans B.V. garante que o ICC-2000 e o IAM , sob uso e manutenção em condições normais não apresentam defeitos materiais ou de fabricação. Esta garantia é válida pelo período de 12 meses, a contar da data de fatura.

A garantia não cobre quaisquer serviços recalibração ou manutenção que se fizerem necessárias. A garantia não cobre fusíveis, nem instrumentos ou componentes do instrumento que tenham sido utilizados de forma inadequada ou que tenham sido modificados, divergindo da finalidade a que foram destinados, ou ainda, que tenham sido expostos a condições anormais de serviço ou manuseio inadequado.

Ocorrendo um defeito dentro do período de cobertura da garantia, este fato deve ser comunicado por escrito à Haffmans B.V.

Os componentes defeituosos serão repostos ou reparados gratuitamente, desde que a causa do defeito não tenha sido provocada pelo seguinte:

- Uso incorreto que desvie das especificações do manual de operação,

- Uma modificação do equipamento,

- Falha na execução da manutenção,

- Reparos efetuados por terceiros, que não tenham sido treinados ou autorizados pela Haff-mans B.V.

- Condições anormais de serviço ou ambiente.

Os custos de laboratório referentes ao trabalho de desmontagem e montagem, necessário para a execução do reparo, serão pagos pelo comprador

A Haffmans B.V. não se responsabiliza por quaisquer danos ocasionados pelo transporte.

2.5	INFORMAÇÕES GERAIS DO PRODUTO

2.5.1	ICC-2000

O ICC-2000 é um instrumento destinado à medição da pressão de equilíbrio de gás e da temperatura de líquidos em garrafas e latas, com o qual o CO2 pode ser calculado automaticamente. Os valores da pressão e da temperatura medidos e o teor de CO2 automaticamente calculado, podem ser lidos na tela de LCD do ICC-2000. O ICC-2000 pode ser utilizado em laboratórios ou outros locais, onde for necessária a medição do teor de CO2 em garrafas ou latas.

O ICC-2000 é de design modular, construído em materiais resistentes à corrosão, tais como RVS e plásticos de alta qualidade. Uma atenção especial foi dada ao aspecto de ergonomia e facilidade de operação do usuário.

| CUIDADO | O sensor de temperatura do ICC-2000 deve ser lubrificado regularmente. O sensor deve ser removido da garrafa, antes de a garrafa ser removida da coluna/suporte. |
| --- | --- |

Uma medição deve ser dividida nas seguintes etapas:

- Perfuração da garrafa ou lata a ser medida.

- Alcance do estado de equilíbrio.

- Medição da pressão de equilíbrio.

- Medição da temperatura.

- Cálculo do conteúdo de CO2, baseado na pressão de equilíbrio do gás e da temperatura medidos.

2.5.3	CONFIGURAÇÕES

O ICC-2000 é fornecido com uma série de configurações padrão que podem ser ajustadas pelo usuário. Por exemplo, as constantes usadas na fórmula de CO2 podem ser refinadas pelo usuário para bebidas específicas e/ou a correlação com outras referências padrão. As unidades de medida para a pressão, temperatura e teor de CO2 também podem ser alteradas pelo usuário. Até mesmo os valores/unidades, com os quais o instrumento será calibrado podem ser indicados. Veja o item 4.5. O capítulo 7 inclui um sumário de software que indica, como determinados ajustes e parâmetros podem ser alterados.

2.5.4	IAM

O IAM é um instrumento projetado para medir o conteúdo de ar em garrafas e latas enchidas. As seguintes medições podem ser efetuadas, usando-se o IAM combinado com o ICC-2000:

- Conteúdo de ar no espaço do pescoço da garrafa, doravante chamado “headspace”

- Conteúdo de ar no “headspace” para correção do cálculo de CO2

- Quantidade total de ar

- Volume do “headspace” para garrafas ou latas

2.5.5	PRINCÍPIO DE MEDIÇÃO DO IAM

O princípio de medição é baseado na absorção do CO2 em lixívia. O gás liberado lentamente da garrafa ou lata por meio do ICC-2000 (via válvula agulha) gradualmente passa através da lixívia no IAM. O CO2 é absorvido e o gás remanescente, normalmente uma mistura de N2 e O2, é coletado na bureta de medição.

O total de gás, expressado em ml, poderá ser visto na bureta de medição, depois de os níveis de líquido terem sido equilibrados em ambos os tubos, usando o recipiente nivelador e eliminando a influência da pressão hidrostática.

| CUIDADO | Sempre use luvas protetoras e proteção dos olhos ou da face. Lixívia pode causar sérios ferimentos, quando em contato com o rosto ou os olhos. Remova a lixívia imediatamente com água em abundância e lave os olhos com água abundante. O médico deve ser consultado imediatamente. |
| --- | --- |

2.6	SERVIÇO AUTORIZADO

| CUIDADO | Reparos no ICC-2000 devem ser executados somente por técnicos autorizados pela Haffmans B.V. |
| --- | --- |

O item 6.5 “SOLUÇÕES DE PROBLEMAS” contém instruções para a solução de alguns problemas. Se não for possível resolver o problema usando estas orientações, ou havendo questões ou dúvidas em relação ao uso ou operação do instrumento, favor contatar a Haffmans B.V. ou um representante local.

HAFFMANS B.V.

Marinus Dammeweg 30

5928 PW VENLO

HOLLAND

P.O. Box 3150

5902 RD VENLO

HOLLAND

Telefone	: +31-77-3232300

Fax:	: +31-77-3232323

E-mail	: haffmans@haffmans.nl

3	INSTALAÇÃO

Este capítulo fornece informações da instalação do ICC-2000 e do IAM.

O ICC-2000 e o IAM são completamente verificados e testados antes de serem despachados. Por favor, verifique a integridade do conteúdo e que este não tenha sido danificado durante o transporte.

Conteúdo padrão do ICC-2000:

CALCULADOR DE CO 2 INPACK 2000, tipo ICC-2000	: item No. 006.402.

RECARREGADOR, 230 V	: item No. 006.390.

Manual de operação	: item No. 006.419.

Pacote do Data Vision software

Kit de peças de reposição	: item No. 006.530.

| CUIDADO | Verifique se a voltagem indicada na plaqueta de tipo corresponde à voltagem da rede elétrica local. |
| --- | --- |

Se o lote fornecido estiver incompleto ou danificado, por circunstâncias imprevistas, favor contatar imediatamente a Haffmans B.V. ou um representante autorizado, indicando o número de série, número da lista de empacotamento e/ou número da fatura. Desta forma o ICC-2000 ou seus acessórios poderão ser complementados ou repostos.

4	USO

| CUIDADO | Leia atentamente este capítulo antes de executar qualquer trabalho com o ICC-2000. |
| --- | --- |

4.1	MEDIÇÕES DO ICC-2000 E DO IAM

Antes de usar o ICC-2000, os resultados de medição desejados devem ser determinados, desta forma poderá ser selecionado um método de medição. O número de opções depende da presença ou ausência de um IAM.

As seguintes opções básicas estão disponíveis:

A	MEDIÇÃO DE CO2 SEM CORREÇÃO DO AR NO “HEADSPACE”

Utilizando este método, o teor de CO2 é medido com base na pressão de equilíbrio de gás e temperatura do líquido. O cálculo ocorre automaticamente, utilizando-se a fórmula de CO2 da Haffmans. Este procedimento é possível se:

- não houver presença de um IAM.

- o conteúdo de ar do “headspace” for tão baixo que não influencie a medição de CO2.

- o “headspace” puder ser expelido pelo efeito “snifting”.

(O “snifting” é a liberação do gás pelo excesso de pressão sem liberar o CO2 dissolvido)

B	MEDIÇÃO DO CONTEÚDO DE AR DO “HEADSPACE”

Este processo pode ser utilizado para a verificação da calibração e função de um enchedor.

A amostra não deve ser agitada antes da medição. Depois de a garrafa ter sido perfurada, usando o ICC-2000, o conteúdo de ar do “headspace” é medido pelo IAM.

A medição ocorre quando o “headspace” atravessa a lixívia, onde o CO2 é absorvido. O volume de outros componentes de gás é indicado na bureta de medição.

C	MEDIDÇÃO DE CO2 COM CORREÇÃO DO AR

O teor de CO2 é medido e o conteúdo total de ar corrigido. Este método é aplicado se:

- o conteúdo de ar no “headspace” não for desprezível;

- o “headspace” não puder ser suficientemente expelido pelo efeito “snifting”.

Exemplo:

Para uma garrafa com conteúdo de 30 cl, um “headspace” de 16 ml, um teor nominal de CO2 de 5 g/l e uma temperatura de 25°C, a derivação do teor de CO2 calculado é de aproximadamente 0,1 g/l para cada ml de ar no “headspace”.

D	MEDIÇÃO DO CONTEÚDO TOTAL DE AR

Este método de medição é similar ao método B da pág. 11, exceto que a garrafa deverá ser agitada. A agitação libera o gás do líquido, levando-o para o IAM. A garrafa, então, deve ser agitada quantas vezes necessárias, até que nenhum aumento do volume de ar possa ser verificado no IAM.

Os métodos de medição, aqui descritos, também podem ser usados de forma combinada.

Dependendo do método de medição selecionado, uma série de ações que podem ser executadas, como descrito nos itens a seguir:

O item 4.2 descreve todas as ações que não necessitam de um IAM.

O item 4.3 indica as ações, nas quais um IAM é utilizado. O diagrama no capítulo 7 fornece um sumário das conexões entre estas ações e a relação com os métodos de medição, descritos anteriormente.

4.2	OPERAÇÃO DO ICC-2000

Este parágrafo descreve a operação do ICC-2000. Várias ações podem ser executadas dependendo dos resultados de medição desejados. Veja o diagrama no capítulo 7 deste manual.

4.2.1	PREPARAÇÃO DA GARRAFA OU LATA

Antes da medição, os seguintes preparativos devem ser efetuados:

- A garrafa ou lata deve ser aquecida até uma temperatura de 25,0  0,2°C (77,0  0,4°F) em um banho de água. Isto não é estritamente necessário, mas recomendado, pois desta forma as medições poderão ser melhor reproduzidas.

- Remova qualquer película ou etiqueta da tampa da grarrafa.

4.2.2	AGITANDO A GARRAFA OU LATA PARA OBTER EQUILÍBRIO

Deve haver um equilíbrio na garrafa ou lata para medir o teor de CO2 com base na pressão de equilíbrio de gás e temperatura do líquido.

O equilíbrio pode ser atingido por meio das seguintes ações:

- Agite a garrafa ou lata várias vezes (aprox. 3 vezes) antes de posicioná-la no ICC-2000. Quando a garrafa ou lata estiver posicionada com a parte superior para baixo, o “headspace” irá se mover através do líquido, auxiliando na medição.

- O ICC-2000 com a garrafa ou lata fixada deve ser agitado após a perfuração, até o equilíbrio de gás ter sido atingido. Se a garrafa ou lata tiver sido agitada antes, o tempo de agitação será menor.

4.2.3	AJUSTANDO O ICC-2000 PARA A ALTURA CORRETA

Dependendo da altura da garrafa ou lata, o cabeçote de medição ICC-2000 deve ser ajustado para a altura correta. As seguintes ações são necessárias:

- Mova a alavanca (pos. 46) completamente para trás.

- Puxe cuidadosamente o sensor de temperatura (pos. 5) para cima.

- Solte a porca serrilhada (pos. 28).

- Posicione a garrafa ou lata na base redonda (pos. 37).

- Ajuste o cabeçote de medição de forma que haja um espaço de 2 mm entre a borracha do cabeçote de medição (pos. 36) e a garrafa ou lata; aperte a porca serrilhada.

4.2.4	PERFURANDO A GARRAFA OU LATA

| ##### PERIGO | Antes da medição, verifique as garrafas em relação a trincas ou rupturas. Antes da garrafa ser perfurada, esta deve ser protegida com a capa protetora fornecida com o equipamento. |
| --- | --- |

- Feche a válvula agulha.

- Mova a alavanca (pos. 46) para frente em um único movimento. A garrafa ou lata, então, será perfurada.

4.2.5	SNIFTING

O “snifting” permite que o “headspace” seja expelido pelo excesso de pressão na garrafa ou lata, sem que o CO2 dissolvido no líquido seja liberado.

Para tanto, execute as seguintes ações:

- Abra brevemente a válvula agulha (após a perfuração) até a pressão, exibida no display, cair aproximadamente a 0,5 bar.

- Feche a válvula agulha.

4.2.6	INSERINDO O SENSOR DE TEMPERATURA E AGITAÇÃO PARA OBTER EQUILÍBRIO

O equilíbrio é atingido por meio da agitação do ICC-2000 juntamente com a garrafa ou lata já perfurada. Agitando a garrafa ou lata antes da perfuração, reduz o tempo de agitação depois da perfuração. As seguintes ações devem ser executadas:

- Pressione uma das teclas do ICC-2000.

- Empurre cuidadosamente o sensor de temperatura para baixo.

- Agite o ICC-2000 diversas vezes até a pressão de equilíbrio ser atingida e espere até o valor de medição exibido na tela pare de aumentar. A pressão de equilíbrio agora foi atingida e poderá ser lida, assim como o teor de CO2 calculado.

4.2.7	CORREÇÃO DO VOLUME FALSO E PROFUNDIDADE DE PENETRAÇÃO DA AGULHA E SENSOR DE TEMPERATURA

A correção do teor de CO2 como resultado dos efeitos da pressão é necessária se não houver agitação após a perfuração.

Três efeitos irão ocorrer:

- O gás irá expandir no espaço falso do ICC-2000, causando diminuição da pressão.

- A agulha penetrará na tampa da garrafa, causando aumento da pressão.

- O sensor de temperatura penetrará na parte superior da garrafa, causando aumento da pressão.

Exemplo:	Para uma garrafa com um volume de “headspace” de 16 ml e uma pressão de 3 bar, antes da perfuração, a pressão aumentará para 3,3 bar após a perfuração e inserção do sensor de temperatura, se a garrafa não for mais agitada.

4.2.8	LEITURA DA PRESSÃO DE EQUILÍBRIO, TEMPERATURA E TEOR DE CO2

As seguintes ações devem ser executadas:

- Faça a leitura dos valores para p, T e teor de CO2, quando estes pararem de aumentar.

- Pressione a tecla “START”.

- Os valores serão armazenados na memória.

| #### ATENÇÃO | Os valores estarão estáveis, quando o display parar de piscar. |
| --- | --- |

O teor de CO2 é calculado automaticamente, usando a seguinte fórmula:

A	= fator de conversão/compensação (veja itens 4.5.2 e 4.5.3),

p	= pressão de equilíbrio de gás (parcial),

patm	= pressão atmosférica em bar

C	= fator dependente do produto (veja item 4.5.3),

D	= fator dependente do produto (veja item 4.5.3),

T	= temperatura do líquido em °C,

E	= fator para o valor de CO2 p20 [kg/cm²] (veja itens 4.5.2 e 4.5.3).

| #### ATENÇÃO | A pressão parcial de gases estranhos não está incluída no cálculo. Veja o item 4.3.7 para o cálculo de CO2 com correção do ar. |
| --- | --- |

Conversão dos valores/unidades de pressão e temperatura:

- pressão	: p[bar] = p[psi]/14,5

: p[bar] = p[kg/cm²]/1,02

- temperatura	: T[°C] = (T[°F]-32)x5/9

Regra básica para a conversão do valor de CO2:

CO2 [g/l] = 2  CO2 [volume]

CO2 [g/l] = 10  CO2 [peso]

FÓRMULA DE CO2 DA HAFFMANS

A fórmula de CO2 da Haffmans, programada no instrumento como ajuste de fábrica, contém constantes baseadas na cerveja com um mosto original de 12° Palto e uma atenuação aparente de 80%.

| #### ATENÇÃO | Se a composição da amostra divergir do padrão acima, as constantes A, C e D da fórmula de CO2 da Haffmans deverão ser alteradas. |
| --- | --- |

EXEMPLO USANDO-SE CERVEJA:

Na cerveja a solubilidade do CO2 por 3° Plato se altera em aproximadamente 1%. Isto significa que, a solubilidade do CO2 em cerveja com um mosto original de 9° Plato é aproximadamente 3% mais baixa que a solubilidade do CO2 em água. Para cerveja com um mosto original de 12° Plato, a solubilidade do CO2 é 4% mais baixa.

EXEMPLO USANDO-SE REFRIGERANTES:

Em refrigerantes a solubilidade do CO2 por Brix se altera aproximadamente 1%. Isto significa que, a solubilidade do CO2 em refrigerantes com um teor de açúcar de 8 Brix é aproximadamente 8% mais baixa que a solubilidade do CO2 em água. Para refrigerantes com um teor de açúcar de 10, a solubilidade do CO2 é 10% mais baixa.

4.2.9	REMOÇÃO DA GARRAFA OU LATA DO ICC-2000

Após a medição do CO2, a garrafa ou lata precisa ser removida do ICC-2000, efetuando-se os seguintes procedimentos:

| #### ATENÇÃO | Puxe cuidadosamente o sensor d temperatura (pos. 05) para cima, até o sensor estar completamente fora da garrafa. |
| --- | --- |

- Abra a válvula agulha (pos. 13) de forma que a pressão de equilíbrio seja liberada.

- Mova a alavanca (pos. 46) completamente para trás.

- Feche a válvula agulha novamente para a próxima medição.

4.3	OPERAÇÃO DO IAM

INFORMAÇÕES GERAIS

Este parágrafo descreve a preparação e operação do IAM.

O IAM necessita aproximadamente 150 ml de solução de lixívia. Faça uma solução de 30% de KOH ou NaOH e dilua com etanol a 2% ou álcool incolor. A solução caustica deve estar à temperatura ambiente. Aproximadamente 50g de CO2 podem ser absorvidos utilizando-se 150ml de solução caustica. A solução de lixívia deve ser renovada depois de saturada.

| ##### PERIGO | Sempre use luvas protetoras e proteções de rosto ou óculos de proteção. Lixívia pode causar sérios ferimentos em contato com o rosto ou olhos. Remova a lixívia imediatamente com água em abundância e lave os olhos com água abundante. O médico deve ser consultado imediatamente. |
| --- | --- |

| #### ATENÇÃO | O uso de lixívia deve estar em conformidade com as leis e regulamentações de meio ambiente e da saúde. |
| --- | --- |

4.3.1	PREPARAÇÃO DA AMOSTRA

Em adição aos preparativos descritos no item 4.2.1, as seguintes a ações deve ser executadas, se for desejado efetuar a medição de CO2 com correção do ar:

- Marque uma linha no nível do líquido da garrafa, se o volume do “headspace” for medido por meio de pesagem ou meça o volume do “headspace”, utilizando um modelo. Veja também os itens 4.3.3 e 4.3.4.

4.3.2	PREPARAÇÃO DO IAM

Antes do IAM poder ser utilizado para as medições, as seguintes ações devem ser efetuadas:

- Feche a válvula agulha do ICC, girando-a no sentido horário.

- Conecte a mangueira do ICC-2000 (pos. 106) ao bico esquerdo (pos. 104) do IAM.

- Feche a tampa do IAM (pos. 112).

- Encha o recipiente nivelador (pos. 103) quase completamente com lixívia. Abra a tampa (pos. 112) do IAM assim que estiver abastecido.

- Puxe o recipiente nivelador (pos. 103) para cima, empurrando a parte inferior do recipiente. A parte superior deve ficar aproximadamente 8 cm acima do topo do IAM.

- Adicione um pouco mais de lixívia ao recipiente nivelador, de forma que este fique aproximadamente com 1/3 de sua capacidade. O nível do IAM ficará então com ca. de 3 cm acima da tampa.

- Feche a tampa (pos. 112) do IAM e deixe o recipiente nivelador descer até o suporte (pos. 101).

Não deve haver ar na mangueira entre o IAM e o ICC-2000.

O ar pode ser removido de três formas:

- Abra lentamente a válvula agulha do ICC-2000 até sair uma gota de lixívia da agulha. Isto ocorrerá mais rapidamente, se o IAM for colocado em um plano um pouco mais alto que o ICC-2000. Feche a válvula quando todo o ar tiver sido removido da mangueira.

- Perfure uma garrafa ou lata que não precise ser medida, mas que possa ser usada como teste. Agite até obter equilíbrio e deixe o gás escapar da garrafa ou lata em forma de pequenas bolhas, abrindo a válvula agulha. Feche a válvula agulha e espere até a lixívia ter absorvido o CO2 da mangueira, ou seja, até a mangueira entre o ICC-2000 e o IAM estar completamente abastecida com lixívia. Este processo pode ser acelerado, agitando-se a mangueira.

- Remova o cone de borracha da agulha do ICC-2000. Conecte uma mangueira, que contenha CO2 (no máximo 0,5 bar), ao ICC-2000. A mangueira deve ser aquecida para facilitar a montagem. Abra lentamente a válvula agulha e expulse o ar da mangueira, usando o CO2. Feche a válvula agulha, remova a mangueira e monte o botão com o cone de borracha.

Uma válvula de retenção deve ser colocada na mangueira entre o ICC-2000 e o IAM.

O IAM agora está abastecido com lixívia, sem presença de ar, e está pronto para as medições.

4.3.3	MEDIÇÃO DO CONTEÚDO DE AR NO “HEADSPACE” APÓS O ENCHEDOR

| #### ATENÇÃO | Não agite a garrafa ou lata. |
| --- | --- |

- Abra lentamente a válvula agulha e deixe o gás do “headspace” passar através da lixívia no IAM em forma de pequenas bolhas.

- Feche imediatamente a válvula agulha, assim que não houver mais gás escapando da garrafa ou lata, ou, se o líquido da garrafa ou lata começar a entrar na mangueira do IAM.

| #### ATENÇÃO | Esperando-se tempo demais para fechar a válvula agulha irá causar a entrada de lixívia na amostra através do ICC-2000. |
| --- | --- |

- Mova o recipiente nivelador de maneira que os níveis do líquido no recipiente nivelador e no IAM estejam na mesma altura. Isto irá parar a pressão hidrostática das bolhas de gás, e o volume correto será indicado.

- Abra a tampa do IAM e deixe um pouco de lixívia fluir pela borda.

- Equalize novamente os níveis no recipiente nivelador e no IAM.

- Leia o nível na parte inferior do menisco do IAM.

- Mova o recipiente nivelador para cima o mais distante possível è abra a tampa de forma que o ar possa escapar do IAM.

- Feche a tampa. O IAM, então, está pronto para a próxima medição.

4.3.4	MEDIÇÃO DO CONTEÚDO DE AR NO “HEADSPACE” PARA A CORREÇÃO DO CÁLCULO DE CO2

- O método é o mesmo que o descrito no item 4.3.3, com exceção de a garrafa ou lata ser agitada antes da medição.

- Se o líquido não produzir espuma, após a válvula agulha ser aberta, o fundo da garrafa deverá ser batido com um pequeno martelo. A espuma expelirá o gás do “headspace” da garrafa.

| #### ATENÇÃO | Evite que o líquido da garrafa entre na lixívia. Um pouco de espuma, porém, não causará nenhum dano. |
| --- | --- |

4.3.5	MEDIÇÃO DO CONTEÚDO TOTAL DE AR

- Abra lentamente a válvula agulha DO icc-2000 e deixe o gás do “headspace” passar através da lixívia no IAM em forma de pequenas bolhas.

- Feche a válvula agulha.

- Agite novamente o ICC-2000 juntamente com a garrafa ou lata perfurada e abra a lentamente a válvula agulha. Repita esta operação até não haver mais liberação de gás.

- Mova o recipiente nivelador de maneira que os níveis do líquido no recipiente nivelador e no IAM estejam na mesma altura.

- Abra a tampa do IAM e deixe um pouco de lixívia fluir pela borda.

- Equalize novamente os níveis no recipiente nivelador e no IAM.

- Leia o nível na parte inferior do menisco do IAM.

- Mova o recipiente nivelador para cima o mais distante possível é abra a tampa de forma que o ar possa escapar do IAM.

- Feche a tampa. O IAM, então, está pronto para a próxima medição.

4.3.6	MEDIÇÃO DO VOLUME DO “HEADSPACE” PARA GARRAFAS E LATAS

- Pese uma garrafa abastecida sem a tampa, ou uma lata aberta (G1 em gramas). Abasteça o restante da garrafa ou lata até a borda com água (G2 em gramas). Determine o volume do “headspace” em ml a partir da diferença, usando a seguinte fórmula:

Vheadspace = (G2-G1)/0.998

- Os modelos especiais também podem ser utilizados.

4.3.7	CÁLCULO DE CO2 COM CORREÇÃO DO AR

A fórmula padrão foi ajustada para a correção do ar:

Onde:

A	=	fator de conversão/compensação (veja itens 4.5.2 e 4.5.3),

p	=	pressão de equilíbrio de gás (parcial),

patm	= 	pressão atmosférica em bar,

Var	= 	volume de ar em ml, verificado no IAM,

Vheadspace	= 	volume do headspace da garrafa ou lata em ml, como determinado pela pesagem ou com um modelo,

C	= 	fator dependente do produto (veja item 4.5.3),

D	= 	fator dependente do produto (veja item 4.5.3),

T	= 	temperatura do líquido em °C,

E	= 	fator para o valor de CO2 p20 [kg/cm²] (veja itens 4.5.2 e 4.5.3).

O valor de CO2 lido deve ser corrigido como segue:

4.4	LEITURA E OPERAÇÃO: DETALHES

O ICC-2000 possui um display de cristal líquido LCD com duas linhas de 16 caracteres e três botões (“”, “” e “START”). O display é ativado assim que uma das teclas for acionada. Após a última operação, a tela permanecerá ligada por um período programável.

| #### ATENÇÃO | Aguarde até os valores exibido pararem de aumentar, antes de efetuar a leitura. Se o display estiver piscando, o valor exibido está instável e ainda pode mudar. |
| --- | --- |

O display indica:

- o número da versão do software, assim que o equipamento é ligado (“< V 1.00 >”),

- os valores medidos para a pressão(“P”) e temperatura (“T”),

- o valor calculado para o teor de CO2 (“CO2”),

- se há algum valor fora da escala de medição (“HHH” ou “LLL”),

- quando a bateria necessita de recarga (BATTERY”),

- o número, sob o qual a medição foi armazenada

4.5	NÍVEIS DE OPERAÇÃO

O ICC-2000 possui 4 níveis:

1. Tela de medição	Para leitura dos valores medidos e calculados.

2. Configuração	Para ajustar valores, data/hora, parâmetros de fórmula e idioma.

3. Calibração	Para calibrar a pressão e verificar a temperatura e pressão.

4. Log	Para visualizar resultados armazenados e calibrações

| #### ATENÇÃO | Os quatro níveis de operação não são protegidos. |
| --- | --- |

O ICC-2000 pode ser ajustado para os vários níveis de operação. Veja o “Sumário do Software” no capítulo 7.

As tabelas a seguir apresentam vários parâmetros.

Tabela 4.1   Faixa de medição

| Descrição | LLL | HHH | Observações |
| --- | --- | --- | --- |
| Pressão | abaixo de -1,00 bar | acima de 8,00 bar |  |
|  | abaixo de -14,5 psi | acima de 116,0 psi |  |
|  | abaixo de -1,02 kg/cm² | acima de 8,00 bar |  |
| Temperatura | abaixo de -10,0 °C | acima de 60,0 °C |  |
|  | abaixo de 14,0 °F | acima de 140,0 °F |  |
| Teor de CO2 | abaixo de 0,00 | acima de 19,99 | Independente do valor programado |

Tabela 4.2   Lista de parâmetros

| Cód. | Descrição | Faixa | Valor inicial | Ajuste de fábrica | Observações |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | compensação | 00,00 até 19,99 | 10,00 | 10,00 | O valor de CO2 depende deste ajuste |
| Patm | pressão atm. [bar] | 0,70 até 1,10 | 1,01 | valor atual | A calibração já foi efetuada. * |
| 0.00 | pressão de calib. baixa [bar] | não ajustável | 0,00 | 0,00 | O primeiro ponto normalmente é calibrado neste valor |
| 2.00 | pressão de calib. alta [bar] | 2,00, 3,00 ou 4,00 | 2,00 | 2,00 | Indica a pressão em que um segundo ponto precisa ser calibrado |
| C | dependente do produto | -10,00 até -19,99 | -10,74 | -10,74 |  |
| D | dependente do produto | 2600,00 até 2619,99 | 2617,25 | 2617,25 |  |
| E | fator P20 | -9,99 até 9,99 | 0,00 | 0,00 | O valor de CO2 depende deste ajuste |
| 2.00 | pressão de calib. alta [bar] | 2,00, 3,00 ou 4,00 * | 2,00 | 2,00 | Indica a pressão em que um segundo ponto precisa ser calibrado |

* 	O ajuste/configuração ocorre no nível de estruturação. O nível indicado depende do valor de pressão selecionado.

**	Ajuste/configuração de fábrica

4.6	RECARGA DA BATERIA

O ICC-2000 possui um bateria embutida recarregável de NiMH. Uma bateria totalmente carregada pode ser utilizada por aproximadamente 5 horas. Se a bateria estiver descarregada, será exibido “BATTERY” no display e a bateria deverá ser recarregada, utilizando a base de recarga fornecida junto com o equipamento. A carga da bateria dura aproximadamente 8 horas. A bateria será recarregada se o ICC-2000 estiver ligado ou desligado. O ICC-2000 também pode ser recarregado por um recarredador conectado. A bateria é protegida contra sobrecarga, de forma que o ICC-2000 pode permanecer seguramente conectado à rede elétrica.

| #### ATENÇÃO | Antes de conectar o ICC-2000, verifique se a voltagem do recarregador está ajustada à voltagem da rede elétrica. |
| --- | --- |

Durante a carga:

- o plugue de baixa voltagem do recarregador deve estar conectado no conector de alimentação na parte traseira do ICC-2000,

- o plugue de alimentação do recarregador deve estar na tomada da rede elétrica.

5	CALIBRAÇÃO/COMPENSAÇÃO

Este capítulo fornece informações sobre a calibração e compensação do ICC-2000.

| #### ATENÇÃO | Para a calibração adequada é recomendado o uso do dispositivo de calibração da HAFFMANS. |
| --- | --- |

5.1	CALIBRAÇÃO

A medição de temperatura é realizada como sistema de auto-calibração, ou seja, o termômetro não necessita de calibração, porém o sensor de pressão deve ser calibrado regularmente.

Uma vez que o CO2 trabalha com uma pressão absoluta, o sensor de pressão é absoluto. Isto significa que a medição de pressão segue as oscilações na pressão do ar, as quais devem ser levadas em conta durante uma revisão e calibração.

A pressão do ar, na qual a última calibração ocorreu é armazenada como o parâmetro “Patm”.

A opção do valor da pressão é importante na calibração. Como descrito posteriormente, existem duas possibilidades: p em bar ou p em psi.

A calibração requer um manômetro de precisão, preferencialmente o dispositivo de calibração da HAFFMANS, com uma precisão superior a +/- 0,02 bar ou +/- 0,3 psi.

Uma mangueira, com diâmetro de aproximadamente 6 mm, deve ser conectada a uma fonte de ar externa e à agulha para calibrar a faixa superior do sensor de pressão. O cone de borracha deve ser removido.

| #### ATENÇÃO | No início do procedimento de calibração, a mangueira ainda não deve estar conectada e o sensor de pressão deve estar livre de pressão, ou seja, a válvula agulha deve estar completamente aberta. |
| --- | --- |

A calibração pode ser dividida em etapas, como descrito a seguir:

- Acesse o nível de operação “CALIBRATION” (calibração), usando as teclas de setas.

- Pressione a tecla “START” para confirmar.

- Acesse o menu “CALIBRATION PRESSURE” (calibrar pressão), usando as teclas de setas.

- Pressione a tecla “START” para confirmar.

- Acesse a função “P-ATM”, usando as teclas de setas.

- Pressione a tecla “START” para confirmar.

- Assegure-se de que o ICC-2000 não esteja sob pressão e verifique a pressão atmosférica.

- Se necessário, altere o valor, usando as teclas de setas e pressione “START” para confirmar.

- Usando as teclas de setas e a tecla “START”, retorne ao nível de operação “CALIBRATION” (calibração).

- Pressione a tecla “START” para confirmar.

- Acesse a função “CHECK P/T”, usando as teclas de setas.

- Pressione a tecla “START” para confirmar.

- Acesse a função “P-ACT”, usando as teclas de setas.

- Pressione a tecla “START” para confirmar.

- Assegure-se de que uma pressão calibrada de 2,00 bar esteja conectado ao ICC-2000. (Use o dispositivo de calibração da Haffmans, veja manual para operação)

- Verifique a pressão e altere-a, se necessário, usando as teclas de setas.

- Pressione a tecla “START” para confirmar.

Veja o “Sumário do Software” no capítulo 7 para uma representação esquemática.

| #### ATENÇÃO | Se os valores corresponderem aos valores desejados, é possível avançar para os próximos parâmetros, sem modificações, usando as teclas “”, “”. Se um parâmetro de calibração for alterado, este deve ser confirmado pela tecla “START”. |
| --- | --- |

5.2	COMPENSAÇÃO

Devido a desvios sistemáticos entre diferentes instrumentos de medição, um desvio constante de CO2 pode ocorrer no ICC-2000, quando comparado com outra referência.

Este desvio pode ser compensado por meio do ajuste do parâmetro “A” da fórmula de cálculo do teor de CO2.

Um novo valor para “A” pode ser calculado da seguinte forma:

| novo “A” = antigo “A” x | CO2 – valor comparado |
| --- | --- |
|  | CO2 – valor do ICC |

Exemplo:

Valor comparado de CO2	= 5,20 g/l

Valor de CO2 do ICC-2000	= 5,00 g/l

Antigo valor “A”	= 10,00

Novo valor “A”	= (5,20/5,00) x 10,00 = 10,40

O novo valor para “A” pode ser inserido como segue, usando-se o menu da fórmula de CO2 (veja “Sumário do Software” no capítulo 7)

- Pressione a tecla “START” até “CONFIGURATION” ser exibido no display.

- Pressione “START” para abrir o menu de configuração.

- Acesse “CO2 formula”, usando as teclas de setas.

- Pressione a tecla “START” – aparecerá “A-xx.xx” no display.

- Pressione a tecla “START” para inserir o novo fator de compensação.

- Altere o valor, usando as teclas de setas.

- Pressione a tecla “START” para confirmar o valor.

| #### ATENÇÃO | Usando as teclas de setas e a tecla “START” para confirmar, permite retornar ao menu principal. |
| --- | --- |

6	MANUTENÇÃO

6.1	PESSOAL

A manutenção deve ser executada por pessoas que estejam familiarizadas com as rotinas e diretrizes de manutenção em vigor.

6.2	LIMPEZA

Recomenda-se a limpeza diária do ICC-2000, depois de as medição terem sido encerradas.

Procedimento de limpeza:

- Conecte uma mangueira de água na válvula de pressão (pos. 57).

- Alternativamente, pode se conectar uma mangueira na agulha, porém será necessário remover a junta de borracha antes.

- Abra a válvula agulha.

- Abra lentamente a torneira de água e deixe a água fluir por alguns minutos.

- Abra e feche a válvula agulha (pos. 13) em intervalos regulares. O interior do instrumento então estará completamente limpo.

- Feche a torneira de água e desconecte a mangueira.

6.3	MANUTENÇÃO SEMESTRAL

Substituindo as vedações:

- Desparafuse a válvula agulha do instrumento.

- Remova o anel O-ring e o anel de Nylon da válvula agulha.

- Coloque um novo anel de Nylon na válvula agulha, depois um novo anel O-ring.

- Aparafuse a válvula agulha de volta no instrumento.

- Solte os parafusos de cabeça chata no fundo da tampa amarela.

- Remova cuidadosamente a tampa amarela.

- Remova o prendedor tipo “tyrap” do cabo preto no compartimento do circuito eletrônico. O cabo então poderá ser removido por completo do compartimento do circuito eletrônico.

- Retire cuidadosamente o sensor de temperatura do compartimento do circuito eletrônico.

- Solte o tubo de PVC sob a tampa amarela.

- Recoloque somente o pequeno anel O-ring na parte interior do tubo de PVC.

- Monte o instrumento novamente. Lembre-se de colocar um novo prendedor do tipo “tyrap” a volta do cabo do sensor de temperatura.

- Lubrifique o sensor de temperatura com um pouco de graxa de silicone.

6.4	ACESSÓRIOS (SOB ENCOMENDA)

MEDIDOR DE AR INPACK	item No. 005.600

DISPOSITIVO DE CALIBRAÇÃO	item No. 006.264

KIT DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO	item No. 006.530

6.5	SOLUÇÕES DE PROBLEMAS

Tabela 6.1   Mensagens de erro do ICC-2000

| Erro | Causa | Solução |
| --- | --- | --- |
| QUEDA DA PRESSÃO | Vazamento na agulha superior. | Substituir o anel O-ring |
|  | Vazamento na válvula agulha. | Substituir o anel O-ring e/ou a junta (veja item 6.3). |
|  | Vazamento na perfuração. | Verificar cone de borracha. |
| O CALCULADOR DE CO2 NÃO REAGE OU INICIA E PARA DENTRO DE POUCOS SEGUNDOS | A voltagem da bateria está abaixo de 7 V. | Conecte o instrumento, como descrito no item 4.6. |
| OS VALORES MEDIDOS PERMANECEM INSTÁVEIS | Umidade nos encaixes dos conectores estão prejudicando os sinais de medição. | Soltar, secar e limpar o cabo de conexão do sensor de pressão, ou a conexão do sensor de temperatura. |
|  | O sensor de pressão está defeituoso. | Verificar a operação usando o procedimento de calibração e estabilidade sob pressão atmosférica. Os valores medidos não devem variar em mais de dois dígitos. |
|  | O sensor de temperatura está defeituoso. | Medir a resistência entre os pinos do conector do PT100. Entre pino 1 e 2: 110  pino 1 e 3: 110  pino 1 e 4: 0  pino 2 e 3: 0  pino 2 e 4: 110  pino 3 e 4: 110  |
| O DISPLAY INDICA “LLL” OU “HHH” | O valor de CO2 calculado está fora da faixa. A causa normalmente são valores medidos para p ou T fora da faixa. | Veja a tabela 4.1, pág. 25 |

6.6	LISTA DE PEÇAS DO ICC-2000

(correspondente ao desenho INP-01-0250)

| Pos. | Descrição | No. da peça de reposição | Quantidade recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Capa protetora | 006.325 | 1 |
| 02 | Rolo para coluna | 006.323 | 2 |
| 03 | Parafuso de regulagem | 006.324 | 1 |
| 04 | Coluna | 006.326 | 1 |
| 05 | Pt-100 incl. rolo | 006.335 | 1 |
| 06 | Conduite de borracha | 006.362 | 1 |
| 07 | Reforço do visor | 006.347 | 1 |
| 08 | Película | 006.345 | 1 |
| 09 | Compartimento do display | 006.344 | 1 |
| 10 | Circuito eletrônico ICC-2000 | 006.346 | 1 |
| 11 | Bateria de NiMH 9V | 004.344 | 1 |
| 12 | Anel O-ring 8 x 2 36624 | 003.056 | 1 |
| 13 | Válvula agulha | 006.360 | 1 |
| 14 | Anel O-ring 1,78 x 1,78 | 001.048 | 1 |
| 15 | Junta 4,3 x 2,5- | 004.413 | 1 |
| 16 | Bloco de tubos | 006.358 | 1 |
| 17 | Alavanca da placa de base | 006.330 | 1 |
| 18 | Barra da alavanca da placa de base | 006.331 | 2 |
| 19 | Anel O-ring 6,75 x 1,78 | 003.054 | 2 |
| 20 | Anel O-ring 100 x 1 | 006.348 | 1 |
| 21 | Anel O-ring 63,00 x 2,00 | 006.350 | 1 |
| 22 | Tampa de fechamento | 006.349 | 1 |
| 23 | Parafuso de cabeça chata M. b | 004.642 | 8 |
| 24 | Duto pt-10 | 006.356 | 1 |
| 25 | Anel O-ring 2,75 x 1,78 prp | 006.357 | 1 |
| 26 | Parafuso de cabeça chata M. b | 004.642 | 4 |
| 27 | Haste de fechamento | 006.343 | 2 |
| 28 | Porca serrilhada M8 x 15 | 006.339 | 1 |

| Pos. | Descrição | No. da peça de reposição | Quantidade recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Disco protetor | 006.340 | 1 |
| 30 | Adesivo da porca serrilhada | 006.399 | 1 |
| 31 | Braçadeira de fechamento m | 006.341 | 1 |
| 32 | Parafuso cilíndrico m.bi6kt | 006.342 | 2 |
| 33 | Compartimento do sensor de pressão | 006.351 | 1 |
| 34 | Parafuso galvan. m. bi6 | 006.374 | 4 |
| 35 | Furador do ICC-2000 | 006.366 | 1 |
| 36 | Junta de vedação de borracha (2 | 005.982 | 1 |
| 37 | Base do pistão | 006.332 | 1 |
| 38 | Pino cilíndrico 5m6 x 36 | 006.337 | 1 |
| 39 | Haste flexível | 006.334 | 1 |
| 40 | Eixo do virabrequim | 006.335 | 1 |
| 41 | Virabrequim | 004.935 | 1 |
| 42 | Parafuso de regulagem m. bi6kt | 005.075 | 1 |
| 43 | Parafuso de regulagem m. bi6kt | 006.336 | 2 |
| 44 | Alavanca do virabrequim | 006.333 | 1 |
| 45 | Alavanca | 006.338 | 1 |
| 46 | Botão para alavanca | 004.985 | 1 |
| 47 | Placa de base | 006.329 | 1 |
| 48 | Tampa de fechamento tb | 006.327 | 1 |
| 49 | Parafuso galvan. m. bi6kt | 006.328 | 2 |
| 50 | Base do instrumento | 005.025 | 4 |
| 51 | Parafuso de cabeça chata M. b | 005.036 | 4 |
| 52 | Sensor de pressão lid | 006.352 | 1 |
| 53 | Anel O-ring 36,00 x 1,5 | 006.353 | 1 |
| 54 | Anel do sensor de pressão | 006.354 | 1 |
| 55 | Gravador de pressão Citizen | 004.144 | 1 |
| 56 | Anel O-ring 20 x 2 55914 | 003.943 | 1 |
| 57 | Bico para mangueira | 006.361 | 1 |
| 58 | Carregador/conector R | 006.363 | 1 |
| 59 | Porca de capa PG9 | 006.364 | 1 |
| 60 | Capa protetora | 006.365 | 1 |
| 61 | Base de recarga |  |  |

6.7	LISTA DE PEÇAS DO IAM

(correspondente ao desenho INP-01-1324)

| Pos. | Descrição | No. da peça de reposição | Quantidade recomendada |
| --- | --- | --- | --- |
| 101 | Braçadeira |  |  |
| 103 | Recipiente nivelador | 004.315 |  |
| 104 | Bico de conexão | 004.631 |  |
| 105 | Mangueira 6x4 mm | 004.363 | 0,4 m |
| 106 | Mangueira 6x4 mm | 004.363 | 1,0 m |
| 111 | Bureta de medição | 004.312 |  |
| 112 | Pino (teflon) | 005.141 |  |
| 113 | Tubulação NPT cotovelo adaptado | 005.133 |  |

7	DESENHOS

Descrição	No. do desenho

ICC-2000 Sumário do Software	-

ICC-2000 & IAM, Sumário de Operação	-

ICC-2000, Composição do Manual

IAM (da série 1), Composição do Manual

OPERAÇÃO DO ICC-2000