COMUNICADO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 284/2013 – SERMALI

Objeto: Aquisição de equipamentos e material permanente destinados para uso no Hospital e Maternidade Municipal de São José dos Pinhais.

O Secretário Municipal de Recursos Materiais e Licitações da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais vem comunicar as alterações inseridas no edital, conforme abaixo:

13.0 – PRAZOS, CONDIÇÕES DE ENTREGA

Onde Lê-se:

13.1 - A empresa vencedora deverá entregar os equipamentos em até 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados a partir da data de emissão da nota de empenho.

LEIA-SE:

13.1 - A empresa vencedora deverá entregar os equipamentos em até 60 (sessenta) dias úteis, contados a partir da data de emissão da nota de empenho.

Acrescentar:

13.23 - Fica a empresa vencedora responsável por vícios, defeitos de fabricação ou desgastes anormal dos produtos e peças pelo prazo mínimo de 01 (um) ano, obrigando-se a reparar o dano e substituir as peças que se fizerem necessárias. Durante esse período, fazer 03 visitas técnicas preventivas (excluídas as visitas técnicas corretivas que se fizerem necessárias) sem ônus para a Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais.

13.24 - Os plugues e cabos elétricos deverão vir em conformidade com as normas ABNT e certificado do INMETRO.

13.25 - A empresa vencedora deverá fornecer curso de treinamento técnico ao(s) funcionário(s) da manutenção da Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais/SMS. Caso os Técnicos da PMSJP/SMS já possuam o curso/treinamento, mas ocorram mudanças significativas do produto, após o treinamento já realizado anteriormente, o mesmo devera ser ofertado novamente sem nenhum ônus para a PMSJP.

13.26 - A empresa vencedora deverá fornecer curso de treinamento de uso, manutenção e conservação do equipamento aos funcionários da PMSJP/SMS onde forem instalados os equipamentos, sem nenhum ônus para a PMSJP.

ANEXOS I e II

ONDE LÊ-SE:

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 01 | Oxímetro de Pulso..... Especificações Técnicas: ..... Média: 6 batimentos PULSO Faixa de medição; 30 - 254 bpm (incrementos de 1 bpm) Precisão: +/- 2bpm ou +/- 2%, o que for maior .... ALARMES Alarmes visual e sonoro para alta e baixa SpO2 e desconexão de sensor. ...... Qualidade do sinal: 0 - 5 Gráfico de barras: 0 - 10 Fonte de alimentação: ...... Bateria interna recarregável (com autonomia de funcionamento de 90 horas à plena carga) Peso: +/- 500g (sem fonte de alimentação). .... |
| 04 | Ventilador Pulmonar Multiprocessado .......... pediátricos e neonatais (de 0,5 a 250kg);.............. para monitorização de até 5 curvas................ apresentação dos loops com ao menos 2 curvas volume x fluxo.............. auto-diagnóstico que faça a compensação da complacência e a verificação de vazamento do circuito do paciente; como também, o diagnóstico técnico do equipamento........ e não causar nenhum risco de segurança com pressões de entrada até 1000kpa. Pressões menores do que 280kpa na mímina serão aceitas como conformes. Blender eletrônico interno e microprocessado; sistema de back-up incorporado ao equipamento........ otimização do fluxo inspiratório através da regulagem automática de acordo com a mecânica pulmonar de cada paciente;......... possuir indicador de horas de operação para controle da manutenção preventiva; o ventilador deverá possuir o software de interface com o usuário no idioma português; conexão de rede rs232que permita a conexão futura com monitores multiparamétricos.............. ; ventilação controlada a volume com regulação de pressão (prvc); ventilação não-invasiva com compensação de fuga/vazamento de pelo menos40 l/min para pacientes adulto (de 10 a 250kg) e (alterar para) 10 l/min para pacientes infantis (de 3 a 30kg); apresentar controles para ajuste direto pelo usuário: volume corrente de 5 +/- 2 ml....... fluxo inspiratório, no mínimo de 0,3 a 120 l/min; frequência respiratória de 4 a 150 bpm; concentrações de oxigênio de 21 a 100%; relação i:e na faixa aproximada de 1:10 a 4:1;.......... Tempo inspiratório: até 5 seg; disparo por fluxo de 0 a 100% do biasflow ou 0,5 a 10 l/min ao menos; disparo por pressão ajustável e ou por fluxo;.............. controle de 100% de oxigênio por no mínimo 2 minutos com desligamento automático; apresentar alarmes audiovisuais para os seguintes parâmetros: volume corrente expirado;......... volume corrente espontâneo; concentração de oxigênio; índice de respiração superficial (sbi); complacência estática e dinâmica;........... |
| 11 | Ultrassom Portátil Doppler Colorido........ Teclado alfanumérico, Pronto para operar em menos de 30 segundos após ser ligado; Mínimo de 4 portas sendo 03 ativas e simultâneas e 01 de espera para transdutores, sem adaptador..... |
| 12 | Ultra-Som Doppler Colorido para uso geral - Especificações Técnicas Mínimas...... Doppler tecidual espectral e colorido com os respectivos pacotes de medidas. Tela digital “touchscreen” para acesso a funções secundárias e facilidade operacional;.......... Capacidade de ajuste automático do espectro Doppler (escala elinha de base) através de um botão. Capacidade para no mínimo 50 programações de ajuste de imagens que permitam a otimização do aparelho para cada tipo de exame; Capacidade para incorporação das seguintes funções, através de “up-grade” e mediante aquisição futura: - software para visualização de contraste em tempo real - software para aplicações cardiológicas (inclusive stress-eco, cardiologia fetal com STIC - “spatio temporal imagecorrelation” etransdutor transesofágico multiplano) - software para imagem do tipo estendida ou panorâmica - software para imagem tomográfica e tridimensional em tempo real (4D) com transdutores volumétricos dedicados (convexo,linear e endocavitário).................... Função “cine loop” com capacidade para armazenamento de pelo menos, 4000 imagens..... Transdutor convexo que atenda no mínimo a faixa de freqüências de 2,0 a 6,0 MHz com abertura de no mínimo 60graus......... Transdutor endocavitário que atenda no mínimo a faixa de freqüências de 4,0 a 8,0 MHz com abertura de no mínimo 155graus e 192 elementos (cristais);....... |
| 17 | Berço Aquecido - Com sistema de reanimação 450x600 mm - 110/220 v-................... |
| 18 | Incubadora Neonatal Microprocessada para Transporte............... Leito com dimensões adequadas que permitam ergonomia para atendimento ao paciente, mínimo de 32X62 cm................. iluminação anti-ofuscante com hastes;....... |
| 19 | Incubadora - Equipamento para recém-nato de alto risco...... Leito com dimensões adequadas que permitam ergonomia para atendimento ao paciente, mínimo de 32 x 62 cm |
| 23 | Aparelho de Anestesia........ Pico máximo de pressão: 2 a 99 cm H2O...... Pausa inspiratória: 0-50% Ti ......... |
| 24 | Mesa Cirúrgica Eletrohidraulica p/ Alta Cirurgia C/ Controle Remoto ........... Movimentos do leito: semi-flexão das pernas e coxas, sentado, lateral direita e esquerda, horizontal, para operação da tireóide,semi-sentado, litotômica, trendelemburg, reverso de trendelemburg, flexão abdominal e renal. Confecção: base confeccionada em alumínio fundido com carenagem em aço inoxidável........ |
| 25 | Arco Cirúrgico ...... Potência nominal de no mínimo 1,4 kW/40 KHU ou superior de capacidade térmica, com foco duplo de 0,6 mm........ |
| 27 | Processadora de Filmes Radiograficos 450X610X1000 MM - 220 V ........... Autoclavagem do tanque de água; Bomba de circulação externa aos tanques;.................. Dimensões: comprimento: 100cm +ou- 10%, largura: 61cm +ou- 10%, altura...... |

LEIA-SE:

| ITEM | DESCRIÇÃO |
| --- | --- |
| 01 | Oxímetro de Pulso - portátil de mesa para monitorização contínua da saturação periférica de O2 (SpO2) e a frequência cardíaca de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Deve acompanhar todos os acessórios para seu correto funcionamento. Deve utilizar sensores não invasivos do tipo dedo ou multo-site (multiposição). Display gráfico de cristal líquido de alto contraste para facilitar a visualização, apresenta os valores de SpO2, frequência cardíaca e qualidade de sinal captado. Sistema de alarmes visual e sonoro e indicador de bateria fraca. Especificações Técnicas: SpO2 Faixa de medição: 0 - 100% SpO2 funcional (incrementos de 1%) Precisão: - Adulto: 2% de 70 - 100% SpO2 não definido para valores abaixo de 70% - Neonatal: 3% de 70 - 100% SpO2 não definido para valores abaixo de 70% MÉDIA: 6 BATIMENTOS OU 7 SEG; PULSO Faixa de medição; 30 - 254 bpm (incrementos de 1 bpm) PRECISÃO: +/- 3%, O QUE FOR MAIOR Média: 8 segundos DISPLAY Display de cristal líquido de alto contraste para facilitar a visualização e que permite maior durabilidade da bateria, mensagens em português. Apresenta simultaneamente os valores de SpO2, frequência cardíaca e qualidade de sinal captado. Tecla liga/desliga, tecla função para configurações de alarmes, ajustes do display e parâmetros. ALARMES Alarmes visual e sonoro para alta e baixa SpO2 e desconexão de sensor. Display com indicação de bateria fraca. APRESENTAR A QUALIDADE DE SINAL E A BARRA PLETISMOGRÁFICA Fonte de alimentação: Externa de 110v ac à 220v ac 60hz com saída de 17 dc 3% BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (COM AUTONOMIA DE FUNCIONAMENTO DE 260 MINUTOS À PLENA CARGA) Peso: +/- 500g (sem fonte de alimentação). |
| 04 | Ventilador Pulmonar Multiprocessado - Para suporte ventilatório de pacientes adultos, pediátricos e neonatais (de 0,5 a 150kg); microprocessado; ciclado a tempo, volume e fluxo; controlado a volume e a pressão; deverá possuir tela gráfica que permita a diferenciação para inspiração e expiração; operação por tela colorida; display gráfico de pelo menos 12” para monitorização de até 2 curvas, tendências e loops; exibir gráficos em tempo real; visualização de no mínimo 3 curvas: pressão, fluxo, volume x tempo e apresentação dos loops com ao menos 1 curva: pressão x volume; com ajustes pré-programáveis para pacientes adultos, pediátricos e neonatais; possuir sistema de auto-diagnóstico que faça, o diagnóstico técnico do equipamento; operação normal com alimentação pneumática por rede canalizada de ar e oxigênio com pressão de entrada na faixa de 280kpa até 600 kpa. Blender eletrônico interno e microprocessado; caso ocorra falha na rede de oxigênio ou ar comprimido, deve ser capaz de operar somente com ar comprimido ou somente com oxigênio; deve possuir sensor de oxigênio interno ao equipamento; possuir sensor de fluxo interno ou distal/proximal e não descartável; possuir bateria interna recarregável com autonomia mínima de 60 minutos e com informação na tela do tempo restante de energia; possuir tensão elétrica com comutação automática entre 100 a 240v/60hz;; o ventilador deverá possuir o software de interface com o usuário no idioma português; Apresentar as seguintes técnicas ventilatórias: ventilação controlada a volume (vc); ventilação controlada a pressão (pc); ventilação assistida a pressão (ps); pressão positiva continua nas vias aéreas (cpap); ventilação mandatória intermitente sincronizada (simv); simv (vc) com pressão de suporte (ps); simv (pc) com pressão de suporte (ps); ventilação de backup; ventilação não-invasiva com compensação de fuga/vazamento; Ajuste de peso paciente / IBW de 0,5 a 150 kg pelo menos; apresentar controles para ajuste direto pelo usuário: volume corrente de 10 ml a no mínimo 2000 ml; tempo de apnéia de 15 a 45 seg; nível pressão no mínimo de 5 a 80 cmh2o com ajuste independente; peep de 0 a no mínimo 45 cmh2o; frequência respiratória de 4 a 150 bpm; concentrações de oxigênio de 21 a 100%; Tempo inspiratório: até 5 seg no mínimo; disparo por fluxo 0,2 a 2 l/min ao menos; disparo por pressão de 0,3 a 10 cmH2O; tempo de subida (rise time) ajustável em todas as modalidades controladas à pressão, ou automático; ciclagem expiratória de 10 a 50% do fluxo de pico; controle de 100% de oxigênio por no mínimo 1 minutos com desligamento automático; Pausa inspiratória manual (Inspiratory Hold) de 7 segundos ou mais; Pausa expiratória manual (Expiratory Hold) de 15 segundos ou mais; apresentar alarmes audiovisuais para os seguintes parâmetros: volume expirado; pressão inspiratória de pico; frequência respiratória; apneia; ventilador inoperante; baixa pressão de alimentação de o2 e ar; bateria e energia elétrica. Monitorização para os parâmetros: pressão máxima das vias aéreas; pressão de platô; pressão média; frequência respiratória; volume corrente expirado; volume minuto expirado; concentração de oxigênio); complacência estática e resistência inspiratória; acessórios para cada unidade:base móvel com rodízios e freios; braço articulado; 01 circuito de paciente (jogo de traquéias com y) reutilizáveis e autoclaváveis em silicone, adulto; 01 circuito de paciente (jogo de traquéias com y) reutilizáveis e autoclaváveis em silicone, infantil; 01 mangueira de ar e o2 (uma de cada); 01 umidificador aquecido; 01 jarra adulta para umidificador; 01 jarra infantil para umidificador. |
| 11 | Ultrassom Portátil Doppler Colorido - Especificação Técnica Mínima: Sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, cardíacos, vasculares, de mama, pequenas partes, músculo esquelético, neonatal, urologia, renal, intra-operatório, biópsia. Aparelho de ultra som digital, com doppler e power doppler colorido, de alta resolução de imagens; Transdutor convexo eletrônico multifrequencial banda larga de 2,5 a 5,0 MHz; Transdutor linear eletrônico Multifrequencial banda larga de 5,0 a 13,0 MHz; Transdutor Endocavitário Multifrequencial banda larga de 5,0 a 9,0 MHz, abertura de 140º; Guia de biopsia para transdutor endocavitário reutilizável; Impressora a jato de tinta colorido compatível com o equipamento; Monitor: mínimo de 15 LCD de alto contraste e resolução, em braço articulado, de livre posicionamento em altura e lateralmente; Teclado alfanumérico, Pronto para operar em menos de 30 segundos após ser ligado; Mínimo de 2portas ativas e simultâneas para conexão dos transdutores, sem adaptador; 1024 canais de processamento digital, 256 canais de cinza para o modo 2D; Frame rate: mínimo de 300 quadros/segundo; Dynamic Range: mínimo de 180 dB: Tecnologia totalmente digital, Cine memory: > 1000 quadros; Sistema de gerenciamento de pacientes com capacidade de armazenar imagens em HDD: mínimo de 80 GB, Escala de cinza: 256; Profundidade de varredura: máxima de 250mm; Formato de arquivo: BMP, JPEG, CIN, FRM, AVI, DCM; Conexões: mínima 04 (quatro) portas USB; Modos de imagens: 2D, M, PW, HPRF, Color, Power, Duplex, Triplex, 4B, THI: Imagem Trapezoidal; Presets personalizados: (mais de 20); Filtro THI, Interface de ECG;Imagem Harmônica Tecidual, Zoom mínimo de 400%, Gravador de CD-RW intregado, sem adaptações; Vídeo Printer preto e branco; Relatório, arquivo, impressão, transferência de imagens, gerenciamento de pacientes através de protocolo DICOM (print, storage). |
| 12 | Ultra-Som Doppler Colorido para uso geral - Especificações Técnicas Mínimas: Sistema digital de alta resolução para exames abdominais, ginecológicos, obstétricos, mama, pequenas partes, musculoesquelético, vascular abdominal, periférico, transcraniano, transfontanela, cerebrovascular com as seguintes características técnicas mínimas: Painel de comando ergonômico, que permita ajustes de altura, teclado de operação programável de acordo com a necessidade do usuário e sistema de manuseio do cursor por “trackball” ousimilar; Visualização das imagens nos modos B, M, Doppler color, Doppler pulsado, Doppler contínuo. Todos os modos básicos de imagem B, M e Doppler pulsado devem permitir colorização, ou seja, alterar a escala de cinza para escalas coloridas (colorize); Doppler tecidual espectral e colorido com os respectivos pacotes de medidas.; No mínimo 03 (Três) portas ativas para conexão de 03 transdutores, selecionáveis pelo painel, ligados diretamente ao aparelho sem adaptadores; Monitor de LCD de alta resolução com no mínimo 17” polegadas; Todos os transdutores devem ser aptos a utilizar os modos de imagem B, M, Color Doppler e Doppler pulsado; Todos os transdutores devem ser multi freqüenciais e permitir a seleção eletrônica de pelo menos 10 diferentes freqüências para o modo bidimensional (2D) aumentando assim a versatilidade do aparelho; Imagem trapezoidal para todos os transdutores lineares; Profundidade máxima (penetração de imagem) de pelo menos 28cm; Taxa de atualização (frame rate) com no mínimo 420 fps(quadros/seg) no modo B; Modos de imagem B simples e dual (B + B/C), M/B, M, B/D, D,B+Cor+Doppler em tempo real (modo triplex); Software de harmônica de tecido de pulso invertido compatível com todos os transdutores para proporcionar melhor resolução da imagem; Inclinação independente da imagem modo B, Doppler pulsado e Doppler colorido para o transdutor linear; Software de Composição Espacial de Imagens de feixes entrelaçados combinados com Harmônica de Tecidos e Doppler colorido; Software para redução de artefatos do tipo specklereduction que possa ser utilizado com recursos de imagem composta (com poundingimaging); Função de harmonização automática de ganho para o modo bidimensional (ganho geral, ganho de profundidade e ganho lateral) através de um botão; Capacidade de ajuste automático do espectro Doppler (escala elinha de base) ajuste de imagens que permitam a otimização do aparelho para cada tipo de exame Sistema para armazenamento de imagens estáticas (fotos) e imagens dinâmicas (clips) em HD interno com capacidade mínima de 80 Gb e gravação em CD/DVD e pen drive (portaUSB incorporada), com recurso para exportar em formato PC (tiff, bmp, avi ou jpeg) e DICOM 3.0 (print e storage); Sistema que possibilite a impressão de imagens diretamente em impressora padrão USB. Facilidades mínimas de processamento de imagem. Capacidade de magnificação da imagem, tanto em tempo real quanto com a imagem congelada; Função “cine loop” com capacidade para armazenamento de pelo menos, 2000 IMAGENS. Medidas de distância, volume, área, circunferência, ângulo, função do VE no modo B. Medidas de distância, volume, área, circunferência, ângulo, função do VE no modo M. Medidas de velocidade, tempo, aceleração, Índice de Resistência, Índice de Pulsatilidade, freqüência cardíaca com traçado automático, Gradiente de pressão, “PressureHalt Time”). Função de medidas (IR e IP) com traçado automático do espectro de Doppler. Pacote para medidas de cardio, vascular e obstétrica no modo Doppler Presets ajustáveis e programados pelo usuário. Transdutores Inclusos Transdutor convexo que atenda no mínimo a faixa de freqüências de 2,0 a 5,0 MHz com abertura de no mínimo 60graus; Transdutor linear que atenda no mínimo a faixa de freqüências de 5,0 a 12,0 MHz com no mínimo 192 elementos (cristais) OU MATRICIAL; Transdutor endocavitário que atenda no mínimo a faixa de freqüências de 4,0 a 8,0 MHz com abertura de no mínimo 150GRAUS e 192 elementos (cristais); Assessórios Adicionais Inclusos: Kits de cabos para acoplamento/conexão; Sistema de registro de imagem em papel termo sensível B/W(Video-Printer), incluindo papel para impressão e cabos desconexão; No-break com trafo isolador, autonomia de 15 minutos e que seja compatível com o equipamento ofertado (incluindo coeficiente de segurança de 20%); Aquecedor de gel para diminuir o desconforto dos pacientes (poderá ser acoplado ao aparelho); Kit para biópsia de próstata, compatível com o transdutor endocavitário. Alimentação: Entrada 127 AC, 60 Hz; Manuais: 02 cópias do manual de operação a ser entregue junto com o aparelho. |
| 17 | Berço Aquecido - Com sistema de reanimação 450x600 mm – 110 ou 220 v, selecionado na compra conforme local de instalação. Calor radiante, calha protetora do elemento de quartzo e alertas direcionadoras de calor. Permite movimentos horizontais do módulo superior, com giro de 180º, para acesso e posicionamento do aparelho de raio X. Estrutura: sem cantos vivos, apoiada sobre rodízios giratórios de 4 polegadas e com pára-choques; bandeja auxiliar sob o leito com dimensão mínima de 45x60 cm. Leito em acrílico transparente com colchão; posições de trendelemburg e pró clive. Monitor: controles microprocessados de dupla função, servo controlado e manual, com comutação automática de um modo para outro comandado pela operação do sensor de pele; quando operando no modo automático, o elemento aquecedor deverá ser ligado e desligado automaticamente em resposta a mudança na temperatura de pele do paciente. Sistema de auto-teste das funções e alarmes audiovisuais para falta de energia, falha na resistência de aquecimento falta ou desalojamento do sensor no paciente; hipotermia e hipertermia, do modo servo-controlado; alta temperatura no modo manual, quando o elemento aquecedor permanecer na máxima potência por 15 minutos consecutivos, com o aquecimento automaticamente interrompido; advertência no modo manual a cada 10 minutos para rotina da temperatura do rn. relógio com indicação digital do tempo com teclas de ajustes e parada/início, com bip sonoro a cada minuto e alarme de final de contagem. Indicação da temperatura da pele, resolução de 0,1ºc e precisão termostática conforme normas técnicas. indicação da temperatura de ajuste, resolução de 0,1ºc e para ajuste do nível de potência, com escala de 0 a 100%, ajuste a cada 10%. Indicação luminosa do nível de potência de aquecimento; painel de controle: teclas de membrana para ligar, desligar, ajuste da temperatura ou potência e inibir som de alarmes, instalado no poste do berço, com acesso frontal e pelas laterais; retenção de memória, na falta de energia, dos valores programados; sistema de acondicionamento elétrico independente da chave liga-desliga do monitor para segurança do conjunto, com indicador luminoso; acompanha: sistema para reanimação com três acessos para oxigênio, sendo dois com fluxômetro, umidificador, acesso para ar comprimido e aspirador com manômetro e frasco coletor. Duas prateleiras giratórias para suporte de monitores com capacidade nominal de até 10 kg cada. Alimentação elétrica: 127ou 220 v - selecionável; |
| 18 | Incubadora Neonatal Microprocessada para Transporte - 600X1100 MM - 110/220V - Equipamento para transporte de recém-natos em ambiente isolado e controlado. Cúpula construída com paredes duplas em acrílicos transparente em toda a sua superfície para assegurar a mínima perda de calor por irradiação e garantir a visualização sobre o paciente. Leito com dimensões adequadas que permitam ergonomia para atendimento ao paciente, de aproximadamente 32x62 cm. base em material plástico de engenharia, garantindo a leveza e durabilidade. pára-choque circundante e/ou 04 (quatro) cantoneiras para proteção de todo o perímetro da incubadora com os cilindros. ampla porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas. três portinholas de acesso para as mãos, com guarnições atóxicas e punhos elásticos. deslocamento do leito para fora, somente na região da cabeça, para permitir manobras de entubação durante a remoção, mantendo a proteção da cúpula sobre o corpo do paciente; suportes para até dois cilindros tamanho e na base da incubadora, em compartimento aberto com sistema para troca rápida e manual dos cilindros que evita o acúmulo dos gases em caso de vazamento; iluminação anti-ofuscante com haste (s); Cinto de segurança do paciente: Umidificação através de espuma sob o leito; Controles microprocessados; Sistema de auto-teste das funções e alarmes audiovisuais por falta de energia elétrica, falta de circulação de ar, alta temperatura do ar (ponto fixo 40 graus C ou para temperaturas maiores que 1 grau C, em relação à programada), baixa temperatura do ar (para temperaturas menores que 1 grau C, em relação à programada), hipertermia, hipotermia, baixa tensão das bactérias; Indicação luminosa do nível de potência de aquecimento; Indicação da carga das baterias de 12 V; Indicadores do modo de alimentação elétrica Ac/DC; Indicação de temperatura do ar, da pele e das temperaturas de ajuste, por LEDs de alta resolução para visualização mesmo em ambientes de baixa luminosidade; Ajuste das temperaturas do ar e da pele a cada 0,1 grau C. Retenção de memória do último valor programada da temperatura; Compartimento interno com duas baterias de 12 V garantindo autonomia de, no mínimo quatro horas. Carregador automático do tipo flutuante que evita excesso de corrente durante a carga; Cabo de alimentação em acendedor de cigarros; Medidas externas máximas; largura 60 cm x comprimento 110 cm; Acompanha: carro de transporte com estrutura em material leve, não ferroso e resistente a choques mecânicos, com amortecedores e rodízios de seis polegadas. |
| 19 | Incubadora - Equipamento para recém-nato de alto risco. Cúpula de dupla parede. Cinco portinholas ovais fechadas sobre guarnições atóxicas e punhos elásticos s, com abertura impulsionada por toque de cotovelo. Leito com dimensões adequadas que permitam ergonomia para atendimento ao paciente, aproximadamente de 32 x 62 cm. Uma portinhola tipo Iris para passagem de circuitos de respiradores trava de segurança que sustenta cúpula aberta quando necessário, evitando acidentes. Guarnição macia entre a base da cúpula para garantir estanqueidade da câmara. Sistema de ajuste contínuo para posicionamento do leito em vários ângulos, em trendelenburg proclive e/ou horizontais altas e baixas, de forma suave, evitando movimentos bruscos para com o paciente; sistema de servo-controle e monitorização das temperaturas do ar, hipotermia e hipertermia, desacoplamento do sensor à pele ao paciente, falta de sensor; Sistema de servo-controle e monitorização da umidificação servo-ativo, integrado à incubadora, com a temperatura do vapor na mesma temperatura da incubadora. Acesso para limpeza com desmontagem manual das peças internas da incubadora. Permite controle contínuo e preciso da umidade de 30% UR a 95%, com ajuste a cada 1% UR, com alarmes para alta umidade, falta de água e falha no sensor de umidade; umidificação autônoma, sem necessidade de inserir oxigênio ou ar comprimido; Reservatório de água autoclavável que garanta autonomia de 24 h em 95% UR com Temperatura de 33 graus C. Sistema de servo-controle e monitorização da concentração de oxigênio de 21% a 65%, alarmes de alta e baixa concentração e ajuste a cada 1%, com medidas através de duas células de oxigênio, conforme norma; Incubadora elaborada em material não ferroso, inclusive a base interna e a caixa externa, para evitar oxidações que propiciem ambiente para bactérias e para aumento de vida útil do equipamento. Balança incorporada ao leito, com indicação do peso no painel da incubadora, permitindo o procedimento de raio-x no próprio leito da incubadora, sem remover a balança; Painel de controle integrado com memória gráfica de até 24 horas contínuas para temperatura do ar e da pele, umidade relativa e concentração de oxigênio, além de evolução do peso do paciente para sete dias; Indicação digital da temperatura auxiliar para verificação de temperatura periférica. Acessórios: um sensor para temperatura cutânea, um sensor para umidade; sensor para temperatura auxiliar para medida periférica e suporte com rodízios; Gaveta para chassi radiográfico; Normativas: Certificado de acordo com as normas NBR IEC60601-2-19 (segurança em incubadora) e NBR IEC60601-1-2 (compatibilidade eletromagnética). Alimentação elétrica: 127/220 V ¿ selecionáveis; Garantia de 02 (dois) anos; Técnico da Empresa para demonstração e instalação do equipamento, assim como treinamento do pessoal na entrega do aparelho; Registro na ANVISA; Assistência Técnica estabelecida no Estado do Paraná. |
| 23 | Aparelho de Anestesia: Aparelho de anestesia com ventilador eletrônico microprocessado, 1 vaporizador calibrado de agente anestésico Sevorane, 1 vaporizador calibrado de agente anestésico Isofluorano, filtro valvular e circuito ventilatório autoclaváveis a vapor e livres de látex. Móvel: Com no mínimo uma gavetas. Deve possuir acoplamento para dois vaporizadores calibrados simultaneamente com intertravamento. Deve possuir rotâmetro de gases acoplado ao móvel. Deve possuir manômetro para visualização da pressão em ventilação manual. Rotâmetro de gases: Deve possuir escalas de alto e baixo fluxo para administração de oxigênio e oxido nitroso, com escalas de baixo fluxo até 1 L/min e de alto fluxo até 10 L/min para oxido nitroso e de no minimo10 L/min para oxigênio. Deve possuir escala ar comprimido com faixa mínima até 10L/min. Deve possuir dispositivo que impossibilite mistura hipóxica. Deve possuir alarme para falha de fornecimento dos gases. Ventilador Eletrônico: Deve ser ciclado por servo controle de fluxo e limitado a volume e a pressão (dependendo do modo que está sendo utilizado), com os seguintes parâmetros mínimos: 01- Controlado a Volume; 02- Controlado a Pressão com pressão de suporte; 03- Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV); 04- Volume Corrente: 20 a 1.400 ml; 05- Fluxo inspiratório (l / min): 4 a 120 l / min; 06- Pico máximo de pressão: 10 a 99 cm H2O; 07- Nível de variação da pressão: 5 a 60 cm H2O; 08- Nível limite superior de pressão: 12 a 99 cm H2O; 09- Variação da freqüência (BPM): 4 a 100; 10- Relação I :E - 2:1 - 1:8; 11- Pausa inspiratória: 0-50% Ti; 12- Oxigênio direto ( FiO2 ); 13- Compensação automática de gás fresco; 14- Compensação automática de perdas e vazamentos; 15- Compensação automática da complacência do circuito respiratório; 16- PEEP eletrônico: 4 a 20 cm H2O; 17- O Display deve apresentar curva de pressão das vias aéreas; 18- Monitor de ventilação integrado; 19- Bateria de, no mínimo, 30 minutos; 20- Sensores de fluxo; 21- Manual de usuário e técnico disponível em CD-ROM em Língua Portuguesa Filtro Valvular: Deve possuir jarra de absorção de CO2 de no mínimo 800g; Deve possuir balão autoclavável para ventilação manual com braço de altura ajustável; Deve possuir dispositivo antipoluição incorporado com válvulas de segurança; Deve possuir conjunto de fole, campânula e circuito paciente autoclaváveis a vapor. Deve possuir válvulas contra sobre pressão e anti asfixia incorporadas. Vaporizador: Deve acompanhar 01 vaporizador calibrado de Sevorane (Anestésico), com capacidade 200 a300 ml de anestésico volátil com faixa de concentração de 0 a 8% com escala graduada com incremento de 0,2% entre 0 e 1% e incremento de 0,5% entre 1 e o máximo; Deve atender uma faixa de fluxo diluente entre 200ml a 10lt/min. Deve possuir sistema fechado de carregamento de anestésico conforme norma ISO. O equipamento deve vir equipado com todos os acessórios dos parâmetros solicitados, bem como manual de operação. |
| 24 | Mesa Cirúrgica Eletrohidraulica p/ Alta Cirurgia C/ Controle Remoto - 110/220 v mesa cirúrgica para uso com o arco em c - com leito totalmente radiotransparente ao raio-x, comando dos movimentos do leito, através de controle remoto com fio; Seu leito deve permitindo o uso em toda sua extensão. Os movimentos de elevação e de posicionamento do leito devem ser efetuados através de controle remoto com fio. Deve possuir apoio de pernas bi-partido, retirável, com sistema de regulagem de posicionamento manual, a fim de facilitar sua utilização em cirurgia de vídeo laparoscopia. Deve ser dotada de identificadores de posicionamento do leito em níveis. Movimentos do leito: semi-flexão das pernas e coxas, sentado, lateral direita e esquerda, horizontal, para operação da tireóide,semi-sentado, litotômica, trendelemburg, reverso de trendelemburg, flexão abdominal e renal. Confecção: base confeccionada em alumínio ou Material Tecnicamente Compatível fundido com carenagem em aço inoxidável, guias laterais, arco de narcose, estribo e pedal para travamento confeccionados em aço inoxidável, estrutura em aço com pintura eletrostática, deve possuir colchonete injetados em PU. Imobilização ao piso através de pedal. Acessórios que devem ser fornecidos por equipamento: um arco de narcose com suporte, um colchonete injetados em PU, um par de porta coxas, (um) par de munhequeiras, suporte lateral, suporte para crânio, apoio para joelhos para cirurgia de coluna, apoio de braço, apoio de pernas inteiriço, kit ortopédico, botas pneumáticas ,suporte de ombro. Capacidade de sustentação de no mínimo180kg. Para operação em rede elétrica de 127 Volts - 60 Hz,ou com sistema de seleção manual ou automática de tensão, com operação no mínimo entre 110 e 240 Volts - 60 Hz. O(s) equipamento(s) deverá(ão) possuir aterramento através do cabo de alimentação, sem alteração das características originais do equipamento ou produto. Fornecimento de todos os cabos, conexões, acessórios, etc., indispensáveis ao funcionamento solicitado. Assistência técnica local (Paraná ou sua região metropolitana) autorizada. Indicar empresa(s), profissional(is) responsável(is) e respectivo(s) endereço(s) e telefone(s) para assistência durante e após a garantia. Fornecimento de manual (is) de operação original(is) e atualizado(s), em português. Fornecimento de manual(is) de manutenção (serviço) com relação de peças e códigos, completo(s), original(is) e atualizado(s), em português. Fornecimento de treinamento de operação do(s) equipamento(s), para os usuários, sem ônus adicional para o Hospital São José em São José dos Pinhais. Fornecimento de treinamento técnico de manutenção do(s) equipamento(s) para no mínimo 01 (hum) técnico, sem ônus adicional para o Hospital São José em São José dos Pinhais. Montagem (se solicitada) e instalação completa do(s) equipamento(s) ou produto(s), sem ônus adicional para o Hospital São José em São José dos Pinhais. Apresentar para todos os equipamentos onde seja pertinente o Certificado de Registro do Produto emitido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ¿ ANVISA (cópia da publicação no Diário Oficial da União do Registro do produto). As peças de reposição e acessórios referentes ao(s) equipamento(s) devem ter produção continuada por no mínimo 05 anos, assim como, disponibilidade para aquisição e fornecimento à Engenharia, para a realização de manutenções preventivas e corretivas, após período de garantia, de acordo com treinamento técnico fornecido. |
| 25 | Arco Cirúrgico - Equipamento sobre rodízios com sistema de frenage, pintura eletrostática anti-corrosiva, Gerador de Raio-X de alta frequência com controle microprocessado; Tensão de saída máxima de 125 Kv para radiografia e para fluoroscopia; Corrente de saída de no mínimo 20 mA para o modo radiografia; Compensação automática das flutuações da rede elétrica. Alimentação elétrica 220 VAC e frequência de alimentação 60 Hz; Opção para trabalho em radiogafia direta digital com ajuste de kV, mA, mAs (Corrente x tempo) ou fluoroscopia Pulsada e contínua de no mínimo 8 mA, tempo, seleção dos dois tamanhos do campo de intensificador de imagem sendo que um dos campos deve ter diâmetro aproximado de 9 polegadas (23cm). Seleção de fluoroscopia pulsada, contínua e manual, Aquisição simples e sequencial de imagens; Capacidade de congelamento da última imagem; Memória RAM com capacidade mínima de armazenamento de 8 imagens digitais, Sistema DICOM STORAGE; PRINT, SEND E WORKLIST; Armazenamento e visualização de cine loop digital, Indicadores visuais com valor selecionado para mA, kv, mAs, tempo de fluoroscopia; Indicação digital de KV, mA, tempo e mAs, Proteção térmica do tubo de Raio-X em função da carga aplicada; Controle automático de potência, corrente, Capacidade térmica de aquecimento e resfriamento compatyíveis com o gerador de Raio-X. MOVIMENTOS: Pendular (lateral): +/- 12,5 graus; Rotação orbital mínima de 100 graus, Deslocamento horizontal mínimo de 20cm e vertical motorizado mínimo de 40 cam; Profundidade mínima de 65 cm, Abertura mínima de 70cm, e rotação pivotante, mínima de 360 graus. Tubo de Raio-X: com anodo giratório; Potência nominal de no mínimo 1,4 kW/40 KHU ou superior de capacidade térmica, com foco único ou duplo de 0,6 mm; Com controle automático e seleção automática de foco; Colimação filtragem total de raio x no mínimo 2,5 mmAl; Proteção térmica e de sobrecorrente; Bloqueio de disparo para valores programados que excedem a potência do tubo INTENSIFICADOR DE IMAGEM: Com campo duplo, sendo o maior com dimensão mínima de 9 polegadas (23cm) e alta resolução, contraste e brilho aplicado a área vascular. 02 MONITORES LCD COM NO MÍNIMO 15 POLEGADAS; Alta resolução, contraste e brilho e monitoração simultânea da imagem congelada em tempo real. Câmera de TV ou ALTA PERFOMANCE, Matriz integrada CCD; Baixa remanescência de imagem, Alta Resolução com mínimo 252 linhas horizontais. SISTEMA DE TRATAMENTO DIGITAL DE IMAGEM: Aquisição mínima de 2 quadros por segundo em DSA (em tempo real ou pós-processamento); Capacidade mínima de armazenamento de 4000 quadros em conformidade; Memória RAM com capacidade mínima de armazenamento de 8 imagens digitais. PROCESSAMENTO VASCULAR DE IMAGENS DIGITAIS: Rotação e inversão de imagens e filtros de ruídos, detecção dinâmica de movimento para evitar embaçamento por movimentos, realce de bordas, contraste e brilho de contorno em tempo real, Inversão de vídeo horizontal/vertical/negativo/positivo) on-line; Zoom de região selecionada; Ajuste de brilho, contraste e referência de contraste em tempo real; Filtro de realce de contorno, Apresentação simultânea (Imagem congelada/Tempo real); Retenção da última imagem: Diretório de dados para cadastramento de dados de pacientes, Saída de vídeo digital para comunicação com sistema PACs. Acessórios: cabo de alimentação de 3 pinos (Fase, neutro e terra); Cabo disparador, pares de proteção do tubo de raio-x, Suporte com capacidade para os monitores e rodízios para locomoção dos equipamentos, Video Printer; Gravador de DVD ou CD com capacidade para armazenar imagens estáticas e dinâmicas formato DICOM; Teclado alfanumérico, manual do usuário em português, Manual Técnico com esquema elétrico, eletrônico, mecânico e pneumático e vista explodida das peças; Procedimentos de manutenção preventiva e corretiva, procedimentos de calibração, treinamento técnico com teoria e prática, Certificado de garantia mínima de 12 meses, Registro em órgão competente. |
| 27 | Processadora de Filmes Radiograficos Aproximadamente 450X610X1000 MM - 220 V A estrutura deverá ser em monobloco e com fechamentos laterais e superiores em material resistente, com sistema automático de reposição de químicos; Autolavagem do tanque de água; Bomba de circulação externa aos tanques; Tanque interno em material anticorrosivo e atóxico; Transporte de filmes através de roletes tracionado por engrenagem e rosca sem fim; Controle eletrônico em todas as funções; Standy by, sinal sonoro e visual para a entrada de filmes; Acionamento natural com a introdução do filme; Agitação (recirculação) do reveledor e fixador por intermédio de bombas com acionamento magnético com filtro no revelador, Sistema de proteção contra superaquecimento do revelador, Sistema de exaustão forçada. Dimensões Aproximadas: comprimento: 100cm +ou- 10%, largura: 61cm +ou- 10%, altura: 45cm+ou menos 10%; Peso líquido: 80 kg + ou - 10%; Capacidade dos tanques: Revelador : 10 litros + ou menos 15%; Fixador: 10 litros+ ou menos 15%; Água: 10 litros + ou menos 15%, Capacidade de produção: 120s + ou - 5% seco a seco, 160 + ou menos 5% de filmes(24x30cm)/ hora; 200 + ou menos 5% filmes diversos/hora; Tamanho dos filmes: Folha de mínimo 10x10cm ao máximo de 35/43cm. Eletricidade: 220v, 60 HZ, Temperatura de operação, Revelador: largura de banda de 31º a 35 º C + ou menos 2º C; Secador: largura de banda de 50º C a 60ºC + ou menos 5ºC; Hidráulica: Vazão de água de 3 a 5 L/min + ou menos 10%. Acompanha filtro de água, tanques de reposição dos químicos, tubos, conexões e demais componentes necessários ao perfeito funcionamento e instalação do equipamento. |

Comunicamos também que a data de abertura das propostas e início da disputa do Pregão Eletrônico n.º 284/13 SERMALI, prevista para o dia 09/12/2013 às 09h00min e 15h00min, respectivamente, fica adiada para o dia 03/06/2014 nos mesmos horários.

Permanecem inalteradas as demais condições do referido edital.

São José dos Pinhais, 16 de maio de 2014.

## NELSON GONÇALVES

## Secretário Municipal de Recursos Materiais e Licitações