ROTEIRO DE INSPEÇÃO EM SERVIÇOS DE DIÁLISE (MODIFICADO CONFORME RDC Nº 154/2004)

PERÍODO DA INSPEÇÃO :.. /.. /... à .../..../.... GRS ________________________ OBJETIVO DA INSPEÇÃO:

I – IDENTIFICAÇÃO DA UNIDADE 1 – Razão Social: ___________________________________________________ 2 – Nome da unidade _______________________________________________ 3 – CNPJ ________________________ 4 – Endereço: Rua/ Logradouro_______________________________ Nº_________ Bairro __________________ Cidade:___________________________ UF ______________ CEP _________________ 5 – Telefone: _________________ FAX________________________ 6 – E-mail:________________________ 7 – Alvará Sanitário Sim Não Data de emissão _____________ 8 – Número de cadastramento junto ao SUS ___________________ 9 – Número do CNES _____________________________________ 10 – Classificação, quanto a natureza: Pública Privada Filantrópica Conveniada/SUS 11 – Classificação, quanto a localização: Hospitalar Autônomo intra- hospitalar Autônomo extra - hospitalar 12 – Possui projeto arquitetônico aprovado pela DIEF(RDC/ ANViSA nº 50 de 21/02/02) Sim Não 13 – Dados do Hospital ao qual o serviço está vinculado: Nome do Hospital: _______________________________________________ CNPJ: __________________________________ Endereço: Rua/AV. _____________________________________ Nº _______ CEP _______________ Telefone ___________________ Alvará Sanitário Sim Não Data de emissão ___________ Nº de leitos ______ Nº de leitos de UTI _________ Diretor Clínico _______________________________ CRMMG___________ Diretor Técnico _______________________________ CRMMG___________ Responsável Legal _______________________________ Contrato: Sim Não Não se aplica

OBS:

| II – RESPONSABILIDADE TÉCNICA |  |
| --- | --- |
| I INF INF I | 14 – Médico Responsável (R.T.) ................................................ Nome ______________________________________ CRMMG ________________ Especialista em Nefrologia................................................... | SIM [ ] [ ] | NÃO [ ] [ ] |  |
| I INF INF I R | 15 – Enfermeiro Responsável (R.T.) ......................................... Nome ________________________________________ COREN/MG _______________ Especialista em Nefrologia.................................................. Título reconhecido pelo MEC ou SOBEN .......................... | [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] |  |
| INF INF INF | 16 – Farmacêutico Responsável (Imprescindível, se manipular soluções para hemodiálise)........................................................ Nome _____________________________________ CRFMG _________________ | [ ] | [ ] |  |
| I INFINF INF I | 17 – Responsável pelo sistema de tratamento da água para hemodiálise.................................................................... Nome ______________________________________ Formação __________________________________ Registro no Conselho de Classe _________________ Recebeu Treinamento específico sobre sistema de tratamento de água para hemodiálise .............................. | [ ] [ ] | [ ] [ ] |  |
| OBS: |  |
| III – DADOS DO ESTABELECIMENTO |  |
| I I INF INF INF I I INF | 18 – Tipos de procedimentos oferecidos pelo serviço a) Hemodiálise (HD) ............................................................. b) Acesso a Diálise Peritonial Intermitente (DPI) em Serviço Intrahospitalar ...................................................................... c) Diálise Peritonial Ambulatorial Contínua (DPAC) ............. d) Diálise Peritonial Automatizada ( DPA ) .......................... e) Programa de Diálise Pediátrica (imprescindível se houver paciente pediátrico) ............................................................... f) Acesso p/ hemodiálise: criação ou intervenção sobre fístula artério-venosa ....................................................................... g) Acesso p/ hemodiálise: instalação de cateter .................. h) Instalação de cateter para DPAC .................................... | SIM [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | NÃO [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |  |
| I INF INF | 19 – O Serviço Autônomo conta com serviço de remoção de pacientes ................................................................................. a)Próprio .......................................................................... b)Terceirizado ................................................................. OBS: Se terceirizado, apresentar o contrato e Alvará Sanitário | [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] |  |
| INF | 20 – Horário de funcionamento do serviço__________________ |  |
| INF | 21 – Número de pacientes em Diálise: HD _______________ DPI _______________ DPAC _______________ DPA _______________ Total _______________ |  |
| INF | 22 – SERVIÇO DE HEMODIÁLISE: a) Número de turnos _______________ b) Número total de máquinas _______________ Número de máquinas para pacientes de sorologia desconhecida ________ d) Número de máquinas de reserva ___________ e) total de pontos de água para máquinas ___________ f) Sorologia Número de pacientes HBsAg positivo _______________ Número de pacientes HCV positivo _______________ Número de pacientes HÍV positivo _______________ Número de pacientes com sorologia negativa _________ Número de pacientes com sorologia desconhecida _____ |  |
| I INF INF INF INF I I INF INF INF INF I I INF INF INF INF I I INF INF INF INF I I INF INF INF INF I I INF I INF INF N | 23 – DEMAIS SERVIÇOS OFERECIDOS a) Serviço de Nutrição e Dietética ..................................................... Próprio ............................................................................................ Terceirizado .................................................................................... Contrato/ ano _________________ Empresa ___________________________________________ Licença de funcionamento/ano____________________________ b) Serviço de Assistência Social ...................................................... Próprio ........................................................................................... Terceirizado .................................................................................. Contrato/ano__________________ Empresa____________________________________________ Licença de funcionamento /ano_______________________ c) Serviço de Psicologia ..................................................................... Próprio ........................................................................................... Terceirizado .................................................................................. Contrato/ano _________________ Empresa____________________________________________ Licença de funcionamento /ano _________________________ d) Serviço de Hemoterapia .............................................................. Próprio ............................................................................................. Terceirizado ..................................................................................... Contrato/ano________________ Empresa ____________________________________________ Licença de funcionamento /ano _______________________ e) Lavanderia tipo hospitalar .............................................................. Própria ............................................................................................. Serviço terceirizado ......................................................................... Contrato/ano____________________ Empresa _____________________________________________ Licença de funcionamento /ano. __________________________ Obs: Caso utilizem roupas descartáveis, dispensa-se este tipo de serviço. | SIM [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | NÃO [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |  |
| I INF INF INF INF I I INF INF INF INF I I INF INF INF INF I I INF INF INF INF I INF I I INF I INF INF N | f) Central de Material e Esterilização (CME) ..................................... Próprio ............................................................................................. Terceirizado ..................................................................................... Contrato/ano________________ Empresa ____________________________________________ Licença de funcionamento /ano _______________________ g) Laboratório de Histocompatibilidade ............................................. Próprio ............................................................................................. Terceirizado ..................................................................................... Contrato/ano________________ Empresa ____________________________________________ Licença de funcionamento /ano _______________________ h) Laboratório de Análises Clínicas ................................................... Próprio ............................................................................................. Terceirizado ..................................................................................... Contrato/ano________________ Empresa ____________________________________________ Licença de funcionamento /ano _______________________ i) Laboratório de Microbiologia .......................................................... Próprio ............................................................................................. Terceirizado ..................................................................................... Contrato/ano________________ Empresa ____________________________________________ Licença de funcionamento /ano _______________________ j) Outros: (ESPECIFICAR) ................................................................. | SIM [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | NÃO [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |  |
| IV – RECURSOS HUMANOS |
| I I I I I I I I R INF | 24 – PESSOAL DO SERVIÇO a) Um médico nefrologista para cada grupo de 35 pacientes (mínimo de dois médicos por unidade), com registro no CRM, presente durante todo o período de funcionamento do serviço ........................................................................................... b) Um enfermeiro para cada 35 pacientes, com registro no COREN, presente durante todo o período de funcionamento do serviço ......................................................... c) Um técnico ou auxiliar de enfermagem para cada 4 pacientes por turno de hemodiálise, com registro no COREN ................................................................... d) Um Técnico ou Auxiliar de Enfermagem para cada 2 (dois) pacientes por turno de DPI, com registro no COREN ................................................................................ e) Psicólogo, com registro no CRP ........................................................................... f) Assistente Social, com registro no CRAS .............................................................. g) Nutricionista, com registro no CRN ........................................................................ h) Um funcionário em todos os turnos, exclusivo para os serviços de limpeza ......... i) Nefrologista pediátrico ............................................................................................. j) Outros_________________________________________________ | SIM [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | NÃO [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| INF | 25 – Número de Profissionais : a) Médicos nefrologistas : ______ f) Nutricionistas _______________ b) Enfermeiros ______________ g) Assistentes sociais ___________ c) Técnicos de enfermagem ____ h) Secretárias ________________ d) Auxiliares de enfermagem ____ i) Funcionários de limpeza ______ e)Psicólogos _________________ j) Outros (especificar) __________ |
| N | 26 – Existem Programas de Treinamento/Atualização para todos os profissionais da unidade : Equipe médica ............................................................................................... Equipe de enfermagem ................................................................................. Funcionários de limpeza ................................................................................ Demais profissionais ...................................................................................... | SIM [ ] [ ] [ ] [ ] | NÃO [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I | 27 – Os profissionais do serviço foram vacinados contra hepatite B, em conformidade com o Programa Nacional de Imunização, no prazo de 30 dias após admissão ................................................................................................ OBS : Considerar apenas esquema completo ou em curso. Em caso negativo, justificar. | [ ] | [ ] |
| N | 28 – São realizados testes de imunidade, para todos os profissionais, a fim de verificar a eficácia da vacinação ........................................................................ | [ ] | [ ] |
| I N I | 29 – O serviço possui: projeto arquitetônico da área física aprovado junto à Vigilância Sanitária ...... área física conforme projeto arquitetônico aprovado....................................... c) projeto de instalação do sistema de tratamento de água para hemodiálise .... | SIM [ ] [ ] | NÃO [ ] [ ] |
| I | 30 – No caso de adaptações e/ou reformas posterior a Resolução – RDC – ANViSA nº 50, de 21 de fevereiro de 2002, o projeto arquitetônico está atualizado e aprovado junto à Vigilância Sanitária ............................................ | [ ] | [ ] |
| N N N N N | 31 – O acesso ao serviço: a) Permite entrada e saída de ambulâncias sem obstáculos e conta com área coberta .............................................................................................................. b) É independente para entrada e saída de pacientes ......................................... c) É independente para serviços de apoio e/ou outros ......................................... d) Permite o fluxo do paciente da Unidade Dialítica a outras áreas do hospital, quando for o caso .............................................................................................. e) Permite a entrada e saída de maca e cadeira de rodas ................................... | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| N N N N N N N N N N N N N N N | 32 – O Serviço de Diálise conta com: a) Área de Recepção/Registro de pacientes ........................................................ b) Área de espera de pacientes e acompanhantes .............................................. c) Sala administrativa ........................................................................................... d) Sanitários para pacientes em número suficiente para ambos os sexos com portas que abrem para fora ............................................................................... e) Pelo menos um sanitário adequado para pessoas portadoras de deficiência física, com portas que abrem para fora ............................................................ f) Vestiário, compatível com o número de funcionários, com sanitários para ambos os sexos ............................................................................................................ g) Copa ................................................................................................................. h) Sala de utilidades com tanque de despejo ....................................................... i) Depósito para guarda de medicamentos, concentrados e material médico-hospitalar .......................................................................................................... j) Depósito de Material de Limpeza ...................................................................... k) Área para guarda de macas e cadeiras de rodas ............................................ l) Abrigo reduzido de resíduos sólidos de serviços de saúde .............................. m) Área física exclusiva, restrita e de fácil acesso para o sistema de tratamento de água e reservatório de água tratada ................................................................ n) Área para guarda de pertences de pacientes ................................................... o) Área para processamento de roupas................................................................. OBS: nos serviços intra-hospitalares, esses ambientes podem ser compartilhados com outros setores do hospital, desde que estejam situados em local próximo, de fácil acesso e possuam dimensões compatíveis com a demanda de serviços a serem atendidos. | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |

| I I I I I I I I I INF N | 33 – O serviço de diálise possui: a) Área de pesagem dos pacientes com balança antropométrica ........................ b) Lavatório exclusivo para lavagem de fístulas ................................................... c) Consultório médico exclusivo ............................................................................ d) Sala para recuperação de pacientes e atendimento de emergência ................ e) Sala de hemodiálise para pacientes HBsAg negativo ....................................... f) Sala de reprocessamento de dialisadores de pacientes HBsAg negativo (branca) g) Sala de reprocessamento para pacientes com Hepatite C ............................... h) *Sala para hemodiálise para pacientes HBsAg positivo (amarela) ................... i) *Sala de reprocessamento de dialisadores de pacientes HBsAg positivo (amarela) ........................................................................................................... j) **Sala de treinamento para D.P.A.C. (C.A. P.D.) ................................................ k) Áreas adequadas quanto à dimensão, conforto, iluminação, ventilação, higiene e limpeza ........................................................................................................... *Opcional, desde que o serviço possua convênio ou contrato formal com outro serviço para atendimento desses pacientes, localizado no mesmo município e referendado pela autoridade sanitária local. **Caso não ofereça esta modalidade de diálise o serviço deve referenciar os pacientes para outro serviço. | SIM [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | NÃO [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| --- | --- | --- | --- |
| N N | 34 – O serviço possui: a) Consultório médico equipado ............................................................................ b) Conta com pia, água corrente, sabão anti-séptico e papel toalha ..................... | [ ] [ ] | [ ] [ ] |
|  | OBS: |  |  |
| VI – EQUIPAMENTOS |
| I I I I I I I I I | 35 – Todas as máquinas de hemodiálise dispõem dos seguintes componentes, minimizadores de risco, em plenas condições de funcionamento: a) dispositivo que permita o tamponamento por bicarbonato de sódio ................. b) controlador e monitor de temperatura ............................................................... c) controle automático de ultrafiltração e monitor de pressão da solução de diálise ou monitor de pressão transmembrana com dispositivo de suspensão automática do funcionamento da bomba de sangue, parada da ultrafiltração e com alarmes sonoros e visuais ......................................................................... d) monitor contínuo de condutividade com dispositivo de suspensão automática da vazão da solução e com alarmes sonoros e visuais ......................................... e) detetor de ruptura do dialisador com dispositivo de suspensão automática do funcionamento da bomba de sangue, parada da ultrafiltração e com alarmes sonoros e visuais ............................................................................................... f) detetor de bolhas e proteção contra embolismo gasoso com dispositivo de suspensão automática do funcionamento da bomba de sangue e com alarmes sonoros e visuais ............................................................................................... g) proteção contra operação em modo de diálise quando estiver em modo de desinfecção ........................................................................................................ h) monitor de pressão de linha venosa e arterial com dispositivo de suspensão automática do funcionamento da bomba de sangue e alarmes sonoros e visuais ................................................................................................................. i) isolador de pressão descartável de uso único ..................................................... | SIM [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | NÃO [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| INF INF N | 36 – Serviço de manutenção: Próprio ............................................................................................................. Terceirizado....................................................................................................... Contrato/ ano _________________ | [ ] [ ] | [ ] [ ] |
| N N N N | 37 – Manutenção dos equipamentos: a) A rotina de manutenção preventiva dos equipamentos obedece a periodicidade e ao procedimento estabelecido pelo fabricante ......................... b)Existem registros das atividades de manutenção preventiva .......................... c) A manutenção corretiva é devidamente registrada ........................................ d) Existem registros de todas as intervenções realizadas nos equipamentos (observar instalação e calibração).......................................................................... | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] |
|  | 38 – O serviço possui sistema emergencial de energia elétrica para todos os equipamentos.......................................................................................................... Identificar ________________________________________________________ |  |  |
| OBS: |
| VII – HEMODIÁLISE |
| N N N | 39 – Todos os pacientes realizam três sessões semanais de hemodiálise ........... a) Ao ser admitido no programa o paciente é orientado a respeito da limitação do uso do dialisador/linha, toma conhecimento que isso pode ser feito no máximo por doze vezes e certifica-se mediante assinatura toda vez que acontece a troca .................................................................................................................... b) O paciente faz a verificação da sua identificação no dialisador/ linhas, antes do início de cada sessão de hemodiálise ................................................................ | SIM [ ] [ ] [ ] | NÃO [ ] [ ] [ ] |
|  | 40 – O serviço realiza intervalo mínimo de uma hora entre os turnos..................... |  |  |
| I | 41 – A unidade de diálise possui, no mínimo, 01 máquina de hemodiálise de reserva em plenas condições de funcionamento ............................................... | [ ] | [ ] |
| N | 42 – Possui uma máquina de Diálise para pacientes com sorologia desconhecida, em plenas condições de funcionamento............................................................. |  |  |
| I | 43 – O reprocessamento de dialisadores de pacientes com sorologia desconhecida é realizado na própria máquina................................................... |  |  |
| I | 44 – Antes do próximo uso e após os enxágües, é realizado teste de resíduo da solução esterilizante nos dialisadores, de acordo com o processo de desinfecção adotado ........................................................................................... (Observar as condições de embalagem e armazenamento do produto) | [ ] | [ ] |
| I | 45 – Os resultados do teste são registrados em livro próprio e assinados pelo profissional responsável pelo processo .............................................................. | [ ] | [ ] |
| N | 46 – Está disponível um esfigmomanômetro e um estetoscópio para cada quatro pacientes............................................................................................................. | [ ] | [ ] |
| OBS: |
| SALA DE HEMODIÁLISE DE PACIENTES HBsAg NEGATIVO |
| I INF INF | 47 – O serviço conta com sala para pacientes HBsAg negativo Número de máquinas _____________________________ Marca das máquinas ______________________________ | SIM [ ] | NÃO [ ] |
| N N N N N N N N | 48 – A sala para hemodiálise de pacientes HBsAg negativo (branca) conta com: a) Área física adequada para uma boa distribuição de máquina /poltrona ou máquina/leito ..................................................................................................... b) As poltronas encontram-se íntegras, funcionantes (travas de encosto funcionando) em condições de limpeza ............................................................ c) Espaço para uma boa circulação de funcionários e pacientes ......................... d) Boa iluminação, ventilação, conservação, higiene e limpeza ........................... e) Telas de proteção nas janelas ........................................................................... f) Ralos com fecho hídrico (sifão) e dispositivo de fechamento (tampa escamoteável) .................................................................................................... g) Localização em espaço que não se caracterize como passagem para outro ambiente individualizado .................................................................................... h) Concentrados químicos utilizados no procedimento dialítico estão armazenados adequadamente ................................................................................................. i) Manual de normas e rotinas assistenciais de fácil acesso a toda a equipe......... | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| N N N N | 49 – O Posto de Enfermagem possui: a) Acesso fácil e boa visualização da(s) sala(s) de tratamento ............................ b) Bancada com cuba de inox e com água corrente ............................................. c) Lavatório para uso exclusivo da equipe de saúde ............................................. d) Torneiras com dispositivo de fechamento sem acionamento manual sabão anti-séptico líquido e toalha de papel ........................................................................ | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I I I I I I | 50 – Medidas de biossegurança adotadas: a)Todo pessoal médico e de enfermagem utiliza Equipamentos de Proteção Individual(EPI), conforme determinado pelo PCPIEA para os diferentes procedimentos .................................................................................................... b) Luvas de procedimento ...................................................................................... c) Máscara .............................................................................................................. d) Avental ............................................................................................................... e) Óculos ................................................................................................................ f) Sapatos fechados ................................................................................................ g)Todo pessoal de limpeza faz uso adequado do EPI, conforme determinado pelo PCPIEA .............................................................................................................. | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I | 51 – Durante o procedimento dialítico os funcionários desta sala são exclusivos durante o mesmo turno ...................................................................................... | [ ] | [ ] |
| I | 52 – Todos os equipamentos em uso estão limpos, em plenas condições de funcionamento e com todos os alarmes operando ............................................. | [ ] | [ ] |
| I | 53 – É realizado, ao final de cada sessão de hemodiálise, processo de limpeza e desinfecção do equipamento de acordo com as informações do fabricante e sob a supervisão do responsável pelo PCPIEA ........................................................ | [ ] | [ ] |
| N | 54 – É realizado, semanalmente, processo de limpeza e desinfecção da unidade | [ ] | [ ] |
| N | 55 – O processo de limpeza e desinfecção, informado pelo técnico, encontra-se registrado em documento próprio e devidamente rubricado ............................... | [ ] | [ ] |

| SALA DE REPROCESSAMENTO DE DIALISADORES DE PACIENTES HBsAg NEGATIVO |
| --- |
| I | 56 – A sala de reprocessamento de dialisadores de pacientes HBsAg negativo (branca) está contígua e de fácil acesso ................................................................ | SIM [ ] | NÃO [ ] |
| N I N N INF I | 57 – A sala de reprocessamento de dialisadores de pacientes HBsAg negativo (branca) possui: a)bancadas próprias, abastecidas com água tratada para hemodiálise, dotadas de cubas profundas, constituídas de material resistente e passível de desinfecção......................................................................................................... c) dimensões adequadas, compatíveis com o número de poltronas ( 8 m² para cada 20 poltronas) .............................................................................................. d) sistema de exaustão de ar ................................................................................. e) reprocessamento automatizado ......................................................................... f) local apropriado (armário ou similar) para guarda dos capilares utilizados pelos pacientes inscritos no programa ........................................................................ | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I I I I I | 58 – Medidas de biossegurança adotadas: a)Os funcionários que atuam no reprocessamento fazem uso de Equipamentos de Proteção Individual(EPI), conforme determinado pelo PCPIEA ......................... b) Luvas de procedimento ...................................................................................... c) Máscara .............................................................................................................. d) Avental ............................................................................................................... e) Óculos ................................................................................................................ f) Sapatos fechados ............................................................................................. g)Todo pessoal de limpeza faz uso adequado do EPI, conforme determinado pelo PCPIEA .............................................................................................................. | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I | 59 – Os dialisadores tipo capilar e as linhas arteriais e venosas encontram-se devidamente identificadas com nome completo do paciente, grupo de reprocessamento e data do 1º uso ......................................................................... | [ ] | [ ] |
| I | 60 – A guarda dos dialisadores tipo capilar é feita em recipientes rígidos, individualizados, de fácil limpeza e desinfecção ................................................ | [ ] | [ ] |
| I | 61 – Os recipientes estão identificados com o nome completo dos pacientes e grupo de reprocessamento ................................................................................ | [ ] | [ ] |
| N | 62 – O processo de limpeza e desinfecção encontra-se registrado em documento próprio e devidamente assinado ........................................................................ | [ ] | [ ] |
| N | 63 – Existe registro da medida do volume interno das fibras (priming), de todos os dialisadores antes do primeiro uso ..................................................................... | [ ] | [ ] |
| I | 64 – Existe registro da medida do volume interno das fibras (priming), de todos os dialisadores após cada uso ................................................................................ | [ ] | [ ] |
| I | 65 – A medida do volume interno das fibras é realizada por técnico ou auxiliar de enfermagem treinado para esse procedimento .................................................. | [ ] | [ ] |
| I | 66 – A vidraria utilizada para o “priming” apresenta-se íntegra e com boas condições de leitura ........................................................................................... | [ ] | [ ] |
| I | 67 – Os dialisadores são descartados quando apresentam redução de 20% do volume inicial das fibras, independentemente do método utilizado para o seu reprocessamento ................................................................................................ | [ ] | [ ] |
| I | 68 – Os dialisadores tipo capilar biocompatível e as linhas arteriais e venosas são descartados após o máximo de12 usos ............................................................. Obs.: - Considerar dialisadores e linhas como um único conjunto. - Quando o serviço fizer uso de máquina de reprocessamento automático, o capilar poderá ser usado até 20 vezes. | [ ] | [ ] |
| I | 69 – Funcionários que atuam no reprocessamento de dialisadores de pacientes HBsAg negativo são exclusivos durante o mesmo turno ........................................ | [ ] | [ ] |
| Não é permitido o reprocessamento do dialisador/linhas para os pacientes HIV POSITIVO |

| HEMODIÁLISE DE PACIENTES HCV POSITIVO SALA PARA HEMODIÁLISE – NÃO OBRIGATÓRIA SALA PARA REPROCESSAMENTO – OBRIGATÓRIA |
| --- |
| INF INF INF | 70 – O serviço conta com sala para pacientes HCV positivo Número de máquinas _____________________________ Marca das máquinas ______________________________ | SIM [ ] | NÃO [ ] |
| N N N N N N N N | 71 – A sala para hemodiálise de pacientes HCV positivo conta com: a) Área física adequada para uma boa distribuição de máquina /poltrona ou máquina/leito ..................................................................................................... b) As poltronas encontram-se íntegras, funcionantes (travas de encosto funcionando) em condições de limpeza ............................................................ c) Espaço para uma boa circulação de funcionários e pacientes ......................... d) Boa iluminação, ventilação, conservação, higiene e limpeza ........................... e) Telas de proteção nas janelas ........................................................................... f) Ralos com fecho hídrico (sifão) e dispositivo de fechamento (tampa escamoteável) .................................................................................................... g) Localização em espaço que não se caracterize como passagem para outro ambiente individualizado .................................................................................... h) Concentrados químicos utilizados no procedimento dialítico estão armazenados adequadamente ................................................................................................. i) Manual de normas e rotinas assistenciais de fácil acesso a toda a equipe......... | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| N N N N | 72 – O Posto de Enfermagem possui: a) Acesso fácil e boa visualização da(s) sala(s) de tratamento ............................ b) Bancada com cuba de inox e com água corrente ............................................. c) Lavatório para uso exclusivo da equipe de saúde ............................................. d) Torneiras com dispositivo de fechamento sem acionamento manual sabão anti-séptico líquido e toalha de papel ........................................................................ | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I I I I I I | 73 – Medidas de biossegurança adotadas: a)Todo pessoal médico e de enfermagem utiliza Equipamentos de Proteção Individual(EPI), conforme determinado pelo PCPIEA para os diferentes procedimentos .................................................................................................... b) Luvas de procedimento ...................................................................................... c) Máscara .............................................................................................................. d) Avental ............................................................................................................... e) Óculos ................................................................................................................ f) Sapatos fechados ................................................................................................ g)Todo pessoal de limpeza faz uso adequado do EPI, conforme determinado pelo PCPIEA .............................................................................................................. | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I | 74 – Todos os equipamentos em uso estão limpos, em plenas condições de funcionamento e com todos os alarmes operando ............................................. | [ ] | [ ] |
| I | 75 – É realizado, ao final de cada sessão de hemodiálise, processo de limpeza e desinfecção do equipamento de acordo com as informações do fabricante e sob a supervisão do responsável pelo PCPIEA ........................................................ | [ ] | [ ] |
| N | 76 – É realizado, semanalmente, processo de limpeza e desinfecção da unidade | [ ] | [ ] |
| N | 77 – O processo de limpeza e desinfecção, informado pelo técnico, encontra-se registrado em documento próprio e devidamente rubricado ............................... | [ ] | [ ] |

| REPROCESSAMENTO DE DIALISADORES DE PACIENTES COM HEPATITE C |
| --- |
| I | 78 – A sala de reprocessamento de dialisadores de pacientes HCV positivo está contígua e de fácil acesso ................................................................ | SIM [ ] | NÃO [ ] |
| N I N N INF I | 79 – A sala de reprocessamento de dialisadores de pacientes HBsAg negativo (branca) possui: a)bancadas próprias, abastecidas com água tratada para hemodiálise, dotadas de cubas profundas, constituídas de material resistente e passível de desinfecção......................................................................................................... c) dimensões adequadas, compatíveis com o número de poltronas ( 8 m² para cada 20 poltronas) .............................................................................................. d) sistema de exaustão de ar ................................................................................. e) reprocessamento automatizado ......................................................................... f) local apropriado (armário ou similar) para guarda dos capilares utilizados pelos pacientes inscritos no programa ........................................................................ | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I I I I I | 80 – Medidas de biossegurança adotadas: a)Os funcionários que atuam no reprocessamento fazem uso de Equipamentos de Proteção Individual(EPI), conforme determinado pelo PCPIEA ......................... b) Luvas de procedimento ...................................................................................... c) Máscara .............................................................................................................. d) Avental ............................................................................................................... e) Óculos ................................................................................................................ f) Sapatos fechados ............................................................................................. g)Todo pessoal de limpeza faz uso adequado do EPI, conforme determinado pelo PCPIEA .............................................................................................................. | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I | 81 – Os dialisadores tipo capilar e as linhas arteriais e venosas encontram-se devidamente identificadas com nome completo do paciente, grupo de reprocessamento e data do 1º uso ......................................................................... | [ ] | [ ] |
| I | 82 – A guarda dos dialisadores tipo capilar é feita em recipientes rígidos, individualizados, de fácil limpeza e desinfecção ................................................ | [ ] | [ ] |
| I | 83 – Os recipientes estão identificados com o nome completo dos pacientes e grupo de reprocessamento ................................................................................ | [ ] | [ ] |
| I | 84 – O processo de limpeza e desinfecção encontra-se registrado em documento próprio e devidamente assinado ........................................................................ | [ ] | [ ] |
| N | 85 – Existe registro da medida do volume interno das fibras (priming), de todos os dialisadores antes do primeiro uso .................................................................... | [ ] | [ ] |
| I | 86 – Existe registro da medida do volume interno das fibras (priming), de todos os dialisadores após cada uso ................................................................................ | [ ] | [ ] |
| I | 87 – A medida do volume interno das fibras é realizada por técnico ou auxiliar de enfermagem treinado para esse procedimento .................................................. | [ ] | [ ] |
| I | 88 – A vidraria utilizada para o “priming” apresenta-se íntegra e com boas condições de leitura ........................................................................................... | [ ] | [ ] |
| I | 89 – Os dialisadores são descartados quando apresentam redução de 20% do volume inicial das fibras, independentemente do método utilizado para o seu reprocessamento ................................................................................................ | [ ] | [ ] |
| I | 90 – Os dialisadores tipo capilar biocompatível e as linhas arteriais e venosas são descartados após o máximo de12 usos ............................................................. Obs.: - Considerar dialisadores e linhas como um único conjunto. - Quando o serviço fizer uso de máquina de reprocessamento automático, o capilar poderá ser usado até 20 vezes. | [ ] | [ ] |
| I | 91 – Funcionários que atuam no reprocessamento de dialisadores de pacientes com Hepatite C são exclusivos desta sala no mesmo turno .............................. | [ ] | [ ] |
| Não é permitido o reprocessamento do dialisador/linhas para os pacientes HIV POSITIVO |
| OBS: |

| SALA PARA HEMODIÁLISE DE PACIENTES HBsAg POSITIVO Opcional, desde que o serviço possua convênio ou contrato formal com outro serviço para atendimento desses pacientes, localizado no mesmo município e referendado pela autoridade sanitária local. |
| --- |
| INF INF INF | 92 – O serviço conta com sala para pacientes HBsAg positivo Número de máquinas _____________________________ Marca das máquinas ______________________________ | SIM [ ] | NÃO [ ] |
| N N N N N N N N | 93 – A sala para hemodiálise de pacientes HBsAg positivo conta com: a) Área física adequada para uma boa distribuição de máquina /poltrona ou máquina/leito ..................................................................................................... b) As poltronas encontram-se íntegras, funcionantes (travas de encosto funcionando) em condições de limpeza ............................................................ c) Espaço para uma boa circulação de funcionários e pacientes ......................... d) Boa iluminação, ventilação, conservação, higiene e limpeza ........................... e) Telas de proteção nas janelas ........................................................................... f) Ralos com fecho hídrico (sifão) e dispositivo de fechamento (tampa escamoteável) .................................................................................................... g) Localização em espaço que não se caracterize como passagem para outro ambiente individualizado .................................................................................... h) Concentrados químicos utilizados no procedimento dialítico estão armazenados adequadamente ................................................................................................. i) Manual de normas e rotinas assistenciais de fácil acesso a toda a equipe......... | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| N N N N | 94 – O Posto de Enfermagem possui: a) Acesso fácil e boa visualização da(s) sala(s) de tratamento ............................ b) Bancada com cuba de inox e com água corrente ............................................. c) Lavatório para uso exclusivo da equipe de saúde ............................................. d) Torneiras com dispositivo de fechamento sem acionamento manual sabão anti-séptico líquido e toalha de papel ........................................................................ | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I I I I I I | 95 – Medidas de biossegurança adotadas: a)Todo pessoal médico e de enfermagem utiliza Equipamentos de Proteção Individual(EPI), conforme determinado pelo PCPIEA para os diferentes procedimentos .................................................................................................... b) Luvas de procedimento ...................................................................................... c) Máscara .............................................................................................................. d) Avental ............................................................................................................... e) Óculos ................................................................................................................ f) Sapatos fechados ................................................................................................ g)Todo pessoal de limpeza faz uso adequado do EPI, conforme determinado pelo PCPIEA .............................................................................................................. | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I | 96 – Durante o procedimento dialítico os funcionários que atendem esta sala são exclusivos dela durante o mesmo turno ................................................................. | [ ] | [ ] |
| I | 97 – Todos os equipamentos em uso estão limpos, em plenas condições de funcionamento e com todos os alarmes operando ............................................. | [ ] | [ ] |
| I | 98 – É realizado, ao final de cada sessão de hemodiálise, processo de limpeza e desinfecção do equipamento de acordo com as informações do fabricante e sob a supervisão do responsável pelo PCPIEA ........................................................ | [ ] | [ ] |
| N | 99 – É realizado, semanalmente, processo de limpeza e desinfecção da unidade | [ ] | [ ] |
| N | 100 – O processo de limpeza e desinfecção informado pelo técnico, está registrado em documento próprio e devidamente rubricado .............................. | [ ] | [ ] |

| REPROCESSAMENTO DE DIALISADORES DE PACIENTES HBsAg POSITIVO Opcional, desde que o serviço possua convênio ou contrato formal com outro serviço para atendimento desses pacientes, localizado no mesmo município e referendado pela autoridade sanitária local |
| --- |
| I | 101 – A sala de reprocessamento de dialisadores de pacientes HBsAg positivo é contígua e de fácil acesso ................................................................................ | SIM [ ] | NÃO [ ] |
| N I N N I | 102 – A sala de reprocessamento de dialisadores de pacientes HBsAg negativo (branca) possui: a)bancadas próprias, abastecidas com água tratada para hemodiálise, dotadas de cubas profundas, constituídas de material resistente e passível de desinfecção......................................................................................................... c) dimensões adequadas, compatíveis com o número de poltronas ( 8 m² para cada 20 poltronas) .............................................................................................. d) sistema de exaustão de ar ................................................................................. e) reprocessamento automatizado ......................................................................... f) local apropriado (armário ou similar) para guarda dos capilares utilizados pelos pacientes inscritos no programa ........................................................................ | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I I I I I | 103 – Medidas de biossegurança adotadas: a)Os funcionários que atuam no reprocessamento fazem uso de Equipamentos de Proteção Individual(EPI), conforme determinado pelo PCPIEA ......................... b) Luvas de procedimento ...................................................................................... c) Máscara .............................................................................................................. d) Avental ............................................................................................................... e) Óculos ................................................................................................................ f) Sapatos fechados ............................................................................................. g)Todo pessoal de limpeza faz uso adequado do EPI, conforme determinado pelo PCPIEA .............................................................................................................. | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I | 104 – Os dialisadores tipo capilar e as linhas arteriais e venosas encontram-se devidamente identificadas com nome completo do paciente, grupo de reprocessamento e data do 1º uso ......................................................................... | [ ] | [ ] |
| I | 105 – A guarda dos dialisadores tipo capilar é feita em recipientes rígidos, individualizados, de fácil limpeza e desinfecção ................................................ | [ ] | [ ] |
| I | 106 – Os recipientes estão identificados com o nome completo dos pacientes e grupo de reprocessamento ................................................................................ | [ ] | [ ] |
| I | 107 – O processo de limpeza e desinfecção encontra-se registrado em documento próprio e devidamente assinado ........................................................................ | [ ] | [ ] |
| N | 108 – Existe registro da medida do volume interno das fibras (priming), de todos os dialisadores antes do primeiro uso .................................................................... | [ ] | [ ] |
| I | 109 – Existe registro da medida do volume interno das fibras (priming), de todos os dialisadores após cada uso ................................................................................ | [ ] | [ ] |
| I | 110 – A medida do volume interno das fibras é realizada por técnico ou auxiliar de enfermagem treinado para esse procedimento .................................................. | [ ] | [ ] |
| I | 111 – A vidraria utilizada para o “priming” apresenta-se íntegra e com boas condições de leitura ........................................................................................... | [ ] | [ ] |

| I | 112 – Os dialisadores são descartados quando apresentam redução de 20% do volume inicial das fibras, independentemente do método utilizado para o seu reprocessamento ................................................................................................ | [ ] | [ ] |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 113 – Os dialisadores tipo capilar biocompatível e as linhas arteriais e venosas são descartados após o máximo de12 usos ............................................................. Obs.: - Considerar dialisadores e linhas como um único conjunto. - Quando o serviço fizer uso de máquina de reprocessamento automático, o capilar poderá ser usado até 20 vezes. | [ ] | [ ] |
| I | 114 – Funcionários que atuam no reprocessamento de dialisadores de pacientes HBsAg positivo são exclusivos desta sala no mesmo turno .............................. | [ ] | [ ] |
| Não é permitido o reprocessamento do dialisador/linhas para os pacientes HIV POSITIVO |
| OBS: |
| VIII – DIÁLISE PERITONEAL INTERMITENTE OBRIGATÓRIO SOMENTE EM SERVIÇO INTRA HOSPITALAR |
| I | 115 – O Serviço de Diálise intra hospitalar realiza DPI ........................................... | SIM [ ] | NÃO [ ] |
| I | 116 – O serviço autônomo garante ao paciente acesso ao tratamento em Serviço de Diálise Hospitalar (verificar contrato) .................................................................. |  |  |
| INF INF INF | 117 – Caso não exista sala de diálise peritoneal intermitente no serviço, o procedimento é realizado em: a) Unidade de Terapia Intensiva (UTI) ................................................................. b) Enfermaria hospitalar exclusiva ....................................................................... c) Outro _______________________ | [ ] [ ] | [ ] [ ] |
| I I I N | 118 – A áreade DPI possui: a) Bancada com pia e água corrente, sabão anti-séptico e papel toalha .............. b) Dimensões compatíveis com a quantidade de equipamentos instalados e o número de pacientes/dia .................................................................................... c) Pia de despejo no próprio local ou anexo a este, para descarte dos resíduos líquidos ............................................................................................................... d) Áreas adequadas quanto a dimensão, iluminação, ventilação, higiene e limpeza | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I | 119 – Os medicamentos utilizados no procedimento estão sendo armazenados adequadamente ............................................................................................... | [ ] | [ ] |
| I | 120 – Os equipamentos utilizados para aquecer a solução de DPI estão limpos e com termômetro funcionando ........................................................................... | [ ] | [ ] |
| I | 121 – Há equipamento mínimo para atendimento de emergência ....................... | [ ] | [ ] |
| I | 122 – Fonte de oxigênio de fácil acesso .............................................................. | [ ] | [ ] |
| I | 123 – Funcionários que realizam o procedimento encontram-se paramentados e fazendo uso de Equipamentos de Proteção Individual - EPI, conforme determinado pela PCPIEA ................................................................................ | [ ] | [ ] |
| N | 124 – Há manual de normas e rotinas de fácil acesso, atualizado, datado e assinado ............................................................................................................ | [ ] | [ ] |
| N | 125 – Há registros dos procedimentos realizados no paciente, devidamente identificados e datados. ..................................................................................... | [ ] | [ ] |
| I I I | 126 – Dispõe de RH da unidade para realização de DPI fora do Serviço de Diálise: a) Médico nefrologista ........................................................................................... b) Enfermeiro ......................................................................................................... c) Técnico / auxiliar de enfermagem ...................................................................... | [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] |
| OBS: |
| IX – DIÁLISE PERITONEAL AMBULATORIAL CONTÍNUA |
| INF | 127 – O Serviço de diálise possui sala de treinamento de pacientes em Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (DPAC) .......................................................... | SIM [ ] | NÃO [ ] |
| I I I N N | 128 – A DPAC possui: a) Sala exclusiva .................................................................................................... b) Pia de despejo no próprio local ou anexo a este, para descarte dos resíduos líquidos ............................................................................................................... c) Bancada com pia e água corrente, sabão anti-séptico e papel toalha ............... d) Área adequada quanto a dimensão, conforto, iluminação, ventilação, higiene e limpeza ............................................................................................................... e) Manual de normas e rotinas de fácil acesso atualizado, datado e assinado ..... | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I I | 129 –Durante todo o treinamento de DPAC o serviço possui: a) Médico Nefrologista (podendo ser o mesmo da sala de Hemodiálise) desde que não ultrapasse 35 pacientes ............................................................................... b) Enfermeiro Responsável Técnico pelo programa (com o máximo de 50 pacientes de DPAC) ............................................................................................ | [ ] [ ] | [ ] [ ] |
| I | 130 – Funcionários que realizam o procedimento encontram-se paramentados e fazendo uso de Equipamentos de Proteção Individual – EPI, conforme determinado pela PCPIEA ................................................................................... | [ ] | [ ] |
| OBS: |
| X – SALA DE RECUPERAÇÃO DE PACIENTES |
| INF INF | 131 – A sala de recuperação de pacientes: a) Está localizada dentro do Serviço de Diálise ..................................................... b) Está localizada fora do Serviço de Diálise mas de fácil acesso ......................... | SIM [ ] [ ] | NÃO [ ] [ ] |
| N I N | 132 – A Sala de pacientes possui: a) Maca e/ou leito para repouso e atendimento do paciente ................................. b) Pia, com água corrente, sabão anti-séptico e papel toalha ............................... c) Área adequada quanto a dimensão, conforto, iluminação, ventilação, higiene e limpeza ............................................................................................................... | [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] |
| I I I I I I I I | 133 – Para atendimento de emergência o serviço de diálise dispõe de: a) Material completo de entubação (tubos endotraqueais, cânulas, guias e laringoscópio com jogo completo de lâminas ................................................... b) Eletrocardiógrafo .............................................................................................. c) Carro de emergência composto de monitor cardíaco e desfibrilador .............. d) Ventilador pulmonar manual (ambu com reservatório) .................................... e) Aspirador portátil ............................................................................................... f) Fonte de oxigênio .............................................................................................. g) Medicamentos para atendimento de emergências .......................................... h) Protocolo de atendimento e materiais adaptados ao paciente pediátrico, caso exista atendimento pediátrico ........................................................................... | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| OBS: |
| XI – PROGRAMA DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE INFECÇÃO E DE EVENTOS ADVERSOS (PCPIEA) |
| I | 134 – Possui Programa de Controle e Prevenção de Infecção e de Eventos Adversos ................................................................................................................. | SIM [ ] | NÃO [ ] |
| I | 135 – O PCPIEA foi elaborado com a participação dos profissionais do serviço, sob a responsabilidade do médico ou enfermeiro .................................................. | [ ] | [ ] |
| I I I I I I | 136 – O Serviço de Controle e Prevenção de Infecção e de Eventos Adversos: a) Realiza vigilância epidemiológica sistematizada dos episódios de infecção e reação pirogênica .................................................................................................... b) Realiza investigação epidemiológica dos casos de eventos adversos graves .... c) Realiza intervenção com medidas de controle e prevenção de infecções e eventos adversos ..................................................................................................... d) Avalia as rotinas escritas relacionadas ao controle das doenças infecciosas ..... e) Notifica os casos suspeitos de eventos adversos graves à Vigilância Sanitária, no prazo de até 24 horas ......................................................................................... f) Envia à Vigilância Sanitária, semestralmente, a planilha do sub-anexo B, da RDC – ANViSA nº 154/2004 .................................................................................... |  |  |
| N | 137 – Existem protocolos elaborados em conjunto com o Serviço de Diálise para: Tratamento de peritonites .......................................... ...................................... Tratamento de sepse relacionada ao cateter .................................................... Processamento de limpeza e desinfecção de artigos e superfícies ................. Preparo de pele para procedimento cirúrgico ................................................... | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] |

| XII – CONTROLE GERAL |
| --- |
| N N N N N N N N N | 138 – Existem rotinas escritas, atualizadas, datadas e assinadas pelos responsáveis técnicos, elaboradas em conjunto com o Serviço de Controle e Prevenção de Infecção e de Eventos Adversos, disponíveis no local para distribuição de trabalhos e atribuições: a) Procedimentos médicos ................................................... .................................. b)Procedimentos de enfermagem ........................................ .................................. c)Procedimentos do nutricionista, assistente social e psicológo ............................. d) Controle e atendimento de intercorrências ......................................................... e) Controle de qualidade do reprocessamento das linhas e dos dialisadores ........ f) Controle do funcionamento do sistema de tratamento da água tratada para hemodiálise ............................................................................................................. g) Procedimentos de operações, manutenção do sistema e de verificação da qualidade da água ................................................................................................... h) Controle dos parâmetros de eficácia do tratamento dialítico .............................. i) Controle de manutenção preventiva e corretiva de todos os equipamentos da unidade ............................................................................................................... j) Procedimentos de biossegurança ....................................................................... k) Outros: ________________________________________ | SIM [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | NÃO [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| N | 139 – Possui Programa de Gerenciamento de Resíduos de Saúde de acordo com a Resolução – RDC – ANViSA nº 306/2004 ....................................................... | [ ] | [ ] |
| I | 140 – O acondicionamento de resíduos sépticos é feito em recipientes providos de tampa acionada a pedal, saco branco leitoso (ABNT) identificado ..................... | [ ] | [ ] |
| I | 141 – Existe fluxo, transporte e local adequado para o acondicionamento dos resíduos até a coleta final ................................................................................... | [ ] | [ ] |
| I | 142 – O material pérfuro-cortante é acondicionado em recipiente rígido, devidamente identificado e vedado, com padronização de troca de acordo com as normas do PCPIEA ......................................................................................... | [ ] | [ ] |
| INF | 143 – O concentrado utilizado pelo serviço é: a) industrializado ..................................................................................................... b) manipulado .......................................................................................................... | [ ] [ ] | [ ] [ ] |
| I | 144 – A manipulação dos concentrados polieletrolíticos, em farmácia privativa do serviço, é realizada: Sob a responsabilidade do farmacêutico ......................................................... De acordo com a Resolução – RDC – ANViSA nº 8/2001 .............................. | [ ] [ ] | [ ] [ ] |
| I | 145 – Os medicamentos e outros artigos retirados de suas embalagens originais são corretamente identificados (data, validade, lote, Registro MS) ..................... | [ ] | [ ] |
|  | 146 – No armazenamento do concentrado, soluções saneantes, medicamentos e artigos médico-hospitalares são observadas as seguintes condições: a) Dispostos em local adequado, ao abrigo da luz e calor, e com boas condições de ventilação e higiene ambiental ....................................................................... b) Controle rigoroso do prazo de validade; lote e registro no MS ........................... c) Existência de controle de temperatura, com termômetro de máxima e mínima, devidamente registrada ....................................................................................... | [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] |
| N | 147 – a) São coletadas amostras da solução dialítica, para determinação do número de unidades formadoras de colônias, na saída da máquina ao final da sessão ....................................................................................................... b)Existe cobertura anual para todas as máquinas ............................................ c)É realizada análise da solução dialítica, para determinação do número de unidades formadoras de colônias, na saída da máquina, quando o paciente apresenta sintomas típicos de bacteremia ou reações pirogênicas durante a sessão de diálise ................................................................................................ | [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] |
| N | 148 – O serviço de diálise autônomo possui convênio / contrato com serviço hemoterápico para fornecimento de sangue e/ou hemocomponentes ..................................... | [ ] | [ ] |
|  | 149 – O serviço fornece, sob orientação do nutricionista e com base na prescrição médica, aporte nutricional ao paciente no dia do tratamento dialítico ................. | [ ] | [ ] |
|  | 150 – Possui programa de monitoramento e prevenção dos riscos de natureza química, física e biológica inerentes aos procedimentos correspondentes a cada tipo de tratamento realizados ............................................................................... | [ ] | [ ] |
| OBS: |

| XIII – AVALIAÇÃO DE REGISTROS E CONTROLE DA SAÚDE DOS PACIENTES (Avaliar um mínimo de 10% dos prontuários) |
| --- |
|  | 151 – O serviço possui arquivo organizado e acessível .......................................... | SIM [ ] | NÃO [ ] |  |
|  | 151 – Prontuários: a) estão atualizados com anotações do dia da última diálise a que se submeteram os pacientes ............................................................................................................ b) estão redigidos em linguagem clara, sem rasuras ............................................. | [ ] [ ] | [ ] [ ] |  |
| I I I | 152 – Os prontuários possuem: a) Identificação dos pacientes ................................................................................ b) História clínica, exame físico e motivo do ingresso no Programa ...................... c) Resultado de exames complementares ou anotações dos mesmos em impresso próprio ................................................................................................................ d) Hipóteses diagnósticas ...................................................................................... e) Diagnóstico ........................................................................................................ f) Plano Terapêutico ............................................................................................... g) Solicitação de admissão ao programa de diálise ............................................... h) Evolução a cada sessão feita pelo enfermeiro ................................................... i) Registro, com nome e CRM do médico, das consultas clínicas mensais ........... j) Internações durante o tratamento ....................................................................... k) Motivo das Internações ....................................................................................... l) Tipo de alta e registro .......................................................................................... | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |  |
| I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I | 153 – Dispõe de registro dos exames complementares realizados no primeiro mês de tratamento dialítico em prontuário médico ou outro arquivo: Hemograma .................................................................................................... Glicose ............................................................................................................ Uréia Pré ......................................................................................................... Uréia Pós ......................................................................................................... Creatinina ........................................................................................................ Potássio .......................................................................................................... Cálcio .............................................................................................................. Fósforo ............................................................................................................ TGP ................................................................................................................ HBsAg ............................................................................................................ Anti-HCV ........................................................................................................ Anti-HIV .......................................................................................................... Anti-HBs ......................................................................................................... Ultra-sonografia Abdominal com estudo dos Rins e Bexiga .......................... Proteínas totais e frações ............................................................................... Fosfatase alcalina .......................................................................................... Ferro sérico ..................................................................................................... Dosagem de ferritina sérica ........................................................................... Medição da saturação de transferrina ........................................................... Parato-hormônio ............................................................................................ Colesterol total e fracionado .......................................................................... Triglicérides .................................................................................................... Dosagem de Alumínio Sérico ........................................................................ x) RX de tórax em PA eperfil .............................................................................. | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |  |
| OIBS.: RESULTADO POSITIVO NOS TESTES SOROLÓGICOS PARA DETECÇÃO DE HIV E HEPATITE EXCLUI A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA PERIODICIDADE PARA OS TESTES POSITIVADOS. |
| I I I I I I I I I I | 154 – Dispõe de registro dos exames periódicos mensais para acompanhamento da evolução clínica dos pacientes em prontuário médico ou outro arquivo a) Medição de Hematócrito ................................................................................... b) Dosagem de Hemoglobina ................................................................................ c) Glicemia (para pacientes diabéticos) ................................................................. d) Uréia pré ............................................................................................................ e) Uréia pós ........................................................................................................... f) Creatinina (durante o primeiro ano) .................................................................... g) Potássio ............................................................................................................. h) Cálcio ................................................................................................................. i) Fósforo ................................................................................................................ j) TGP - Transaminase Glutâmica Pirúvica .......................................................... | SIM [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | NÃO [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I I I I I I | 155 – Dispõe de registro dos exames periódicos trimestrais para acompanhamento da evolução clínica dos pacientes em prontuário médico ou outro arquivo a) Hemograma completo ....................................................................................... b) Proteínas totais e frações .................................................................................. c) Fosfatase alcalina .............................................................................................. d) Ferro sérico ........................................................................................................ e) Medição de saturação da transferrina ............................................................... f) Dosagem de ferritina ........................................................................................... | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I I I I I | 156 – Dispõe de registro dos exames periódicos semestrais para acompanhamento da evolução clínica dos pacientes em prontuário médico ou outro arquivo Parato-hormônio .......................................................................... .................... Creatinina (após o primeiro ano) ...................................................................... Anti HBs ............................................................................................................ HBsAg (para pacientes susceptíveis com Anti HBC total ou IgG e AgHBs inicialmente negativos) ....................................................................................... Anti HCV (para pacientes susceptíveis com Anti HCV inicialmente negativos) | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I I I I I I I | 157 – Dispõe de registro dos exames periódicos anuais para acompanhamento da evolução clínica dos pacientes em prontuário médico ou outro arquivo a) Dosagem de Alumínio Sérico ............................................................................ b) Anti-HIV, dosagem de anticorpos para HIV ....................................................... c) Colesterol total e fracionado .............................................................................. d) Triglicérides ........................................................................................................ e) RX de tórax em PA e perfil ................................................................................. Função renal residual ( para pacientes em diálise peritoneal) ......................... “Clearance” peritoneal ( para pacientes em diálise peritoneal) ........................ | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
|  | 158 – O serviço assegura aos pacientes os antimicrobianos para o tratamento de peritonite e infecções relacionadas ao uso do cateter ............................................ |  |  |
| I | 159 – Todos pacientes susceptíveis receberam vacinação contra Hepatite B, conforme Programa Nacional de Imunização do Ministério da saúde ............... Em caso negativo, justifique. | [ ] | [ ] |
| N | 160 – Foi realizado teste de imunidade a fim de verificar eficácia da vacinação .... | [ ] | [ ] |
| I | 161 – Os pacientes indicados para transplantes estão inscritos na lista da Central de Notificação, Captação e Doação de Orgãos ................................................. | [ ] | [ ] |
| OBS: |

| XIV – TRATAMENTO E CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA |
| --- |
| INF INF INF | 162 – O abastecimento de água do serviço é feito por: a) Sistema de abastecimento público de água ...................................................... b) Poços Artesianos ............................................................................................... c) Outros mananciais .............................................................................................. | SIM [ ] [ ] [ ] | NÃO [ ] [ ] [ ] |
| I I I | 163 – A água de abastecimento(potável) é inspecionada diariamente, pelo técnico responsável pela operação do sistema de tratamento d’água, em suas características físicas e organolépticas, citadas a seguir: a) Cor aparente, sabor, odor, turvação .................................................................. b) pH (6,0 a 9,5) ..................................................................................................... c) Cloro residual livre (maior que 0,5 mg/l) ............................................................ | [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] |
| I I I INF | 164 – O reservatório de água potável do serviço de diálise: a) É exclusivo ........................................................................................................ b) Possui controle bacteriológico mensal .............................................................. c) Conta com limpeza semestral, devidamente registrado .................................... d) É dividido, no mínimo, em dois compartimentos de modo a permitir as operações de limpeza e manutenção ................................................................ | [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I INF INF INF | 165 – Existe sistema de tratamento de água para diálise? qual? a) osmose reversa ................................................................................................. b) deionização ....................................................................................................... c) outro: (Especificar) ___________________________________________ | [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] |
| I | 166 – sala de tratamento de água para hemodiálise: a) É exclusiva para essa atividade .......................................................................... b) Dispõe de acesso facilitado para sua utilização .................................................. c) Encontra-se protegida contra intempéries, sem incidência de luz solar direta .... d)Realiza monitoramento diário da temperatura ambiente ...................................... | [ ] | [ ] |
| I | 167 – Reservatório de água tratada para hemodiálise: É constituído ou revestido internamente por material opaco, liso, resistente impermeável, inerte, e isento de amianto ....................................................... Possui fundo cônico ........................................................................................ Possui, em sua parte inferior, canalização de drenagem para possibilitar o esgotamento total da água ............................................................................. Possui sistema de fechamento hermético que impeça contaminações provenientes do meio externo ......................................................................... Permite o acesso para inspeção e limpeza ..................................................... Possui sistema automático de controle da entrada da água ........................... Possui filtro de nível bacteriológico no sistema de suspiro .............................. É dotado de sistema de recirculação contínua de água 24 horas por dia, 07 dias por semana e a uma velocidade que garanta regime turbulento de vazão no retorno do “loop” de distribuição ao tanque ................................................. | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| INF | 168 – A tubulação da rede de água tratada para diálise é constituída de: a) PVC ................................................................................................................... b) Outros (Especificar) ___________________________________________ | [ ] [ ] | [ ] [ ] |

| I | 169 – a) Existe condutivímetro na saída do sistema de tratamento da água para hemodiálise ............................................................................................................. Apresenta compensação para variações de temperatura ......................... Existe dispositivo de alarme visual e auditivo ............................................ | SIM [ ] [ ] [ ] | NÃO [ ] [ ] [ ] |
| --- | --- | --- | --- |
| INF | 170 – A manutenção do sistema de tratamento de água do serviço é realizado por: a) Funcionário do serviço ....................................................................................... Nome do funcionário: _______________________________ Qualificação: ______________________________________ b) Firma especializada, com a qual o serviço possui contrato de manutenção (registrado) ......................................................................................................... Firma: _____________________________________________ Endereço: __________________________________________ | [ ] [ ] | [ ] [ ] |
| I I I I I | 171 – O registro contém informações, datas e assinaturas, sobre: a) Regeneração das resinas e troca ..................................................................... b) Retrolavagem/troca do filtro de carvão ativado ................................................ c) Limpeza do filtro de areia .................................................................................. d) Descontaminação do sistema de tratamento de água para hemodiálise ........ e) Desinfecção mensal do reservatório e linha de distribuição de água tratada para Hemodiálise ....................................................................................................... f) Existe registro de ocorrências das atividades de tratamento de água ............... | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] | [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] |
| I | 172 – O serviço realizou e apresentou relatório das análises microbiológicas realizadas nos últimos seis meses .................................................................... | [ ] | [ ] |
| I | 173 – Existem registros das medidas adotadas quando a contagem de bactérias heterotróficas for superior a 50 UFC/ml ........................................................... | [ ] | [ ] |
| I | 174 – a) A qualidade bacteriológica da água é verificada quando ocorrem manifestações pirogênicas ou suspeitas de septicemia nos pacientes ............... . b) Há repasse das informações para o Serviço de Controle e Prevenção de Infecção e de Eventos Adversos .......................................................................... c) Existem registros das medidas preventivas e corretivas adotadas ............... | [ ] [ ] | [ ] [ ] |
| 175 – PADRÃO DE QUALIDADE MICROBIOLÓGICA DA ÁGUA TRATADA UTILIZADA NA PREPARAÇÃO DE SOLUÇÃO PARA DIÁLISE |
| Compo-nentes | Valor Máximo Permitido | S | N | X | Freqüência de Análise | S | N | X |
| Coliforme total | ausente em 100ml |  |  |  | Mensal |  |  |  |
| Endoto-xinas | 2 EU/ml (0,4ng/ml) |  |  |  | Mensal |  |  |  |
| Bactérias heterotró-ficas | 200 UFC/ml |  |  |  | Mensal |  |  |  |
| LEGENDA S = Sim N = Não X = não realizado Obs.: Anotar uma das situações da legenda apresentada, tanto na coluna relativa aos valores máximos permitidos, como na coluna relativa a freqüência das análises. |
| I | 176 – O serviço executa semestralmente análise química da água tratada para hemodiálise ....................................................................................................... | SIM [ ] | NÃO [ ] |
| I | 177 – Dispõe de relatórios das duas últimas análises químicas realizadas .......... 1) Data_______________ Nome do laboratório: __________________________________ Endereço:___________________________________________ 2) Data____________ Nome do laboratório: __________________________________ Endereço:___________________________________________ | [ ] | [ ] |
| I | 178 – Os resultados das análises químicas da água tratada estão compatíveis com o valor máximo permitido conforme tabela anexa .............................................. | [ ] | [ ] |
|  | OBS: |  |  |

| INF PADRÃO DE QUALIDADE DA ÁGUA TRATADA UTILIZADA NA HEMODIÁLISE |
| --- |
| Componentes | Valor Máximo Permitido | S | N | X | Freqüência de Análise | S | N | X |
| Nitrato (N) | 2mg/l |  |  |  | Semestral |  |  |  |
| Alumínio | 0,01 mg/l |  |  |  | Semestral |  |  |  |
| Cloramina | 0,1 mg/l |  |  |  | Semestral |  |  |  |
| Cloro | 0,5 mg/l |  |  |  | Semestral |  |  |  |
| Cobre | 0,1 mg/l |  |  |  | Semestral |  |  |  |
| Fluoreto | 0,2 mg/l |  |  |  | Semestral |  |  |  |
| Sódio | 70 mg/l |  |  |  | Semestral |  |  |  |
| Cálcio | 2 mg/l |  |  |  | Semestral |  |  |  |
| Magnésio | 4 mg/l |  |  |  | Semestral |  |  |  |
| Potássio | 8 mg/l |  |  |  | Semestral |  |  |  |
| Bário | 0,1 mg/l |  |  |  | Semestral |  |  |  |
| Zinco | 0,1 mg/l |  |  |  | semestral |  |  |  |
| Sulfato | 100 mg/l |  |  |  | semestral |  |  |  |
| Arsênico | 0,005 mg/l |  |  |  | semestral |  |  |  |
| Chumbo | 0,005 mg/l |  |  |  | semestral |  |  |  |
| Prata | 0,005 mg/l |  |  |  | semestral |  |  |  |
| Cádmio | 0,001 mg/l |  |  |  | semestral |  |  |  |
| Cromo | 0,014 mg/l |  |  |  | semestral |  |  |  |
| Selênio | 0,09 mg/l |  |  |  | semestral |  |  |  |
| Mercúrio | 0,0002 mg/l |  |  |  | semestral |  |  |  |
| Berílio | 0,0004 mg/l |  |  |  | semestral |  |  |  |
| Tálio | 0,002 mg/l |  |  |  | semestral |  |  |  |
| Antimônio | 0,006 mg/l |  |  |  | semestral |  |  |  |
| LEGENDA S = Sim N = Não X = não realizado Obs.: Anotar uma das situações da legenda apresentada, tanto na coluna relativa aos valores máximos permitidos, como na coluna relativa a freqüência das análises. |
| OBS: |

| XV – CLIENTELA DO SERVIÇO |
| --- |
| INF | 179 – DADOS COLETADOS REFERENTE AO ANO ANTERIOR Obs.: 1. Nas inspeções sanitárias, os dados desta tabela deverão ser coletados de Janeiro a Dezembro do ano anterior. Número de Pacientes Admitidos no ano anterior:_________ |  |
| INF | 180 – Faixa etária dos pacientes em programa: 0 – 20 anos ______________ 41 – 60 anos__________________ 21 – 40 anos_____________ Acima de 60 anos________________ |  |
|  | - Primeira vez em programa.................................................................................... - Portadores de Diabetes Mellitus........................................................................... - Portadores de hipertensão arterial controlada ou não......... ................................ - Transferidos para outros serviços..................................... ................................... - Transferidos de outros serviços...................................... ..................................... - HBsAg positivo........................................................... ......................................... - HCV positivo.......................................................... ............................................... - HIV positivo............................................................ .............................................. - Que tornaram-se HBsAg positivo............................ ........................................... - Que tornaram-se HCV positivo.......................... .................................................. - Que tornaram-se HIV positivo................... ............. ............................................. - Óbitos do serviço......................................... ........... ............................................ - Óbitos por causa cardiovascular.......................... .... ........................................... - Óbitos por causa infecciosa......................................... ............. .......................... - Óbitos por outras causas.............................................. ................. ..................... - Transplantados – Rins ........................................ ...... ......................................... - Que receberam transplante de rins e pâncreas........... . ...................................... - Que reiniciaram a diálise após perda do rim transplantado.. .. ............................ - Com possibilidade de transplante (tipados para HLA)..... ...... ............................. - Em Hemodiálise (HD)............................................................ ................ ............. - Em Diálise Peritoneal Intermitente (DPI)................. ............ ............................... - Em Diálise Peritoneal Ambulatorial Contínua (DPAC)..... ..... .............................. - Em uso de eritropoetina............................................................ ........ .................. - Em uso de calcitrol.......................... ................................................ .................... - Abandono................................................. ........................................................... Número de: - Episódios de peritonite........................ ............................................ .................... - Episódios de pirogenia................................. ................................... .................... - Internações hospitalares....................................... ........................... ................... - Número de pacientes ......................................................................................... | Nº de pacientes _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ __________________________ ___________________________ ____________________________________________________ _______________________________________ _____________ |  |

TÉCNICOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA NOME ASSINATURA

LOCAL _____________________________________________ DATA _____________________

LEGENDA:

[I] Imprescindível [N] Necessário [R] Recomendável [INF] Informativo