# BILIRRUBINA TOTAL

INDICAÇÃO MÉDICA DO EXAME

A determinação da bilirrubina em amostras de sangue é útil na avaliação de doenças hepatobiliares e hematológicas que cursam com alteração no metabolismo da bilirrubina. Sua dosagem no líquido amniótico auxilia na avaliação da eritroblastose fetal.

PRINCÍPIO

A bilirrubina indireta da amostra é desligada da albumina e solubilizada por ação de um acelerador e as bilirrubinas direta e indireta são medidas por formação de azobilirrubina com dicloroanilina diazotada. A cor formada é proporcional à concentração de bilirrubina total na amostra.

AMOSTRA

Preparo do paciente

Recomenda-se jejum mínimo de 8 horas.

Tipos de amostra

Usar soro ou plasma (Heparina, EDTA).

Armazenamento e estabilidade da amostra

Quando a amostra é protegida da luz, o analito é estável 4 dias entre 2 – 8 (C e 3 meses a 20 (C negativos.

# Volume mínimo

(Definir o volume mínimo a ser encaminhado para análise)

# Volume ideal

(Definir o volume ideal a ser encaminhado para análise)

### Critérios para rejeição da amostra

Presença de hemólise (ver Precauções e Cuidados Especiais).

Fazer referência ao manual ou POP de colheita, separação e distribuição de material.

PRODUTO UTILIZADO

Bili-T Liquiform, Catálogo 94		ANVISA - 10009010086

Labtest Diagnóstica

Av. Paulo Ferreira da Costa, 600

Lagoa Santa, MG, 33400-000

Reagente 1 - Armazenar entre 2 – 8 (C.

Contém 2-fenoxietanol 0,8 mmmol/L e surfactante.

Reagente 2 - Armazenar entre 2 – 8 (C.

Contém ácido clorídrico 30 mmol/L e dicloroanilina diazotada 1,0 mmol/L.

Precauções e cuidados especiais

- Os cuidados habituais de segurança devem ser aplicados na manipulação do reagente. Fazer referência ao manual ou POP de segurança.

- Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas são estáveis até a data de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à contaminação de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. O laboratório deve estabelecer a estabilidade em suas condições operacionais.

#### EQUIPAMENTOS

# Procedimento manual

1- Banho-maria mantido à temperatura constante (37 (C).

2- Fotômetro capaz de medir com exatidão a absorbância entre 530 e 550 nm.

3- Pipetas para medir amostras e reagentes.

4- Cronômetro.

5- Calibradores da linha Calibra – Labtest.

# Procedimento automatizado

Indicar o nome, modelo e o local onde se encontra o equipamento analítico; fazer referência ao manual ou POP de procedimentos do mesmo.

# Procedimento alternativo

Indicar o equipamento alternativo e os procedimentos para medição dos ensaios. Enumerar as diferenças esperadas quando procedimentos manuais substituem procedimentos automatizados.

###### CONTROLE DA QUALIDADE

# Materiais

Identificar os materiais para controle interno e externo da qualidade (fabricante, número de catálogo), instruções de preparo e frequência da utilização dos mesmos.

# Limites de tolerância

# Descrever o procedimento para definição dos limites de tolerância, o sistema adotado para utilização do mapa de Levey-Jennings e das regras de controle e as providências a serem tomadas diante de valores que ultrapassem tais limites. Fazer referência ao manual ou POP para utilização dos materiais de controle.

##### Verificação de novo lote de controles e/ou reagentes

Descrever o procedimento de verificação de novos lotes de controles e de reagentes.

# Gerenciamento dos dados

Definir como os dados relativos ao controle da qualidade são arquivados e gerenciados.

Fazer referência ao manual ou POP de garantia da qualidade.

PROCEDIMENTO

Tomar 3 cubetas do fotômetro e proceder como a seguir:

|  | BRANCO | TESTE | CALIBRADOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Reagente 1 | 0,8 mL | 0,8 mL | 0,8 mL |
| Amostra | --- | 0,05 mL | --- |
| Calibrador | --- | --- | 0,05 mL |
| Água deionizada | 0,05 mL | --- | --- |

Homogeneizar e incubar em banho-maria a 37 °C durante 5 minutos. O nível da água no banho deve ser superior ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio. Determinar somente as absorbâncias do teste e calibrador em 546 nm (530 a 550 nm), acertando o zero com água deionizada.

Obtém-se a absorbância A1.

|  | BRANCO | TESTE | CALIBRADOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Reagente 2 | 0,2 mL | 0,2 mL | 0,2 mL |

Homogeneizar e incubar em banho-maria a 37 °C durante 5 minutos. Determinar as absorbâncias do teste e calibrador em 546 nm (530 a 550 nm), acertando o zero com o branco. Obtém-se a absorbância A2. A cor é estável por 30 minutos.

##### Procedimento automatizado

Fazer referência ao manual ou POP para utilização do equipamento analítico. Anexar o guia de aplicação dos reagentes para o sistema automático.

Precauções e cuidados especiais

- Para manusear e descartar reagentes e material biológico, aplicar as normas estabelecidas de segurança. Fazer referência ao manual ou POP de segurança.

# A limpeza e secagem adequadas do material são fatores fundamentais para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Fazer referência ao manual ou POP de limpeza e verificação da qualidade da limpeza dos materiais.

- A água utilizada no laboratório deve ter a qualidade adequada a cada aplicação. Assim, para preparar reagentes e usar nas medições, deve ter resistividade (1 megaohm ou condutividade (1 microsiemens e concentração de silicatos (0,1 mg/L (água tipo II). Para o enxágüe da vidraria a água pode ser do tipo III, com resistividade (0,1 megaohms ou condutividade (10 microsiemens. No enxágüe final utilizar água tipo II. Quando a coluna deionizadora está com sua capacidade saturada ocorre a produção de água alcalina com liberação de vários íons, silicatos e substâncias com grande poder de oxidação ou redução que deterioram os reagentes em poucos dias ou mesmo horas, alterando os resultados de modo imprevisível. Assim, é fundamental estabelecer um programa de controle da qualidade da água. Fazer referência ao manual ou POP de água reagente.

- As bilirrubinas conjugada (direta) e não conjugada (indireta) são oxidadas por ação da luz branca ou ultravioleta. Portanto, as amostras de sangue devem ser protegidas da exposição direta à luz artificial ou solar logo após a coleta.

- A presença de hemoglobina (amostra hemolisada), em qualquer concentração na amostra de indivíduo adulto, interfere no resultado do teste. Hemólise discreta (≤ 50 mg/dL) não interfere significativamente em amostras de recém-nascidos..

CÁLCULOS

Ver linearidade.

A leitura A1 do Teste e do Calibrador deve ser corrigida para o volume final da reação obtendo-se A1cor.

Teste A1cor = Teste A1 x 0,81

Calibrador A1cor = Calibrador A1 x 0,81

Para obter a absorbância final subtrair o valor A1cor da absorbância A2 do Teste e do Calibrador:

Absorbância do Teste = A2 - A1cor

Absorbância do Calibrador = A2 - A1cor

Absorbância do Teste

Bilirrubina total =	------------------------------------- x CCal mg/dL

Absorbância do Calibrador

CCal: concentração do calibrador

RESULTADOS

# Unidade de medida

mg/dL

Conversão de mg/dL para Unidade SI: (mol/L = mg/dL x 17,1

# Valores de referência

Soro: 	Bilirrubina total   - até 1,2 mg/dL

Bilirrubina direta - até 0,4 mg/dL

Valores críticos

Soro: 	> 15,0 mg/dL em recém-nascidos a termo.

10 - 15 mg/dL em recém-nascidos pré-termo.

Incluir o procedimento a ser adotado diante de um resultado crítico.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO

Linearidade

O resultado da medição é linear até 30 mg/dL. Para valores maiores que 30 mg/dL, diluir a amostra com NaCl 150 mmol/L (0,85%), realizar nova medição e multiplicar o resultado obtido pelo fator de diluição. Sugerimos a verificação da linearidade metodológica e fotométrica no mínimo semestralmente utilizando amostras com valores até 30 mg/dL. Indicar o procedimento de diluição utilizado no laboratório.

# Interferências

1- Concentrações de triglicérides até 1500 mg/dL não produzem interferências significativas.

2- A presença de hemoglobina (amostra hemolisada), em qualquer concentração na amostra de indivíduo adulto, interfere no resultado do teste. Hemólise discreta (≤ 50 mg/dL) não interfere significativamente em amostras de recém-nascidos.

3- Para uma revisão das fontes fisiopatológicas e medicamentosas de interferência nos resultados e na metodologia sugere-se consultar www.fxol.org/.

SIGNIFICADO CLÍNICO

Algumas doenças adquiridas e hereditárias e diversos medicamentos são capazes de afetar uma ou mais etapas envolvidas na produção, captação, armazenamento, metabolismo e excreção da bilirrubina. Dependendo do distúrbio, a bilirrubina não-conjugada (indireta), a conjugada (direta) ou ambas (total), são as principais contribuintes da hiperbilirrubinemia.

A forma mais comum de aumento da bilirrubina indireta é aquela vista em recém-nascidos e referida como icterícia fisiológica. Este aumento é causado por uma produção aumentada de bilirrubina como resultado da hemólise das hemácias e da maturação incompleta dos mecanismos do metabolismo e excreção da bilirrubina. Em 5% dos neonatos, os valores de bilirrubina não-conjugada são maiores que 15 mg/dL e podem desencadear o quadro de encefalopatia bilirrubínica (Kernicterus).

A destruição prematura das hemácias – anemia hemolítica e a eritropoiese ineficaz são importantes causas de hiperbilirrubinemia, com predomínio de bilirrubina não-conjugada, na ausência de qualquer anormalidade hepática.

Dentre as causas hereditárias de hiberbilirrubinemia não-conjugada, destacam-se as síndromes de Crigler-Najjar e de Gilbert que estão associadas à deficiência da enzima uridina difosfato (UDP) glicuroniltransferase. A Síndrome de Gilbert é mais comum e parece haver, também, defeito no transporte da bilirrubina através da membrana do hepatócito.

As causas mais comuns de aumento da bilirrubina direta são as doenças hepatobiliares e obstrução da árvore biliar (colestase). Na realidade, ambas as bilirrubinas estão aumentadas e pode-se observar uma variação ampla das concentrações séricas de cada forma de bilirrubina. Hepatite e cirrose são exemplos de doenças que podem causar colestase intra-hepática. A colestase pode também ser induzida por medicamentos e hormônios esteróides. A obstrução extra-hepática da árvore biliar devido a carcinoma ou fibrose de cabeça do pâncreas, carcinoma ou constrições do canal biliar comum e coledocolitíase, produzem concentrações séricas aumentadas de bilirrubina direta.

REFERÊNCIAS

- Doumas BT, Kwok-Cheung PP, Perry BW, et al. Clin. Chem. 1985; 31:1779-1789.

- Perry BW, Doumas BT, Bayse DD, et al. Clin. Chem.1983;29:297-301.

- Perlman FC, Lee RTY. Clin. Chem. 1974, 20:447-453

- Poon R; Hinberg IH. Clin. Chem. 1985, 31:92-94.

- Tietz. Textbook of Clinical Chemistry, Burtis CA.; Ashwood ER. eds, 2ª edição, Philadelphia: WB. Saunders Co, 1994.

- Sociedad Española de Bioquímica Clínica y Patología Molecular, Base de Datos de Variación Biológica. Disponível em:<http://www.seqc.es/article/articleview/330/1/170> (acesso em 08/2005).

- Westgard JO, Barry PL, Hunt MR, Groth T. Clin Chem 1981;27:493-501.

- Rand RN, di Pasqua A. Clin. Chem. 1962; 06:570-8.

- Labtest: Dados de Arquivo.

|  | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por: |  |  | ___/___/___ |
| Aprovado por: |  |  | ___/___/___ |
| Implantado por: |  |  | ___/___/___ |
| Substitui POP: |  |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Desativado por: |  |  | ___/___/___ |
| Razão: |

|  | Número | Destino |
| --- | --- | --- |
| Cópias |  |  |