# FOSFATASE ALCALINA

INDICAÇÃO MÉDICA DO EXAME

A determinação da fosfatase alcalina em amostras de sangue é útil na avaliação de doenças hepáticas e ósseas.

PRINCÍPIO

A fosfatase alcalina do soro hidrolisa a timolftaleína monofosfato liberando timolftaleína, que tem cor azul em meio alcalino. A cor formada, diretamente proporcional a atividade enzimática, é medida em 590 nm. O produto final da reação se constitui de uma mistura de cor azul e a cor própria do substrato.

AMOSTRA

Preparo do paciente

Recomenda-se jejum mínimo de 8 horas.

Tipos de amostra

Soro ou plasma (heparina).

Armazenamento e estabilidade da amostra

A amostra é estável por 7 dias entre 2 – 8 ºC. Quando a amostra é armazenada à temperatura ambiente obtêm-se resultados falsamente elevados.

# Volume mínimo

(Definir o volume mínimo a ser encaminhado para análise)

# Volume ideal

(Definir o volume ideal a ser encaminhado para análise)

Critérios para rejeição da amostra

Presença de hemólise acentuada.

Fazer referência ao manual ou POP de colheita, separação e distribuição de material.

PRODUTO UTILIZADO

Fosfatase Alcalina,   Catálogo 40		ANVISA - 10009010038

Labtest Diagnóstica

Av. Paulo Ferreira da Costa, 600

Lagoa Santa, MG, 33400-000

Substrato: Armazenar entre 15 – 25 ºC. Não refrigerar. O reagente pode apresentar precipitado ou turvação, fato que não interfere na qualidade do mesmo; agitar antes de usar; manter o frasco bem vedado para evitar evaporação.

Contém timolftaleína monofosfato 22 mmol/L.

Tampão: Armazenar entre 15 – 25 ºC.

Contém tampão 300 mmol/L pH 10,1.

Reagente de Cor: Armazenar entre 15 – 25 ºC.

Contém carbonato de sódio 94 mmol/L, hidróxido de sódio 250 mmol/L.

Padrão - 45 U/L: Armazenar entre 15 – 25 ºC. Após o manuseio sugere-se armazenar bem vedado para evitar evaporação.

Precauções e cuidados especiais

- Os cuidados habituais de segurança devem ser aplicados na manipulação do reagente. Fazer referência ao manual ou POP de segurança.

- Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas são estáveis até a data de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à contaminação de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. O laboratório deve estabelecer a estabilidade em suas condições operacionais.

#### EQUIPAMENTOS

# Procedimento manual

- Fotômetro capaz de medir com exatidão a absorbância em 590 nm ou filtro laranja (580 a 590 nm).

- Banho-maria mantido à temperatura constante (37 °C).

- Pipetas para medir amostras e reagentes.

- Cronômetro.

# Procedimento automatizado

Indicar o nome, modelo e o local onde se encontra o equipamento analítico; fazer referência ao manual ou POP de procedimentos do mesmo.

# Procedimento alternativo

Indicar o equipamento alternativo e os procedimentos para medição dos ensaios. Enumerar as diferenças esperadas quando procedimentos manuais substituem procedimentos automatizados.

###### CONTROLE DA QUALIDADE

# Materiais

Identificar os materiais para controle interno e externo da qualidade (fabricante, número de catálogo), instruções de preparo e frequência da utilização dos mesmos.

# Limites de tolerância

# Descrever o procedimento para definição dos limites de tolerância, o sistema adotado para utilização do mapa de Levey-Jennings e das regras de controle e as providências a serem tomadas diante de valores que ultrapassem tais limites. Fazer referência ao manual ou POP de procedimentos para utilização dos materiais de controle.

##### Verificação de novo lote de controles e/ou reagentes

Descrever o procedimento de verificação de novos lotes de controles e de reagentes.

# Gerenciamento dos dados

Definir como os dados relativos ao controle da qualidade são arquivados e gerenciados.

Fazer referência ao manual ou POP de garantia da qualidade.

###### PROCEDIMENTO

Procedimento manual

- Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir:

|  | Branco | Teste | Padrão |
| --- | --- | --- | --- |
| Substrato (nº 1) | 0,05 mL | 0,05 mL | 0,05 mL |
| Tampão (nº 2) | 0,5 mL | 0,5 mL | 0,5 mL |
| Padrão (nº4) | ----- | ----- | 0,05 mL |

- Colocar em banho-maria a 37 ºC 2 minutos. O nível da água no banho deve ser superior ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio.

| Amostra | ----- | 0,05 mL | ---- |
| --- | --- | --- | --- |

- Misturar e incubar em banho-maria a 37 ºC por EXATAMENTE 10 minutos.

| Reagente de Cor (nº 3) | 2,0 mL | 2,0 mL | 2,0 mL |
| --- | --- | --- | --- |

- Misturar e determinar as absorbâncias do teste e padrão em 590 nm ou filtro laranja (580 a 590 nm), acertando o zero com o branco. A cor é estável 120 minutos.

##### Procedimento automatizado

Fazer referência ao manual ou POP de procedimentos do equipamento analítico. Anexar o guia de aplicação dos reagentes para o sistema automático.

Precauções e cuidados especiais

- Para manusear e descartar reagentes e material biológico, aplicar as normas estabelecidas de segurança. Fazer referência ao manual ou POP de segurança.

# A limpeza e secagem adequadas do material são fatores fundamentais para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Fazer referência ao manual ou POP de procedimentos para limpeza e verificação da qualidade da limpeza dos materiais.

- A água utilizada no laboratório deve ter a qualidade adequada a cada aplicação. Assim, para preparar reagentes e usar nas medições, deve ter resistividade (1 megaohm ou condutividade (1 microsiemens e concentração de silicatos (0,1 mg/L (água tipo II). Para o enxágüe da vidraria a água pode ser do tipo III, com resistividade (0,1 megaohms ou condutividade (10 microsiemens. No enxágüe final utilizar água tipo II. Quando a coluna deionizadora está com sua capacidade saturada ocorre a produção de água alcalina com liberação de vários íons, silicatos e substâncias com grande poder de oxidação ou redução que deterioram os reagentes em poucos dias ou mesmo horas, alterando os resultados de modo imprevisível. Assim, é fundamental estabelecer um programa de controle da qualidade da água. Fazer referência ao manual ou POP de água reagente.

- Como ocorre com toda reação enzimática, a rigorosa observação do tempo e da temperatura de incubação é de grande importância para a qualidade dos resultados obtidos. A diferença de 1 minuto no tempo de incubação desta dosagem introduz um erro de 10% nos resultados.

###### CÁLCULOS

Ver linearidade.

Absorbância do teste

Fosfatase Alcalina (U/L) = 			      x 45

Absorbância do padrão

g/dl = 		 g/dl

Devido a grande reprodutibilidade que pode ser obtida com a metodologia, o método do fator pode ser empregado.

45

Fator de calibração =

Absorbância do padrão

Fosfatase Alcalina (U/L) = Absorbância do teste x Fator

## RESULTADOS

# Unidade de medida

U/L

Definição de Unidade: uma unidade é igual a quantidade de enzima que libera por hidrólise 1 micromol de timolftaleína por minuto, por litro de soro nas condições do teste.

# Valores de referência

Adultos: 13 a 43 U/L.

Crianças até 12 anos: 56 a 156 U/L.

## LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO

# Linearidade

A reação é linear, com cinética de ordem zero, até 500 U/I. Quando a absorbância do teste for maior que 2,0, diluir o teste e o branco com o Reagente de Cor, fazer nova leitura e multiplicar o resultado obtido pelo fator de diluição. Se após a diluição for obtido um valor igual ou maior que 500 U/L, repetir a medição reduzindo o tempo de incubação, após a adição da amostra, para 2 minutos. Multiplicar o resultado obtido por 5. Indicar o procedimento de diluição utilizado no laboratório.

# Interferências

1- Citrato, fluoreto, oxalato e EDTA são inibidores da atividade da fosfatase alcalina porque formam complexos com o magnésio.

2- Valores de bilirrubina até 38 mg/dl não interferem na reação.

3- Valores de triglicérides maiores que 250 mg/dl produzem resultados falsamente elevados por interferência fotométrica. A ação deste interferente pode ser minimizada com o uso do branco de amostra que é aplicável para valores de Triglicérides até 1800 mg/dL: Misturar 2,5 mL de NaCl 150 mmol/L (0,85%) com 0,05 mL da amostra. Medir a absorbância em 590 nm, acertando o zero com água deionizada. Subtrair a absorbância assim obtida, da absorbância do teste e calcular a concentração.

4- Estrógenos em altas doses, contraceptivos orais, agentes hipoglicemiantes, fenotiazina, eritromicina encontram-se entre as drogas que podem provocar aumento dos níveis de fosfatase alcalina.

5- Para uma revisão das fontes fisiopatológicas e medicamentosas de interferência nos resultados e na metodologia, sugere-se consultar Clin Chem 1975; 21: 1D-432D.

SIGNIFICADO CLÍNICO

A fosfatase alcalina é produzida por muitos tecidos, principalmente pelos ossos, fígado, intestinos e placenta e é excretada pela bile. A dosagem sérica desta enzima é particularmente útil na investigação das doenças hepatobiliares e ósseas.

Níveis elevados de fosfatase alcalina ocorrem em pacientes com doenças ósseas caracterizadas por aumento da atividade osteoblástica como a osteite deformante, raquitismo, osteomalácia, hiperparatireoidismo, metástase óssea, sarcoma osteogênico e doença de Paget.

Níveis elevados de fosfatase alcalina ocorrem também em pacientes com doenças obstrutivas das vias biliares, metástases hepáticas, doenças granulomatosas e na cirrose hepática. Nas doenças hepatocelulares como a hepatite aguda viral, em geral ocorre um ligeiro aumento da enzima.

Níveis diminuídos da fosfatase alcalina são encontrados na desnutrição crônica, na hipofosfatasemia e, ocasionalmente, no hipotireopidismo e anemia perniciosa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Coleman C.M, Stroje RC. Clin Chim Acta 1966;13:401.

- King EJ. J Path Bact. 1943;55:31.

- Roy AV. Clin Chem 1970;16:431.

- Inmetro – Boas Práticas de Laboratório Clínico e Listas de Verificação para Avaliação, Qualitymark ed., Rio de Janeiro, 1997.

- Tonks DB. Quality Control in Clinical Laboratories, Warner-Chilcott Laboratories, Diagnostic Reagents Division, Scarborough, Canada, 1972.

- Westgard JO, Barry PL, Hunt MR. Clin Chem 1981; 27: 493-501.

- Fosfatase Alcalina, Instruções de Uso, Labtest Diagnóstica.

|  | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por: |  |  | ___/___/___ |
| Aprovado por: |  |  | ___/___/___ |
| Implantado por: |  |  | ___/___/___ |
| Substitui POP: |  |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Desativado por: |  |  | ___/___/___ |
| Razão: |

|  | Número | Destino |
| --- | --- | --- |
| Cópias |  |  |