# GLICOSE HK LIQUIFORM

INDICAÇÃO MÉDICA DO EXAME

A determinação da glicose em amostras de sangue é útil na avaliação do metabolismo de carboidratos. Sua determinação em líquidos biológicos auxilia na distinção entre processos inflamatórios e infecciosos.

PRINCÍPIO

A adenosina trifosfato promove a fosforilação da glicose em uma reação catalisada pela Hexoquinase, de acordo com a seguinte reação:

HK

Glicose + ATP    		Glicose-6-P  + ADP

A Glicose-6-Fosfato, produzida na reação anterior, é oxidada a 6-Fosfogluconato na presença da Nicotinamida Adenina Dinucleótide (NAD), em reação catalisada especificamente pela G-6-PDH. Ocorre a produção de um mol de NADH para cada mol de glicose-6-fosfato que é oxidado. A absorbância resultante, medida em 340 nm, é diretamente proporcional à concentração da glicose na amostra.

G-6-PDH

Glicose-6-P + NAD  		       6-Fosfogluconato + NADH

AMOSTRA

Preparo do paciente

Glicemia de jejum: recomenda-se jejum mínimo de 8 horas.

Tipos de amostra

Usar plasma, soro ou urina. Realizar a colheita do sangue utilizando um anticoagulante contendo um inibidor da glicólise. O uso do anticoagulante Glistab (Labtest ref. 29) permite a colheita de uma só amostra para as dosagens de creatinina, glicose e uréia. Nas amostras de sangue tratadas com antiglicolítico a concentração da glicose permanece estável até 8 horas. As amostras de sangue não contendo antiglicolítico devem ser centrifugadas imediatamente após a colheita e o plasma ou soro separados das células ou coágulo.

No líquor e líquidos (ascítico, pleural e sinovial) adicionar anticoagulante contendo antiglicolítico na mesma proporção usada para a amostra de sangue e devem ser centrifugados antes de iniciar a medição.

As amostras de urina devem ser armazenadas entre 2 – 8 ºC para evitar interferências por contaminação bacteriana.

Armazenamento e estabilidade da amostra

O analito é estável por 8 horas em amostras colhidas com antiglicolítico. No plasma, soro e outros líquidos separados das células, a glicose permanece estável por 3 dias entre 2 – 8 ºC, quando não ocorre contaminação bacteriana.

# Volume mínimo

(Definir o volume mínimo a ser encaminhado para análise)

# Volume ideal

(Definir o volume ideal a ser encaminhado para análise)

### Critérios para rejeição da amostra

Presença de coágulo.

Fazer referência ao manual ou POP de colheita, separação e distribuição de material.

PRODUTO UTILIZADO

Glicose HK Liquiform,    Referência: 137-2/100		ANVISA - 10009010052

Labtest Diagnóstica

Av. Paulo Ferreira da Costa, 600

Lagoa Santa, MG, 33400-000

Reagente 1: Armazenar entre 2 – 8 ºC. Contém tampão pH 7,8, ATP ( 1,0 mmol/L, NAD ( 1,0 mmol/L, cloreto de magnésio ( 10  mmol/L e azida sódica 7 mmol/L.

Reagente 2: Armazenar entre 2 – 8 ºC. Contém Hexoquinase (1000 U/L, G-6-PDH ( 6000 U/L e azida sódica 15 mmol/L.

Padrão - 100 mg/dL: Armazenar entre 2 – 30 ºC. Após o manuseio, sugere-se armazenar bem vedado para evitar evaporação. O estabilizador do padrão pode precipitar-se em baixas temperaturas, fato que não interfere na qualidade do mesmo.

Preparo do Reagente de Trabalho: o conjunto de um frasco de Reagente 1 e de um frasco de Reagente 2 permite preparar o Reagente de Trabalho.

Opcionalmente pode-se preparar menor volume do Reagente de Trabalho utilizando a proporção de 4 (quatro) volumes do Reagente 1 e (um) volume do Reagente 2.

Indicar o modo de preparação a ser utilizado no laboratório e o modo de identificação do Reagente de Trabalho.

Estável 60 dias entre 2 – 8 ºC;

Precauções e cuidados especiais

- Os cuidados habituais de segurança devem ser aplicados na manipulação do reagente. Fazer referência ao manual ou POP de segurança.

- Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas são estáveis até a data de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à contaminação de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. O laboratório deve estabelecer a estabilidade em suas condições operacionais.

- O Reagente 1 contêm azida sódica, que é tóxica. Deve-se tomar cuidado para evitar a ingestão e, no caso de contato com os olhos, lavá-los imediatamente com grande quantidade de água e procurar auxílio médico. A azida pode formar compostos altamente explosivos com tubulações de chumbo e cobre. Utilizar grandes volumes de água para descartar o reagente. Fazer referência ao manual ou POP de segurança.

- Um forte indício de deterioração é indicado por uma absorbância maior que 0,350 quando o Reagente de Trabalho é medido em 340 nm contra água.

#### EQUIPAMENTOS

# Procedimento manual

- Banho-maria mantido à temperatura constante (37 ºC).

- Fotômetro capaz de medir, com exatidão, a absorbância em 340 nm.

- Pipetas para medir amostras e reagente.

- Medidor de tempo em minutos.

# Procedimento automatizado

Indicar o nome, modelo e o local onde se encontra o equipamento analítico; fazer referência ao manual ou POP para utilização do mesmo.

# Procedimento alternativo

Indicar o equipamento alternativo e os procedimentos para medição dos ensaios. Enumerar as diferenças esperadas quando procedimentos manuais substituem procedimentos automatizados.

###### CONTROLE DA QUALIDADE

# Materiais

Identificar os materiais para controle interno e externo da qualidade (fabricante, número de catálogo), instruções de preparo e frequência da utilização dos mesmos.

# Limites de tolerância

# Descrever o procedimento para definição dos limites de tolerância, o sistema adotado para utilização do mapa de Levey-Jennings e das regras de controle e as providências a serem tomadas diante de valores que ultrapassem tais limites. Fazer referência ao manual ou POP para utilização dos materiais de controle.

##### Verificação de novo lote de controles e/ou reagentes

Descrever o procedimento de verificação de novos lotes de controles e de reagentes.

# Gerenciamento dos dados

Definir como os dados relativos ao controle da qualidade são arquivados e gerenciados.

Fazer referência ao manual ou POP de garantia da qualidade.

PROCEDIMENTO

# Procedimento manual

- Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir:

|  | Branco | Teste | Padrão |
| --- | --- | --- | --- |
| Amostra | ----- | 0,01 mL | ----- |
| Padrão | ----- | ----- | 0,01 mL |
| Reagente de Trabalho | 1,0 mL | 1,0 mL | 1,0 mL |

Misturar e incubar em banho-maria a 37 ºC durante 5 minutos. O nível da água no banho deve ser superior ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio. Determinar as absorbâncias do teste e padrão em 340 nm, acertando o zero com o branco. A absorbância é estável por 60 minutos.

##### Procedimento automatizado

Fazer referência ao manual ou POP para utilização do equipamento analítico. Anexar o guia de aplicação dos reagentes para o sistema automático.

Precauções e cuidados especiais

- Para manusear e descartar reagentes e material biológico, aplicar as normas estabelecidas de segurança. Fazer referência ao manual ou POP de segurança.

# A limpeza e secagem adequadas do material são fatores fundamentais para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Fazer referência ao manual ou POP de limpeza e verificação da qualidade da limpeza dos materiais.

- A água utilizada no laboratório deve ter a qualidade adequada a cada aplicação. Assim, para preparar reagentes e usar nas medições, deve ter resistividade (1 megaohm ou condutividade (1 microsiemens e concentração de silicatos (0,1 mg/l (água tipo II). Para o enxágüe da vidraria a água pode ser do tipo III, com resistividade (0,1 megaohms ou condutividade (10 microsiemens. No enxágüe final utilizar água tipo II. Quando a coluna deionizadora está com sua capacidade saturada ocorre a produção de água alcalina com liberação de vários íons, silicatos e substâncias com grande poder de oxidação ou redução que deterioram os reagentes em poucos dias ou mesmo horas, alterando os resultados de modo imprevisível. Assim, é fundamental estabelecer um programa de controle da qualidade da água. Fazer referência ao manual ou POP de água reagente.

CÁLCULOS

Ver linearidade.

Absorbância do teste

Glicose (mg/dL)     = 				x 100

Absorbância do padrão

Devido a grande reprodutibilidade que pode ser obtida com a metodologia, o método do fator pode ser empregado.

100

Fator de calibração =

Absorbância do padrão

Glicose (mg/dL) = Absorbância do teste x Fator

mg/dL x volume (em mL)

Urina (mg/24 horas)  =                                         .

100

RESULTADOS

# Unidade de medida

mg/dL =

Conversão de mg/dL para unidade SI: mmol/L = mg/dL x 0,0556

# Valores de referência

Plasma: (jejum de 8 horas):

70 a 99 mg/dL – Glicemia de jejum normal

100 a 125 mg/dL – Glicemia de jejum alterada

Maior ou igual a 126 mg/dL – Provável Diabetes Mellitus

Líquor: 2/3 da glicemia quando a medição é realizada em amostras colhidas simultaneamente.

Urina: menor que 20 mg/dL ou até 250 mg/24 horas.

# Valores críticos

Plasma:

>400 mg/dL

<40 mg/dL

Incluir o procedimento a ser adotado diante de um resultado crítico.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO

# Linearidade

A reação é linear até 700 mg/dL. Para valores maiores, diluir a amostra com NaCl 150 mmol/L (0,85%), realizar nova determinação e multiplicar o resultado obtido pelo fator de diluição. Indicar o procedimento de diluição utilizado no laboratório.

# Interferências

- Para metodologia birreagente, valores de bilirrubina até 20mg/dL, hemoglobina até 200 mg/dL e triglicérides até 1000mg/dL não produzem interferências significativas.

- Para metodologia monorreagente, valores de bilirrubina até 10mg/dL, hemoglobina até 50mg/dL e triglicérides até 350mg/dL não produzem interferências significativas.

- Valores de bilirrubina até 20mg/dL, hemoglobina até 200mg/dL e trigicérides até 1000mg/dL produzem interferências que podem ser minimizadas utilizando o branco de amostra.

SIGNIFICADO CLÍNICO

Valores elevados de glicose ocorrem nos vários tipos de diabetes primárias, nos estados de intolerância à glicose e no diabetes secundário a várias doenças (hipertireoidismo, hiperpituitarismo,  hiperadrenocorticismo, etc.).

Valores diminuídos de glicose ocorrem nas hipoglicemias devido a várias causas. Quando a ocorrência de sintomas de hipoglicemia é relacionada à alimentação, duas formas de hipoglicemia podem ser definidas: hipoglicemia do jejum e pós-prandial.

As causas mais comuns de hipoglicemia do jejum são: hiperinsulinismo endógeno (insulinoma e sulfonilurea), hiperinsulinismo exógeno (factício), tumores extrapancreáticos, síndrome auto-imune (formação espontânea de anticorpos para receptores da insulina), insuficiência supra-renal e ou hipofisária, doença hepática grave e alcoolismo.

A hipoglicemia pós-prandial, dependendo da história clínica e da resposta ao teste oral de tolerância à glicose, é classificada em hipoglicemia alimentar, hipoglicemia ao diabético tipo II e do paciente com intolerância à glicose e hipoglicemia funcional ou reativa.

Para uma revisão dos critérios diagnósticos e classificação do diabetes mellitus consultar American Diabetes Association. Diabetes Care 2012; (suppl): 1 S64-S71 ou: http://care.diabetesjournals.org/content/35/Supplement_1/S64.full

A redução da concentração de glicose nos líquidos corporais encontra-se usualmente relacionada a processos inflamatórios ou infecciosos. A determinação da concentração de glicose no líquor representa um dos parâmetros para a distinção entre meningite bacteriana e virótica, tendo, porém, sensibilidade inferior à avaliação da celularidade no mesmo material.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICA

- Bergmeyer HU. Methods of Enzimatic Analisys, 3ed, vol 6, Deerfield Beach:Veriag Chemie,1984;163-172.

- Bjorkem I, Blomstrand R, Falk O, and Ohman G, Clin Chim Acta 1976;72:353-62.

- Bondar R J L, Mead D.Clin Chem 1974;20:586-90.

- Inmetro – Boas Práticas de Laboratório Clínico e Listas de Verificação para Avaliação, Qualitymark ed., Rio de Janeiro, 1997.

- Kaplan lA, Pesce AJ. Methods in Clinical Chemistry, St. Louis: The C.V. Mosby Co., 1987;105-11

- Burtis Ca, Ashwood ER, Bruns DE. Tietz, Textbook of Clinical Chemistry and molecular diagnostics, 4th edition 2006. St Luis, Missouri:Elsevier Saunders. 2006.

- Westgard JO, Groth T. Clin Chem 1981;27:493-501.

- Biological variation Database specifications – Westgard QC. Disponível em: http://www.westgard.com/biodatabase1.htm (acesso em 28/10/2011).

- Basques JC. Especificações de Qualidade Analítiac. Labtest Diagnóstica 2005.

- Burtis CA, Ashwood ER. Textbook of Clinical Chemistry, 2ª. Ediç~sao, Plhiladelphia: W.B.Saunders, 1986:2175-2211

- Ameriacn Diabetes Association Point: Impaired Fasting Glucose: The Case for the New American Diabetes Association Criterion. Diabetes Care May 2006 vol.29 nº.51170-1172

- Labtest: Dados de Arquivo

|  | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por: |  |  | ___/___/___ |
| Aprovado por: |  |  | ___/___/___ |
| Implantado por: |  |  | ___/___/___ |
| Substitui POP: |  |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Desativado por: |  |  | ___/___/___ |
| Razão: |

|  | Número | Destino |
| --- | --- | --- |
| Cópias |  |  |