# GLICOSE LIQUIFORM

INDICAÇÃO MÉDICA DO EXAME

A determinação da glicose em amostras de sangue é útil na avaliação do metabolismo de carboidratos. Sua determinação em líquidos biológicos auxilia na distinção entre processos inflamatórios e infecciosos.

PRINCÍPIO

A glicose oxidase catalisa a oxidação da Glicose de acordo com a seguinte reação:

Glicose + O2 + H2O			Ácido Glucônico + H2O2

O peróxido de hidrogênio formado reage com 4-aminoantipirina e fenol, sob ação catalisadora da peroxidase, através de uma reação oxidativa de acoplamento, formando uma antipirilquinonimina vermelha cuja intensidade de cor é proporcional à concentração da glicose na amostra.

2H2O2 + 4-Aminoantipirina + fenol			Antipirilquinonimina + 4H2O

AMOSTRA

Preparo do paciente

Glicemia de jejum: recomenda-se jejum mínimo de 8 horas.

Tipos de amostra

Usar plasma ou soro. Realizar a colheita do sangue utilizando um anticoagulante contendo um inibidor da glicólise. O uso do anticoagulante Glistab (Labtest cat. 29) permite a colheita de uma só amostra para as dosagens de creatinina, glicose e uréia. As amostras de sangue não contendo antiglicolítico devem ser centrifugadas imediatamente após a colheita e o plasma ou soro separados das células ou coágulo.

No líquor e líquidos (ascítico, pleural e sinovial) adicionar anticoagulante contendo antiglicolítico na mesma proporção usada para a amostra de sangue e devem ser centrifugados antes de iniciar a medição.

Armazenamento e estabilidade da amostra

O analito é estável por 8 horas em amostras colhidas com antiglicolítico. No plasma, soro e outros líquidos separados das células, a glicose permanece estável por 3 dias entre 2 – 8 ºC, quando não ocorre contaminação bacteriana.

# Volume mínimo

(Definir o volume mínimo a ser encaminhado para análise)

# Volume ideal

(Definir o volume ideal a ser encaminhado para análise)

### Critérios para rejeição da amostra

Presença de coágulo.

Fazer referência ao manual ou POP de colheita, separação e distribuição de material.

PRODUTO UTILIZADO

Glicose Liquiform,    Referência 133-1/500, 133-2/500		ANVISA  - 10009010236

Labtest Diagnóstica

Av. Paulo Ferreira da Costa, 600

Lagoa Santa, MG, 33400-000

Reagente 1: Armazenar entre 2 – 8 ºC.

Contém tampão fosfato 30 mmol/L; pH 7,5; glicose oxidase (12.500 U/L; peroxidase (800 U/L; 4-aminoantipirina (290 (mol/L; fenol (1 mmol/L;  azida sódica 7,5 mmol/L e surfactantes.

Padrão - 100 mg/dL: Armazenar entre 2 – 30 ºC. Após o manuseio, sugere-se armazenar bem vedado para evitar evaporação. Contém glicose 100 mg/dL e biocida não tóxico.

O estabilizador do padrão pode precipitar-se em baixas temperaturas, fato que não interfere na sua qualidade.

Precauções e cuidados especiais

- Os cuidados habituais de segurança devem ser aplicados na manipulação do reagente. Fazer referência ao manual ou POP de segurança.

- Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas são estáveis até a data de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à contaminação de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. O laboratório deve estabelecer a estabilidade em suas condições operacionais.

- O Reagente 1 contêm azida sódica, que é tóxica. Deve-se tomar cuidado para evitar a ingestão e, no caso de contato com os olhos, lavá-los imediatamente com grande quantidade de água e procurar auxílio médico. A azida pode formar compostos altamente explosivos com tubulações de chumbo e cobre. Utilizar grandes volumes de água para descartar o reagente. Fazer referência ao manual ou POP de segurança.

#### EQUIPAMENTOS

# Procedimento manual

- Fotômetro capaz de medir com exatidão a absorbância em 505 nm ou filtro verde (490 a 520 nm).

- Banho-maria mantido à temperatura constante (37 ºC).

- Pipetas para medir amostras e reagentes.

- Cronômetro.

# Procedimento automatizado

Indicar o nome, modelo e o local onde se encontra o equipamento analítico; fazer referência ao manual ou POP para utilização do mesmo.

# Procedimento alternativo

Indicar o equipamento alternativo e os procedimentos para medição dos ensaios. Enumerar as diferenças esperadas quando procedimentos manuais substituem procedimentos automatizados.

###### CONTROLE DA QUALIDADE

# Materiais

Identificar os materiais para controle interno e externo da qualidade (fabricante, número de catálogo), instruções de preparo e frequência da utilização dos mesmos.

# Limites de tolerância

# Descrever o procedimento para definição dos limites de tolerância, o sistema adotado para utilização do mapa de Levey-Jennings e das regras de controle e as providências a serem tomadas diante de valores que ultrapassem tais limites. Fazer referência ao manual ou POP para utilização dos materiais de controle.

##### Verificação de novo lote de controles e/ou reagentes

Descrever o procedimento de verificação de novos lotes de controles e de reagentes.

# Gerenciamento dos dados

Definir como os dados relativos ao controle da qualidade são arquivados e gerenciados.

Fazer referência ao manual ou POP de garantia da qualidade.

PROCEDIMENTO

# Procedimento manual

Método Direto

- Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir:

|  | Branco | Teste | Padrão |
| --- | --- | --- | --- |
| Amostra | ----- | 0,01 mL | ----- |
| Padrão (nº 2) | ----- | ----- | 0,01 mL |
| Reagente 1 | 1,0 mL | 1,0 mL | 1,0 mL |

- Misturar vigorosamente e colocar em banho-maria a 37 ºC durante 10 minutos. O nível da água no banho deve ser superior ao nível dos reagentes nos tubos de ensaio.

Determinar as absorbâncias do teste e padrão em 505 nm ou filtro verde (490 a 520 nm), acertando o zero com o branco. A cor é estável por 60 minutos.

Método cinético

O procedimento utiliza uma cinética de 2 pontos e não requer o branco da reação. O controle da temperatura é absolutamente indispensável para a reprodutibilidade dos resultados. É fundamental também que as operações com amostras e padrões sejam realizadas sempre de modo idêntico, mantendo-se constante, ao máximo possível, o intervalo entre a mistura da amostra ou padrão com o reagente e o início da incubação no fotômetro. Como o tempo de reação é muito pequeno, é necessário utilizar um fotômetro que tenha controle de temperatura na cubeta, a 37 ºC.

- Acertar o zero do fotômetro em 505 nm ou filtro verde (490 a 520 nm) com água destilada ou deionizada.

- Adicionar 0,01 mL da amostra ou padrão a 1,0 mL do Reagente 1, previamente aquecido a 37 ºC.

- Misturar e iniciar imediatamente a medida fotométrica. Ler as absorbâncias aos 30 e 90 segundos, mantendo a reação com temperatura controlada em 37 ºC.

##### Procedimento automatizado

Fazer referência ao manual ou POP para utilização do equipamento analítico. Anexar o guia de aplicação dos reagentes para o sistema automático.

Precauções e cuidados especiais

- Para manusear e descartar reagentes e material biológico, aplicar as normas estabelecidas de segurança. Fazer referência ao manual ou POP de segurança.

# A limpeza e secagem adequadas do material são fatores fundamentais para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Fazer referência ao manual ou POP de limpeza e verificação da qualidade da limpeza dos materiais.

- A água utilizada no laboratório deve ter a qualidade adequada a cada aplicação. Assim, para preparar reagentes e usar nas medições, deve ter resistividade (1 megaohm ou condutividade (1 microsiemens e concentração de silicatos (0,1 mg/l (água tipo II). Para o enxágüe da vidraria a água pode ser do tipo III, com resistividade (0,1 megaohms ou condutividade (10 microsiemens. No enxágüe final utilizar água tipo II. Quando a coluna deionizadora está com sua capacidade saturada ocorre a produção de água alcalina com liberação de vários íons, silicatos e substâncias com grande poder de oxidação ou redução que deterioram os reagentes em poucos dias ou mesmo horas, alterando os resultados de modo imprevisível. Assim, é fundamental estabelecer um programa de controle da qualidade da água. Fazer referência ao manual ou POP de água reagente.

- Como ocorre com toda reação enzimática, a rigorosa observação do tempo e da temperatura de incubação é de grande importância para a qualidade dos resultados obtidos.

CÁLCULOS

Ver linearidade.

Efetuar cálculos distintos para o método direto e método com desproteinização.

Absorbância do teste

Glicose (mg/dL)   =			        x 100

Absorbância do padrão

Devido a grande reprodutibilidade que pode ser obtida com a metodologia, o método do fator pode ser empregado.

100

Fator de calibração =

Absorbância do padrão

Glicose (mg/dL) = Absorbância do teste x Fator

Método cinético

Calcular as diferenças de absorbâncias para o teste e o padrão:

(A = A 90 segundos – A 30 segundos

(A do teste

Glicose (mg/dL) = 		         x 100

(A do padrão

RESULTADOS

# Unidade de medida

mg/dL =

Conversão de mg/dL para unidade SI: mmol/L = mg/dL x 0,0556

# Valores de referência

Plasma: (jejum de 8 horas):

70 a 99 mg/dL – Glicemia de jejum normal

100 a 125 mg/dL – Glicemia de jejum alterada

maior ou igual a 126 mg/dL – Provável Diabetes Mellitus

Líquor: 2/3 da glicemia quando a medição é realizada em amostras colhidas simultaneamente.

# Valores críticos

Plasma:

>400 mg/dL

<40 mg/dL

Incluir o procedimento a ser adotado diante de um resultado crítico.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO

# Linearidade

A reação é linear até 500 mg/dL. Quando for obtido valor igual ou maior que 500 mg/dL, diluir a amostra com NaCl 150 mmol/L, realizar nova dosagem e multiplicar o resultado obtido pelo fator de diluição. Diluir a amostra de tal modo que o valor encontrado se situe entre 80 e 200 mg/dL. Indicar o procedimento de diluição utilizado no laboratório.

# Interferências

1- Método de ponto final: Concentrações de bilirrubina até 2,5 mg/dL e hemoglobina até 200 mg/dL não produzem interferências significativas. Concentrações de Bilirrubina maiores que 2,5 mg/dL produzem interferências negativas. Para amostras com Triglicérides maiores que 1000 mg/dL pode-se minimizar o efeito da turvação utilizando o branco de amostra ou diluindo a amostra com NaCl 150 mmol/L (0,85%) e repetindo a medição.

2- Método Cinético: Valores de Bilirrubina até 2,5 mg/dL, Hemoglobina até 200 mg/dL e Triglicérides até 1000 mg/dL não produzem interferências significativas.

3- Ácido Ascórbico em concentrações acima de 100 mg/dL interfere na reação produzindo resultados falsamente diminuídos.

4- Pacientes diabéticos em uso continuado de clorpropamida (Diabinese) podem desenvolver hipoglicemias importantes que são muito difíceis de corrigir.

5- Publicações demonstram que a urina pode conter numerosas substâncias que interferem nos métodos que utilizam a reação GOD-POD.

6- Várias drogas podem afetar o metabolismo da glicose, dentre elas encontram-se os corticóides, tiazídicos e outros diuréticos.

7- Para uma revisão das fontes fisiopatológicas e medicamentosas de interferência nos resultados e na metodologia sugere-se consultar Clin Chem 1975; 21: 1D-432D.

SIGNIFICADO CLÍNICO

Valores elevados de glicose ocorrem nos vários tipos de diabetes primárias, nos estados de intolerância à glicose e nas diabetes secundárias a várias doenças (hipertireoidismo, hiperpituitarismo e hiperadrenocorticismo, entre outras).

Valores diminuídos de glicose ocorrem nas hipoglicemias devido a várias causas. Quando a ocorrência de sintomas de hipoglicemia é relacionada à alimentação, duas formas de hipoglicemia podem ser definidas: hipoglicemia do jejum e pós-prandial.

As causas mais comuns de hipoglicemia do jejum são: (1) hiperinsulinismo endógeno (insulinoma e sulfonilurea), (2) hiperinsulinismo exógeno (factício), (3) tumores extrapancreáticos, (4) síndrome auto-imune ( formação espontânea de anticorpos para receptores da insulina), (5) insuficiência supra-renal e ou hipofisária, (6) doença hepática grave e (7) alcoolismo.

A hipoglicemia pós-prandial, dependendo da história clínica e da resposta ao teste oral de tolerância à glicose, é classificada em (1) hipoglicemia alimentar, (2) hipoglicemia ao diabético tipo II e do paciente com intolerância à glicose e (3) hipoglicemia funcional ou reativa.

Para uma revisão dos critérios diagnósticos e classificação do diabetes mellitus consultar Diabetes Care 1997;20:1183-94.

A redução da concentração de glicose nos líquidos corporais encontra-se usualmente relacionada a processos inflamatórios ou infecciosos. A determinação da concentração de glicose no líquor representa um dos parâmetros para a distinção entre meningite bacteriana e virótica, tendo, porém, sensibilidade inferior à avaliação da celularidade no mesmo material.

REFERÊNCIAS

- Bergmeyer HU. Methods of Enzimatic Analysis, 3a. edição, Vol VI, Deerfield Beach: VCH, 1986:178-184.

- Blaedel WJ, Uhl JM. Clin Chem 1975;21:119-124.

- Young DS. Effects of Preanalytical Variables on Clinical Laboratory Tests, 1a edição, Washington: AACC pPress, 1993.

- Inmetro – Boas Práticas de Laboratório Clínico e Listas de Verificação para Avaliação, Rio de Janeiro: Qualitymark eds, 1997.

- Sachs DB Bruns DE, Goldstein DE, Maclaren NK, McDonald JM, Parrot M. Clin Chem 2002;48:436-72.

- Tietz NW. Fundamentals of Clinical Chemistry, Philadelphia: W.B. Saunders, 1970:154-166.

- Tonks DB Quality Control in Clinical Laboratories, Warner-Chilcot Laboratories, Diagnostic Reagent Division, Scarborough, Canada, 1972.

- Westgard JO, Barry PL, Hunt MR, Groth T. Clin Chem 1981;27:493-501.

- Glicose Liquiform, Instruções de Uso, Labtest Diagnóstica.

|  | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por: |  |  | ___/___/___ |
| Aprovado por: |  |  | ___/___/___ |
| Implantado por: |  |  | ___/___/___ |
| Substitui POP: | ___/___/___ |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Desativado por: |  |  | ___/___/___ |
| Razão: |

|  | Número | Destino |
| --- | --- | --- |
| Cópias |  |  |