# URÉIA CE

INDICAÇÃO MÉDICA DO EXAME

A determinação da uréia em amostras de sangue e urina é útil na avaliação da função renal.

PRINCÍPIO

A uréia é hidrolisada pela urease a íons amônia e CO2. Os íons amônia reagem em pH alcalino com salicilato e hipoclorito de sódio, sob a ação catalisadora do nitroprussiato de sódio, para formar azul de indofenol. A formação de cor é proporcional à quantidade de uréia na amostra.

AMOSTRA

Preparo do paciente

Recomenda-se jejum mínimo de 8 horas.

Tipos de amostra

Usar soro ou plasma (fluoreto, heparina, EDTA) e urina.

Não usar anticoagulantes contendo amônia. A concentração de fluoreto na amostra não deve ser maior que 3 mg/mL, pois o fluoreto em altas doses é inibidor da urease. O uso do anticoagulante Glistab (Labtest Cat. 29) permite a colheita de uma só amostra para as dosagens de uréia, glicose e creatinina.

A urina de 24 horas deve ser colhida em frasco contendo 2,0 mL  de HCl a 50% (V/V) e centrifugada antes de usar.

Armazenamento e estabilidade da amostra

O analito é estável no soro ou plasma por 12 horas entre 15 – 25 ºC, por 3 dias entre 2 – 8 ºC e 3 meses a 20 ºC negativos.

# Volume mínimo

(Definir o volume mínimo a ser encaminhado para análise)

# Volume ideal

(Definir o volume ideal a ser encaminhado para análise)

### Critérios para rejeição da amostra

Presença de hemólise ou sinais de contaminação bacteriana.

Fazer referência ao manual ou POP de colheita, separação e distribuição de material.

PRODUTO UTILIZADO

Uréia CE, Catálogo 27		ANVISA - 10009010011

Labtest Diagnóstica

Av. Paulo Ferreira da Costa, 600

Lagoa Santa, MG, 33400-000

Urease: Armazenar entre 2- 8 ºC.

Contém tampão fosfato 10 mmol/L, EDTA 6 mmol/L e urease 268 KU/L.

Tampão (Estoque): Armazenar entre 2- 8 ºC.

Contém tampão fosfato 100 mmol/L pH 6,9, salicilato de sódio 312 mmol/L, nitroprussiato de sódio 16,8 mmol/L.

Oxidante (Estoque): Armazenar entre 2- 8 ºC.

Contém hidróxido de sódio 2,8 mol/L e hipoclorito de sódio 121 mmol/L.

Padrão - 70 mg/dl: Armazenar entre 2- 8 ºC bem vedado para evitar evaporação.

Contém azida sódica 7,7 mmol/L.

Preparo do Tampão de Uso: Adicionar o conteúdo do frasco de tampão (100 mL) a 400 mL de água destilada ou deionizada e misturar. Estável 12 meses em frasco âmbar, entre 2 – 8 ºC.

Preparo do Oxidante de Uso: Adicionar o conteúdo do frasco de oxidante (25 mL) a 475 mL de água destilada ou deionizada e misturar. Estável 12 meses em frasco plástico, entre 2 – 8 ºC.

Preparo da Urease Tamponada: Adicionar 1,0 mL de urease a 20 mL do Tampão de Uso. Estável 21 dias em frasco de vidro âmbar, entre 2 – 8 ºC.

Precauções e cuidados especiais

- Os cuidados habituais de segurança devem ser aplicados na manipulação do reagente. Fazer referência ao manual ou POP de segurança.

- Os reagentes não abertos, quando armazenados nas condições indicadas são estáveis até a data de expiração impressa no rótulo. Durante o manuseio, os reagentes estão sujeitos à contaminação de natureza química e microbiana que podem provocar redução da estabilidade. O laboratório deve estabelecer a estabilidade em suas condições operacionais.

- O padrão contém azida sódica, que é tóxica. Deve-se tomar cuidado para evitar a ingestão e, no caso de contato com os olhos, lavá-los imediatamente com grande quantidade de água e procurar auxílio médico. A azida pode formar compostos altamente explosivos com tubulações de chumbo e cobre. Utilizar grandes volumes de água para descartar o reagente. Fazer referência ao manual ou POP de segurança.

- Não armazenar os reagentes nas proximidades de soluções de amônia.

EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS

# Procedimento manual

- Fotômetro capaz de medir com exatidão a absorbância em 600 nm (580 a 610 nm).

- Banho-maria mantido à temperatura constante (37 ºC).

- Pipetas para medir amostras e reagentes.

- Cronômetro

# Procedimento automatizado

Indicar o nome, modelo e o local onde se encontra o equipamento analítico; fazer referência ao manual ou POP para utilização do mesmo.

# Procedimento alternativo

Indicar o equipamento alternativo e os procedimentos para medição dos ensaios. Enumerar as diferenças esperadas quando procedimentos manuais substituem procedimentos automatizados.

###### CONTROLE DA QUALIDADE

# Materiais

Identificar os materiais para controle interno e externo da qualidade (fabricante, número de catálogo), instruções de preparo e frequência da utilização dos mesmos.

# Limites de tolerância

# Descrever o procedimento para definição dos limites de tolerância, o sistema adotado para utilização do mapa de Levey-Jennings e das regras de controle e as providências a serem tomadas diante de valores que ultrapassem tais limites. Fazer referência ao manual ou POP para utilização dos materiais de controle.

##### Verificação de novo lote de controles e/ou reagentes

Descrever o procedimento de verificação de novos lotes de controles e de reagentes.

# Gerenciamento dos dados

Definir como os dados relativos ao controle da qualidade são arquivados e gerenciados.

Fazer referência ao manual ou POP de garantia da qualidade.

PROCEDIMENTO

# Procedimento manual

Para a dosagem de uréia na urina, diluir a amostra 1:50 (0,1 mL de urina + 4,9 mL de água destilada ou deionizada). Multiplicar o resultado obtido por 50.

- Tomar 3 tubos de ensaio e proceder como a seguir:

|  | Branco | Teste | Padrão |
| --- | --- | --- | --- |
| Amostra | ----- | 0,01 mL | ----- |
| Padrão (nº 2) | ----- | ----- | 0,01 mL |
| Urease tamponada | 1,0 mL | 1,0 mL | 1,0 mL |

- Misturar e incubar a 37 ºC durante 5 minutos.

| Oxidante de uso | 1,0 mL | 1,0 mL | 1,0 mL |
| --- | --- | --- | --- |

- Misturar e incubar a 37 ºC durante 5 minutos.

- Determinar as absorbâncias do teste e padrão em 600 nm (580 a 610 nm), acertando o zero com o branco. A cor é estável por 2 horas.

##### Procedimento automatizado

Fazer referência ao manual ou POP para utilização do equipamento analítico. Anexar o guia de aplicação dos reagentes para o sistema automático.

Precauções e cuidados especiais

- Para manusear e descartar reagentes e material biológico, aplicar as normas estabelecidas de segurança. Fazer referência ao manual ou POP de segurança.

# A limpeza e secagem adequadas do material são fatores fundamentais para a estabilidade dos reagentes e obtenção de resultados corretos. Fazer referência ao manual ou POP de limpeza e verificação da qualidade da limpeza dos materiais.

- A água utilizada no laboratório deve ter a qualidade adequada a cada aplicação. Assim, para preparar reagentes e usar nas medições, deve ter resistividade (1 megaohm ou condutividade (1 microsiemens e concentração de silicatos (0,1 mg/L (água tipo II). Para o enxágüe da vidraria a água pode ser do tipo III, com resistividade (0,1 megaohms ou condutividade (10 microsiemens. No enxágüe final utilizar água tipo II. Quando a coluna deionizadora está com sua capacidade saturada ocorre a produção de água alcalina com liberação de vários íons, silicatos e substâncias com grande poder de oxidação ou redução que deterioram os reagentes em poucos dias ou mesmo horas, alterando os resultados de modo imprevisível. Assim, é fundamental estabelecer um programa de controle da qualidade da água. Fazer referência ao manual ou POP de água reagente.

CÁLCULOS

Ver linearidade.

Absorbância do teste

Uréia (mg/dL)   = 			        x 70g/dl

Absorbância do padrão

Devido a grande reprodutibilidade que pode ser obtida com a metodologia, o método do fator pode ser empregado.

70

Fator de calibração =

Absorbância do padrão

Uréia (mg/dL) = Absorbância do teste x Fator

RESULTADOS

# Unidade de medida

mg/dL

Conversão de mg/dL para Unidade SI: mmol/L = mg/dL x 0,166

# Valores de referência

Soro ou Plasma: 15 a 40 mg/dL.

Urina: 26 a 43 g/24 horas.

# Valores críticos

> 100 mg/dL

Incluir o procedimento a ser adotado diante de um resultado crítico.

LIMITAÇÕES DO PROCEDIMENTO

# Linearidade

O resultado da medição é linear até 300 mg/dL. Quando a absorbância do teste for maior que 1,0, diluir o produto corado e o branco 1:5 com água destilada ou deionizada, fazer nova leitura e multiplicar o resultado obtido por 5. Se após a diluição for obtido um valor igual ou maior que 300 mg/dL, diluir a amostra com NaCl 0,85%, realizar nova determinação e multiplicar o resultado obtido pelo fator de diluição. Diluir a amostra de tal modo que o valor encontrado se situe entre 50 e 100 mg/dL.

# Interferências

1- Contaminação da água, vidraria e ambiente com amônia, podem produzir resultados falsamente elevados. Deve-se evitar fumar próximo ao local das dosagens.

2- Valores de Bilirrubina até 32 mg/dLnão produzem interferências significativas, Valores de Hemoglobina maiores que 80 mg/dL e Triglicérides maiores que 900 mg/dL produzem interferências positivas.

3- Certas drogas e outras substâncias podem produzir interferências in vivo e in vitro. Sugerimos consultar Clin Chem 1975; 21:1D-432D.

SIGNIFICADO CLÍNICO

Fisiologicamente a uréia se eleva devido a dieta hiperprotéica ou com a idade, particularmente após 40 anos. Sua diminuição ocorre na gravidez normal e nos indivíduos em dietas com baixo valor protéico e alto conteúdo glucídico.

Elevações da uréia por defeitos de excreção se devem a causas pré-renais (insuficiência cardíaca congestiva), causas renais (nefrites, pielonefrites, e insuficiência renal aguda ou crônica) e pós-renais (obstruções do trato urinário por cálculos, carcinomas ou pólipos). Elevações da uréia ocorrem também por catabolismo elevado (febre, septicemia, uso de corticosteroides) e hemorragia internam, principalmente do trato grastointestinal.

A diminuição da uréia, que não tem expressão clínica, pode ocorrer em consequência à infusão endovenosa de soluções com carbohidratos, redução do catabolismo protéico e aumento da diurese.

A dosagem sérica de creatinina é considerada mais específica para a avaliação da função glomerular, mas pode ser menos sensível em algumas doenças renais precoces. A disfunção renal é melhor avaliada através das dosagens de uréia e creatinina associadas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Bergmeyer HU. Methods of Enzymatic Analisis, Volume 9, pag 449-453, VCH Publishers, Florida, 1985.

- Bollet WT, Bushman CJ, Tidwell PT. Anal Chem 1961;33:592-594.

- Weatherburn MW. Anal Chem 1967;39:971-974.

- Westgard JO, Groth T. Clin Chem 1981; 27: 493-501.

- Tonks DB. Quality Control in Clinical Laboratories, Warner-Chilcott Laboratories, Diagnostic Reagents Division, Scarborough, Canada, 1972.

- Inmetro – Boas Práticas de Laboratório Clínico e Listas de Verificação para Avaliação, Qualitymark ed., Rio de Janeiro, 1997.

- Uréia CE, Instruções de Uso, Labtest Diagnóstica

|  | Nome | Assinatura | Data |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por: |  |  | ___/___/___ |
| Aprovado por: |  |  | ___/___/___ |
| Implantado por: |  |  | ___/___/___ |
| Substitui POP: |  |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Revisado por: |  |  | ___/___/___ |
| Desativado por: |  |  | ___/___/___ |
| Razão: |

|  | Número | Destino |
| --- | --- | --- |
| Cópias |  |  |