# MICRONAUT-E

#### Nur zur in vitro Diagnostik

deutsch									Version 06/2004

Mikrotitrationsplatten für die automatisierte Identifizierung von gramnegativen, Oxidase - negativen Bakterien.

MICRONAUT-E ist ein System zur Identifizierung von Enterobakteriaceae und anderen gramnegativen Bakterien, anhand von standardisierten Reaktionen und einer speziellen Datenbasis.

# TESTPRINZIP

MICRONAUT-E ermöglicht die Testung von 21 biochemischen Reaktionen (chromogene Substrate, Decarboxylasen, klassische Reaktionen und Fermentationen). Nach einer Inkubationszeit von 18-24 Stunden bei 35 - 37°C erfolgt eine photometrische Messung mit dem MICRONAUT Skan sowie eine Auswertung mit der MICRONAUT Software.

# REAGENZIEN

Packungsinhalt

Eine Verpackungseinheit ermöglicht die Durchführung von 400 Identifizierungen und enthält:

- 100 Platten MICRONAUT-E

- Die Anzahl der durchzuführenden Tests bezogen auf die Verpackungs-einheit ergibt sich aus den letzten 3 Stellen der Katalognummer
(# M/E2-510-400)

- Perforierte Abklebefolie mit der Bezeichnung “MICRONAUT-E”.

Erforderliche Zusatzprodukte

Siehe Anhang I

Labormaterialien

- McFarland Standard 0,5

- MacConkey od. Blutagar (ohne Zusatz) *1

  - Brutschrank 37°C

  - Impfösen

  - Markierstift

# AKTIVE BESTANDTEILE DER MEDIEN UND REAGENZIEN

| Reagenz | Bestandteile | Sicherheits-hinweis |
| --- | --- | --- |
| NaCl 0,9 % 1L | Natriumchlorid | _____ |
| Indol * 100 ml | HCL ( 10 % | ; reizend |
| TDA * 100 ml | Eisen(III)-Chlorid ( 10 % | ; reizend |
| Nitrat A * 100 ml | Essigsäure (CH3COOH) ( 25 % Sulfanilsäure (NH2C6H4SO3H) ( 1 % | ; reizend; kann allergische Reaktionen hervorrufen |
| Nitrat B* 100 ml | Essigsäure (CH3COOH) ( 25 % | ; reizend |
| Paraffinöl 100 ml | Paraffinöl | ------ |

* Zusammensetzung vertraulich

Zusammensetzung Testplatte siehe Anhang II.

# HALTBARKEIT/ LAGERUNG

MICRONAUT-E Testplatten sowie die Reagenzien sind in der Originalverpackung bei 15 - 25°C bis zum angegebenen Haltbarkeitsdatum verwendbar*4. Partiell benutzte Platten können am nächsten Tag aufgefüllt werden.

Indol-Reagenz muss im Dunkeln gelagert werden.

# VORSICHTSMAßNAHMEN

- Nur zur in vitro Diagnostik verwenden.

- Die Reagenzien nicht mit dem Mund pipettieren.

- Nur für die sachgemäße Verwendung bestimmt.

- Proben, Bakterienkulturen und die beimpften Testplatten müssen als potentiell infektiös und unter Beachtung entsprechender Vorsichtsmaßnahmen durch entsprechend qualifiziertes Fachpersonal sachgemäß behandelt werden. Während der gesamten Testdurchführung muss aseptisch gearbeitet werden. Informationen finden Sie in „BioSafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, HHS Publikation No. (CDC) 99-8395, 4th Edition (April 1999)“, oder in den entsprechenden nationalen gesetzlichen Vorgaben.

  - Nach Ablesung und Auswertung der Tests müssen alle Proben, beimpfte und kontaminierte Produkte (Pipetten-spitzen, 4-Kanal-Reservoirs und Test-platten) autoklaviert, verbrannt oder mit einer bakteriziden Desinfektionslösung behandelt werden, bevor sie entsorgt werden.

  - Die strikte Einhaltung der Arbeitsanleitung ist unbedingt erforderlich, jede Abweichung kann die Qualität der Ergebnisse beeinflussen.

  - Die Interpretation der Testergebnisse sollte durch geschultes, erfahrenes Personal auf dem Gebiet der Mikrobiologie erfolgen. Der klinische Hintergrund, Probenherkunft, Kolonien- und mikroskopische Morphologie, Serologie und das Antibiogramm müssen bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden.

# TESTDURCHFÜHRUNG

Probenvorbereitung

- Gram Präparat: 
Grampositive Bakterien erscheinen blau, gramnegative Bakterien rot.

- Ein Röhrchen mit 5 ml NaCl 0,9 %*2
(pH 5,5 bis 6,5 bei 37°C) bereitstellen.

- Mehrere einzeln liegende Kolonien einer 18 - 24 Stunden alten Reinkultur vom MacConkey oder Blutagar (ohne Zusatz) abnehmen*1.

Herstellung des Inokulums

- Die Kolonien in 5 ml NaCl 0,9 % gut homogenisieren, bis die Trübung einem McFarland von 0,5 entspricht*3.

Beimpfung

- MICRONAUT-E Testplatte vor der Beimpfung aus der Einzelverpackung entnehmen und das Trockenmittel verwerfen*4.

- Die Testplatte beschriften.

- Die vorbereitete Suspension gemäß der Plattenbelegung in ein 4-Kanal-Reservoir geben*5.

- Je Identifizierung werden zwei Reihen mit je 100 µl pro Vertiefung beimpft.

- Die Beimpfung der Mikrotitrationsplatte erfolgt manuell mit der MICRONAUT Pipette oder automatisiert mit dem MICRONAUT Sprint.

- Zugabe von je 2 Tropfen (50 µl) Paraffinöl in folgende Vertiefungen:

| B1, B2 | D1, D2 | F1, F2 | H1, H2 |
| --- | --- | --- | --- |

Versiegelung und Inkubation

- Nach dem Beimpfen die Testplatte mit der „MICRONAUT-E“ Folie verschließen (perforiert)*6.

- Testplatte 18–24 Stunden bei 35 - 37°C inkubieren*7.

Ablesung

- Abklebefolie entfernen.

- Testplatte von unten abwischen.

- Zugabe von 2 Tropfen (50 µl) TDA Reagenz in folgende Vertiefungen:

| A1 | C1 | E1 | G1 |
| --- | --- | --- | --- |

- Zugabe von 2 Tropfen (50 µl) Indol Reagenz in folgende Vertiefungen:

| A3 | C3 | E3 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |

Achtung: Bitte verwenden Sie nur das Indol Reagenz der Firma MERLIN Diagnostika GmbH*8, da sonst Fehlinterpretationen möglich sind.

- Warten Sie nach Zugabe der Reagenzien mindestens 3 Minuten, aber nicht länger als 30 Minuten bis zur Messung der Testplatten.

- Ablesung der Testplatte mit dem MICRONAUT Skan.

Auswertung

Die Messwerte werden anhand einer photometrischen Messung bei verschiedenen Wellenlängen ermittelt.

Diese werden mit Hilfe der MICRONAUT Software ausgewertet und interpretiert (siehe Arbeitsanleitung MICRONAUT Software). Die Auswertung erfolgt über Berechnungsalgorhythmen, die zu einem positiven oder negativen Ergebnis der einzelnen Reaktionen führen. Dabei erleichtern Negativ-Kontrollen eine eindeutige Beurteilung der biochemischen Reaktionen.

Das Testergebnis kann am Bildschirm oder auf dem Befundausdruck mit Angaben der Wahrscheinlichkeiten angeschaut werden. Die Wahrscheinlichkeitsberechnung erfolgt über die in der MICRONAUT Software enthaltenen Reaktionsmuster.

Unter den Testergebnissen können Vermerke erscheinen, die Hinweise auf zu geringes Wachstum geben oder erforderliche Zusatztests anzeigen.

ZUSATZREAKTIONEN

Nitrat Reduktion

- Zugabe von je einem Tropfen (25 µl) Nitrat A und Nitrat B Reagenz in die ONC-Reaktion:

| B12 | D12 | F12 | H12 |
| --- | --- | --- | --- |

Eine positive Reaktion wird durch eine Rotfärbung angezeigt.

###### DNase Test

- Bitte stellen Sie den DNase Agar entsprechend einem mikrobiologischen Standardprotokoll oder der jeweiligen Herstellervorschrift her.

- Beimpfen Sie die DNase Agarplatte entsprechend der Anleitung (zu testende Keime punkt- oder strichförmig auf den Agar auftragen).

- Inkubation 18–24 Stunden bei 35 -37°C.

- Überfluten Sie die Agarplatte mit 1 M Salzsäure.

- Eine komplette DNA Hydrolyse, sichtbar als klare Zone um den Wachstumsbereich des Bakteriums, ist als positiv zu bewerten. Eine Trübung des Nährbodens gilt als negativ.

- Keine Aufhellung oder nur Vergrünung der Kolonie gilt ebenfalls als negativ.

Zuckerfermentationen

| MELF | Melibiose | ARAF | Arabiose |
| --- | --- | --- | --- |
| MLTF | Maltose | RAFF | Raffinose |
| LACF | Laktose | MGLF | a-Methyl-glucosid |
| MANF | Mannose | DULF | Dulcit |
| MNTF | Mannit | SALF | Salicylsäure |
| SRBF | Sorbitol | GLYF | Glycerin Glucosid |
| CELF | Cellobiose |  |  |

- Bereiten Sie die Kohlenhydrate mit der Indikatorlösung entsprechend der jeweiligen Herstellervorschrift bzw. entsprechend einem mikrobiologischen Standardprotokoll vor.

- Beimpfen Sie die Röhrchen entsprechend.

- Inkubation 18 – 24 Stunden bei 35 -
37 °C.

- Ein Anstieg der Turbidität und ein Farbumschlag des Bromthymolblau Indikators nach gelb ist als positiv zu bewerten (Säurebildung).

QUALITÄTSKONTROLLE

Die Testplatten und Reagenzien unterliegen in verschiedenen Stadien der Produktion systematisch durchgeführten

Qualitätskontrollen. Die bakteriologische Qualitätskontrolle kann mit den Stämmen im Anhang II durchgeführt werden.

Bitte beachten Sie bei der Auswertung der Qualitätskontrollstämme, dass das Identifizierungsergebnis für die Funktionskontrolle der Platte ausschlaggebend ist. Die angegebenen Bioprofile geben einen Hinweis auf das zu erwartende Ergebnis der einzelnen Reaktionen. Abweichungen in einzelnen Reaktionen beeinträchtigen nicht die Funktionstüchtigkeit der Platte sondern beruhen auf statistischen Varianzen.

QUALITÄTS- UND LEISTUNGSDATEN

Die Daten basieren auf einer großen Sammlung von klinischen Isolaten und Stämmen, die von Referenzlaboratorien zur Verfügung gestellt wurden. Die Identifizierungen wurden durch konventionelle biochemische und molekularbiologische Tests bestätigt. Die Testauswahl und Anzahl ist so gewählt, dass innerhalb der definierten Population mit einer möglichst kleinen Anzahl von Tests die beste Differenzierung der Spezies dieser Population möglich ist. Bei der Untersuchung einer unbekannten Probe wird für jeden im System implementierten Test entweder ein positives oder ein negatives Ergebnis erzielt. Für dieses Bioprofil werden durch Vergleich mit der Datenbank zwei Wahrscheinlichkeiten berechnet, die absolute und die relative Wahrscheinlichkeit, welche die Zuverlässigkeit der Identifizierung bewerten.

Zur Bestimmung der absoluten Wahrscheinlichkeit werden die Wahrscheinlichkeiten, mit der die einzelnen Tests positiv ausfallen multipliziert. Das Ergebnis wird als Kehrwert dargestellt, wobei gilt: je kleiner der Wert desto größer die Übereinstimmung zwischen dem erzielten Ergebnis und dem entsprechenden Datensatz in der Datenbank.

Zur Berechnung der relativen Wahrscheinlichkeit betrachtet man die Summe der absoluten Wahrscheinlichkeiten aller Keime in der Datenbank. Dann bezieht man die einzelnen absoluten Wahrscheinlichkeiten auf diese Summe. Besteht zwischen dem erzielten Ergebnis und einem Datensatz eine hohe Übereinstimmung und enthält die Datenbank keinen zweiten Datensatz mit ähnlich hoher Übereinstimmung so nähert sich die relative Wahrscheinlichkeit einem 100 %-Wert. Enthält eine Datenbank zwei Datensätze, die eine ähnliche Übereinstimmung mit dem erzielten Ergebnis aufweisen, verringert sich die relative Wahrscheinlichkeit.

LIMITIERUNG

Das MICRONAUT-E System ist nur zur Identifizierung der in der Datenbasis enthaltenen Spezies (siehe Anhang IV) bestimmt. Andere Mikroorganismen können weder identifiziert noch ausgeschlossen werden.

GEWÄHRLEISTUNG

Die Qualitätsdaten des MICRONAUT-E Identifizierungssystems wurden mit Hilfe der vorliegenden Arbeitsanleitung ermittelt. Abweichungen oder Änderungen in der Testdurchführung können die Qualität der Ergebnisse beeinträchtigen. Jegliche Entschädigungsansprüche sind in diesem Falle ausgeschlossen.

# MICRONAUT-E

#### Only for in vitro diagnostic

english 									Release 06/2004

Micro-titration plates for automated identification of gram-negative, oxidase negative bacteria.

MICRONAUT-E is a system to identify Enterobacteriaceae and other gram-negative bacteria with standardized reactions and a specific data base.

# TEST PRINCIPLE

MICRONAUT-E allows the testing of 21 biochemical reactions (chromogenic sub-strates, decarboxylases, classical reactions and fermentations). After incubation of 18-24 hours at 35 - 37°C a photometrical reading is carried out by means of the MICRONAUT Skan as well as an evaluation by the MICRONAUT Software.

# REAGENTS

Contents

400 identifications can be performed with one packaging unit. The kit contains:

- 100 plates MICRONAUT-E

- The last three digits of the catalogue number indicate the number of tests to be performed per packaging unit 
(# M/E2-510-400)

- Perforated plate sealers “MICRONAUT-E”.

# Required additional products

See appendix I.

# Laboratory materials

- McFarland standard 0.5

- MacConkey or blood agar (without additives)*1

  - Incubator 37°C

  - Inoculation loops

  - Marking pen

# ACTIVE COMPONENTS OF THE MEDIA AND REAGENTS

| Reagent | Components | Security advice |
| --- | --- | --- |
| NaCl 0.9 % 1L | sodium chloride | _____ |
| Indole * 100 ml | HCL ( 10 % | ; irritating |
| TDA * 100 ml | iron(III)chloride ( 10 % | ; irritating |
| Nitrate A* 100 ml | acetic acid (CH3COOH) ( 25 % sulphanilic acid (NH2C6H4SO3H) ( 1 % | ; irritating; may cause allergic reactions |
| Nitrate B* 100 ml | acetic acid (CH3COOH) ( 25 % | ; irritating |
| Paraffin oil 100 ml | paraffin oil | ------ |

* Compound confidential

For the compound of the test plate see appendix II.

STABILITY/ STORAGE

MICRONAUT-E test plates as well as the reagents have to be stored in the original packaging at 15 - 25°C and can be used  up to the indicated expiration date*4. Partially used plates can be filled up the next day.

Indole reagent must be stored in a dark place.

PRECAUTIONARY MEASURES

- Only to be used for in vitro diagnostic.

- Do not pipette the reagents by mouth.

- Only for proper use.

- Samples, bacteria cultures and the inoculated test plates have to be considered as potentially infectious and must be treated properly and with respect to the corresponding precautionary measures by qualified specialist staff. It is important to work aseptically during the whole test procedure. For information please refer to “BioSafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, HHS Publication No. (CDC) 99-8395, 4th Edition (April 1999)“, or to the corresponding national legal requirements.

  - Upon reading and evaluation of the tests, all samples, inoculated and contaminated products (pipette tips, 4-channel reservoirs and test plates) must be autoclaved, burnt or disinfected in a bactericidal disinfectant solution before disposal.

  - It is important to follow the instructions carefully, each deviation may influence the quality of the results.

  - The test results should be interpreted by qualified staff with experience in microbiology. The clinical background, origin of the samples, colony and microscopic morphology, serology and the antibiogram must be taken into consideration when interpreting the results.

TEST PROCEDURE

Preparation of the samples

- Gram stain:
Gram-positive bacteria appear blue, gram-negative bacteria red.

- Prepare a tube with 5 ml NaCl 0.9 %*2
(pH 5.5 to 6.5 at 37°C) .

- Pick several single colonies of an 18-24 hours aged pure culture from the MacConkey or blood agar (without additives)*1.

Preparation of the inoculum

- Homogenize the colonies well in 5 ml NaCl 0.9 %, until the turbidity matches a McFarland of 0.5*3.

# Inoculation

- Remove the MICRONAUT-E test plate from the packaging before inoculation and dispose the drying agent*4.

- Label the test plate.

- Pour the prepared suspension into a 4-channel-reservoir according to the respective plate position*5.

- Inoculate two rows with respectively 100 µl per well for one identification.

- Inoculate the micro-titration plate manually by using the MICRONAUT Pipette.

- Add two drops (50 µl) of paraffin oil to each of the following wells:

| B1, B2 | D1, D2 | F1, F2 | H1, H2 |
| --- | --- | --- | --- |

# Sealing and incubation

- After the inoculation cover the test plate with the „MICRONAUT-E“ plate sealer (perforated)*6.

- Place in an incubator at 35-37°C for 18–24 hours*7.

Reading

- Remove the plate sealer.

- Wipe off the bottom of the plate.

- Add two drops (50 µl) of TDA reagent to the following wells:

| A1 | C1 | E1 | G1 |
| --- | --- | --- | --- |

- Add two drops (50 µl) of indole reagent to the following wells:

| A3 | C3 | E3 | G3 |
| --- | --- | --- | --- |

Attention: Do only use the indole reagent of the company MERLIN Diagnostika GmbH*8, because otherwise misinterpretations are possible.

- Once you have added the reagents wait at least 3 minutes but not longer than 30 minutes before reading the test plates.

- Read the plates with the MICRONAUT Skan.

Evaluation

The values are determined by a photometric reading at different wave-lengths.

These are evaluated and interpreted with the MICRONAUT Software (see instructions for MICRONAUT Software). The evaluation is carried out by calculation algorithms which lead to a positive or negative result of the respective reactions. Negative controls facilitate an unequivocal interpretation of the biochemical reactions.

You can see the test result on the screen or on the printout with indications of the probabilities. The probability is calculated by reaction patterns contained in the MICRONAUT Software.

Remarks may appear below the test results indicating an insufficient growth or showing necessary additional tests.

ADDITIONAL REACTIONS

Nitrate reduction

- Add one drop (25 µl) of nitrate A and nitrate B reagent to the ONC-reaction:

| B12 | D12 | F12 | H12 |
| --- | --- | --- | --- |

The appearance of red colour is indicative of a positive reaction.

###### DNase test

- Prepare the DNase agar according to a standard microbiology protocol or the respective instructions for use of the supplier.

- Inoculate the DNase agar plate according to the instruction (apply the bacteria to be tested in the shape of a point or line on the agar).

- Place in an incubator at 35 – 37°C for 18 - 24 hours.

- Flood the agar plate with 1 M hydrochloric acid.

- A complete DNA hydrolysis can be seen as a clear zone formation surrounding the growth area of the bacteria and is to be considered as a positive reaction. Turbidity of the culture medium shows a negative reaction.

- If the colony does not brighten or if it becomes only green, this is also indicative of a negative reaction.

Sugar fermentations

| MELF | Melibiose | ARAF | Arabiose |
| --- | --- | --- | --- |
| MLTF | Maltose | RAFF | Raffinose |
| LACF | Lactose | MGLF | a-Methyl-glucosid |
| MANF | Mannose | DULF | Dulcit |
| MNTF | Mannit | SALF | Salicyl acid |
| SRBF | Sorbitol | GLYF | Glycerin glucosid |
| CELF | Cellobiose |  |  |

- Prepare the carbohydrate with the indicator broth according to the respective instructions for use of the supplier or a standard microbiology protocol.

- Inoculate the tubes accordingly.

- Place in an incubator for at 35 – 37°C for 18 – 24 hours.

- An increase in the turbidity and a colour change of the bromthymolblue indicator into yellow is indicative of a positive reaction (formation of acid).

###### QUALITY CONTROL

The test plates and reagents are subject to quality controls which are carried out systematically at different stages of the production. The bacteriological quality control can be carried out with the strains according appendix II.

Please consider: As indicator for the quality of test result the correct identification of the quality control strains is important. The results of single reactions may differ in some cases due to statistical variations.

This has no influence in the feasibility of the plate.

QUALITY AND PERFORMANCE DATA

The data are based on an extensive collection of clinical isolates and strains provided by reference laboratories. The identifications have been confirmed by conventional biochemical and molecular biological tests. The test selection and their number allow within the defined population the best differentiation of the species of this population with as little tests as possible. When analysing an unknown sample a positive or a negative result will be obtained for each test implemented in the system. Two probabilities are calculated for this bioprofile by comparing it to the database, the absolute and the relative probability which judge the reliability of the identification.

The absolute probability is determined by multiplying the probabilities that the respective tests are positive. The result is shown a reciprocal value according to the rule: the smaller the value, the higher the correspondence between the result obtained and the corresponding data record in the database.

For the calculation of the relative probability the sum of the absolute probabilities of all bacteria in the database is considered. Then the respective absolute probabilities are applied to this sum. If a high correspondence can be found between the obtained result and one data record and if the database does not contain a second data record with a similarly high correspondence, the relative probability approaches a value of 100% correspondence. If a database contains two data records showing a similar correspondence with the obtained result, the relative probability decreases.

LIMITATION

The MICRONAUT-E System is only destined for identification of the species contained in the database (see appendix IV). Other microorganisms can neither be identified nor be excluded.

GUARANTEE

The quality data of the MICRONAUT-E identification system have been deter-mined by strictly following the present instruction. Divergences or alterations of the test procedure may reduce the quality of the results. Any claims for damages are excluded in this case.

# Anhang/ Appendix I

# Erforderliche Zusatzprodukte / Required additional products

- NaCl 0,9 % pH 5,5 bis/ to 6,5 bei/ at 37°C*2 (# M/E2-312-001),

- Indol Reagenz/ Indole reagent *8 (# M/E2-301-001),

- TDA Reagenz/ TDA reagent *8 (# M/E2-302-001),

- Paraffinöl/ Paraffin oil *8 (# M/E2-305-001),

- Nitrat A Reagenz/ Nitrate A reagent *8 (# M/E2-303-001)

- Nitrat B Reagenz/ Nitrate B reagent *8 (# M/E2-304-001),

- 4-Kanal-Reservoirs/ 4-channel reservoirs (# M/R4-508-350)

- MICRONAUT-Pipette (# M/BH3-880-001 od. M/L3-880-001) oder/ or

- MICRONAUT Sprint(# M/ST6-001-001).

- Pipettenspitzen für/ Pipette tips for MICRONAUT-Pipette 
(# M/BH3-487-500 od.# M/L3-487-500)

- Pipettenspitzen für/ Pipette tips for MICRONAUT Sprint (# M/St3-001-500)

- MICRONAUT Skan (# M/L5-120-001)

- MICRONAUT Software(# M/U8-305-001)

(Alle Produkte sind bei Genzyme Virotech GmbH erhältlich/ 
All products are available at Genzyme Virotech GmbH)

|  | TECHNISCHE HINWEISE | TECHNICAL REMARKS |
| --- | --- | --- |
| * | Um bestmögliche Ergebnisse zu erhalten, beachten Sie bitte folgende Punkte der Arbeitsanleitung genau: | In order to obtain best results please follow the below listed points of the instructions carefully: |
|  | Arbeiten Sie mit Reinkulturen von MacConkey oder Blutagar (ohne Zusatz) die nicht älter als 24 Stunden sind. | Work with pure cultures of MacConkey or blood agar (without additives) not older than 24 hours. |
|  | Verwenden Sie NaCl 0,9% (pH 5,5– 6,5 bei 37°C) (# M/E2-312-001). | Use NaCl 0.9% (pH 5.5– 6.5 at 37°C) (# M/E2-312-001). |
|  | Beachten Sie die genaue Einstellung der Suspension auf McFarland 0,5. Die hergestellte Suspension ausreichend homogenisieren. | Please follow the correct McFarland 0.5 adjustment of the suspension. Homogenize the suspension sufficiently. |
|  | Den eingeschweißten Testplatten ist ein Indikatorbeutel „Blaugel“ zugefügt. Das Trockenmittel enthält Kobaltchlorid, eingestuft mit T49: „Kann Krebs erzeugen beim Einatmen“. Bitte den Trockenbeutel nicht beschädigen. Ein Farbumschlag des Indikatorbeutels von blau nach rosa kann ein Anzeichen für Feuchtigkeitseintritt sein. Bitte diese Platte nicht verwenden. | A pouch filled with the indicator “silica gel” is supplied with the sealed test plates. The drying agent contains cobalt chloride which is classified as T49: „May cause cancer when inhaling“. Please make sure not to damage the drying agent pouch. A colour change of the indicator pouch from blue to pink may indicate trapped moisture. Please do not use this plate. |
|  | Überimpfen Sie die Bakteriensuspension zur Reinheitskontrolle auf eine Blutagar-platte | Transfer the bacteria suspension on a blood agar plate for purity control. |
|  | Verschließen Sie die MICRONAUT-E Testplatten nur mit der “MICRONAUT-E” Folie. | Cover the MICRONAUT-E test plates only with the “MICRONAUT-E” plate sealers. |
|  | Halten Sie die Mindest–Inkubationszeit von 18 Stunden ein. | Follow the minimum incubation time of 18 hours. |
|  | Verwenden Sie nur Originalreagenzien der Firma MERLIN Diagnostika GmbH. | For best results use only original reagents of MERLIN Diagnostika GmbH |

# Anhang/ Appendix II

# MICRONAUT-E Layout:

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | TDA | ESC | IND | LDC | ADH | CIT | VP | RHAF | ADOF | XYLF | ONPG | PGUR |
| B | H2S | H2S/ ESCO | URE | ODC | DECO/ GLUF | MAL | FCO | SUCF | INOF | SORF | ONPX | ONC |
| C | TDA | ESC | IND | LDC | ADH | CIT | VP | RHAF | ADOF | XYLF | ONPG | PGUR |
| D | H2S | H2S/ ESCO | URE | ODC | DECO/ GLUF | MAL | FCO | SUCF | INOF | SORF | ONPX | ONC |
| E | TDA | ESC | IND | LDC | ADH | CIT | VP | RHAF | ADOF | XYLF | ONPG | PGUR |
| F | H2S | H2S/ ESCO | URE | ODC | DECO/ GLUF | MAL | FCO | SUCF | INOF | SORF | ONPX | ONC |
| G | TDA | ESC | IND | LDC | ADH | CIT | VP | RHAF | ADOF | XYLF | ONPG | PGUR |
| H | H2S | H2S/ ESCO | URE | ODC | DECO/ GLUF | MAL | FCO | SUCF | INOF | SORF | ONPX | ONC |

# Qualitätskontrolle/ Quality control

| Taxon | Reaktionen auf der Platte/ Reactions on the plate |
| --- | --- |
|  | TDA | H2S | ESC | IND | URE | LDC | ODC | ADH | GLU | CIT | MAL | VP | RHAF | SUCF | ADOF | INOF | XYLF | SORF | ONPG | ONPX | PGUR |
| 1. | - | - | V | + | - | V | V | - | + | - | - | - | + | - | - | - | + | + | + | - | + |
| 2. | - | - | + | - | - | - | + | + | + | + | + | + | + | + | - | + | - | + | + | - | - |
| 3. | - | - | + | - | - | + | + | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | - |
| 4. | + | + | - | V | + | - | + | - | + | + | - | - | - | - | - | - | + | - | - | - | - |

Erläuterungen/ explanations:

“-“ negative Reaktion/ negative reaction

“+” positive Reaktion/ positive reaction

“v” variable Reaktion/ variable reaction

1. Escherichia coli 		ATCC 25922 	DSMZ 1103

2. Enerobacter cloacae 	ATCC 13047 	DSMZ 30054

3. Enterobacter aerogenes 	ATCC 13048 	DSMZ 30053

4. Proteus mirabilis 		ATCC 9240 	DSMZ 30115

ATCC = American Type Culture Collection

DSMZ= Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH

Anhang/ Appendix III		MICRONAUT-E Tabelle zur visuellen Überprüfung/ 
					MICRONAUT-E table for visual check

| Reaktion/ Reaction | Konzen-tration/ Concen-tration (g/l) | Vertiefung/ Well | Positiv/ Positive | Negativ/ Negative |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Klassische Reaktionen/ Classical reactions: |
| TDA | Tryptophandesaminase | 0.0084 | A1 | C1 | E1 | G1 | rot-braun/ red-brown | gelb–hellbraun/ yellow–light brown |
| H2S | H2S | 0.0080 | B1 | D1 | F1 | H1 | schwarzes Präzipitat/ black precipitate | kein Präzipitat/ no precipitate |
| ESC | Esculin | 0.0014 | A2 | C2 | E2 | G2 | dunkel braun-schwarz/ dark brown-black | beige/ beige |
| H2S/ ESCO | H2S/Esculin Kontrolle/ control | --- | B2 | D2 | F2 | H2 | Negativ Kontrolle/ negative control |
| IND | Indol/ Indole | 0.0080 | A3 | C3 | E3 | G3 | blau / blue | rosa-rot/ red-pinkish |
| Decarboxylasen/ Decarboxylases: |
| URE | Urease | 0.0031 | B3 | D3 | F3 | H3 | blau-grün/ blue-green | gelb-grün/ yellow-green |
| LDC | Lysinedecarboxylase | 0.0108 | A4 | C4 | E4 | G4 |  |  |
| ODC | Ornithindecarboxylase | 0.0074 | B4 | D4 | F4 | H4 |  |  |
| ADH | Arginindihydrolase | 0.0063 | A5 | C5 | E5 | G5 |  |  |
| DECO/ | Decarboxylase –und/ and | -- | B5 | D5 | F5 | H5 | Negativ Kontrolle für die voranstehenden Reaktionen. Wenn die DEC Kontrolle gelb ist, wird eine Grün- oder Blaufärbung als positiv bewertet. Ein Test mit gleicher Färbung wie die Kontrolle ist negativ./ Negative control for the above reactions. If the DEC control is yellow, a green or blue colour indicates a positive result. A test showing the same colour as the control is negative. |
| GLUF | Glucose Fermentations Kontrolle/ fermentation control | --- | B5 | D5 | F5 | H5 | gelb-grün/ yellow-green | blau-grün/ blue-green |
| Typische Reaktionen/ Typical reactions |
| CIT | Citrat/ Citrate | 0.0100 | A6 | C6 | E6 | G6 | blau-grün/ blue-green | gelb-grün/ yellow-green |
| MAL | Malonat/ Malonate | 0.0054 | B6 | D6 | F6 | H6 |  |  |
| VP | Voges-Proskauer Reaktion/ reaction | 0.0767 | A7 | C7 | E7 | G7 |  |  |
| Fermentationen/ Fermentations: |
| FCO | Fermentations Kontrolle/ fermentation control | --- | B7 | D7 | F7 | H7 | Negativ Kontrolle/ negative control |
| RHAF | Rhamnose | 0.0120 | A8 | C8 | E8 | G8 | gelb-grün/ yellow-green | blau-grün/ blue-green |
| SUCF | Saccharose | 0.0247 | B8 | D8 | F8 | H8 |  |  |
| ADOF | Adonit/ Adonitol | 0.0111 | A9 | C9 | E9 | G9 |  |  |
| INOF | Inosit/ Inositol | 0.0131 | B9 | D9 | F9 | H9 |  |  |
| XYLF | Xylose | 0.0110 | A10 | C10 | E10 | G10 |  |  |
| SORF | Sorbit/ Sorbitol | 0.0133 | B10 | D10 | F10 | H10 |  |  |
| Chromogene Substrate/ Chromogenic substrates |
| ONPG | o-Nitrophenyl-(-Galactosidase | 0.0012 | A11 | C11 | E11 | G11 | gelb/ yellow | farblos/ colourless |
| ONPX | o-Nitrophenyl-(-Xylosidase | 0.0011 | B11 | D11 | F11 | H11 |  |  |
| PGUR | p-Nitrophenyl-ß-Glucuronidase | 0.0013 | A12 | C12 | E12 | G12 |  |  |
| ONC | Kontrolle der chromogenen Substrate/ Control of the chromogenic substrates | --- | B12 | D12 | F12 | H12 | Negative Kontrolle und Wachstumskontrolle/ negative control and growth control |

Anhang/ Appendix IV	MICRONAUT-E Taxaliste/
				MICRONAUT-E data base species list:

| Acinetobacter lwoffii | Pantoea agglomerans IND - |
| --- | --- |
| Acinetobacter species | Pantoea agglomerans IND + |
| Aeromonas hydrophila | Plesiomonas shigelloides |
| Cedecea davisae | Proteus mirabilis |
| Cedecea lapagei | Proteus penneri |
| Citrobacter amalonaticus | Proteus vulgaris |
| Citrobacter freundii | Providencia alcalifaciens |
| Citrobacter koseri | Providencia rettgeri |
| Edwardsiella hoshinae | Providencia rustigianii |
| Edwardsiella tarda | Providencia stuartii |
| Enterobacter aerogenes | Providencia stuartii URE + |
| Enterobacter cloacae | Rahnella aquatilis |
| Enterobacter gergoviae | Salmonella choleraesuis subsp. arizonae |
| Enterobacter sakazakii | Salmonella choleraesuis subsp. choleraesuis |
| Enterobacter cancerogenus |  |
| Escherichia coli | Salmonella paratyphi A |
| Escherichia coli H2S + | Salmonella pullorum |
| Escherichia coli LDC - / ODC - | Salmonella species |
| Escherichia coli ONPG - | Salmonella typhi |
| Escherichia fergusonii | Serratia ficaria |
| Escherichia hermannii | Serratia liquefaciens |
| Escherichia vulneris | Serratia marcescens |
| Ewingella americana | Serratia odorifera |
| Hafnia alvei | Serratia plymuthica |
| Raoultella ornithinolytica | Serratia rubidaea |
| Klebsiella oxytoca | Shigella sonnei |
| Klebsiella pneumoniae s. ozaenae | Shigella sonnei PGUR - |
| Klebsiella pneumoniae s. pneumoniae | Shigella species |
| Klebsiella pneumoniae s. rhinoscleromatis | Stenotrophomonas maltophilia |
| Kluyvera ascorbata | Yersinia enterocolitica |
| Kluyvera cryocrescens | Yersinia frederiksenii |
| Leclercia adecarboxylata | Yersinia intermedia |
| Moellerella wisconsensis | Yersinia kristensenii |
| Morganella morganii | Yersinia pseudotuberculosis |
| Morganella morganii LDC + | Yersinia ruckeri |

Anhang/ Appendix V	MICRONAUT-E Kurzanleitung/
				short instruction

Anhang/ Appendix VI

ERLÄUTERUNG DER SYMBOLE DER ETIKETTEN/
EXPLANATION OF THE SYMBOLS ON THE LABELS

Die Symbole geben Auskunft über/ The symbols give information about:

- Anzahl der möglichen Tests/ Number of possible tests

- Lagerungsbedingungen/ Storage conditions

- Gebrauchsanleitung berücksichtigen/ Follow instructions for use

- Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt berücksichtigen/
		Follow security advice on the safety data sheet

- Verfallsdatum/ Expiry date

- CE-Kennzeichnung gemäß IVDD 98/79/EG/

CE marking in accordance with 98/79/EC (IVDD)

- LOT	Angabe der Chargen Nr./ Indication of the lot number

- IVD	In vitro Diagnostika/ In vitro diagnostics

- REF	Artikelnummer/ Article number

Logo des beauftragten Unternehmens gemäß § 11 der VerpackungsVO zur stofflichen Verwertung der anfallenden Verpackungen. Das Verpackungsmaterial (Karton und Aluminiumverbundfolie) kann den dafür vorgesehenen Sammelbehältnissen im Hausmüll zugeführt werden.

LITERATUR/ LITERATURE

- Kämpfer, Peter: Evaluation of the Titertek-Enterobac-Automated System (TTE-AS) for Identification of Members of the Family Enterobacteriaceae. Zbl. Bakt. 273, 164-172 (1990)

- Neubauer, Heinrich; Sauer, Thomas; Becker, Heinz; Aleksic, Stojanca; Meyer, Hermann: Comparison of Systems for Identification and Differentiation of Species within the Genus Yersinia. Journal of Clinical Microbiology, Nov. 1998, p. 3366-3368

- Stock, Ingo; Wiedemann, Bernd: Identification and Natural Antibiotic Susceptibility of Morganella morganii. Diagn. Microbiol. Infect. Dis. 1998,30:153-165

- Schmitz, Franz-Josef; Berning, Thomas; Willers, Reinhart; Heinz, Hans-Peter: Vergleich des MICRONAUT-Systems mit dem API-Test zur Identifizierung und der Agar-Diffusionsmethode zur Resistenzbestimmung bei verschiedenen Enterobacteriaceae und Nonfermentern. Clin. Lab. 1996; 42: 609-619

- DIN 58959-7 Qualitätsmanagement in der medizinischen Mikrobiologie – Teil 7: Allgemeine Anforderungen an das Mitführen von Kontrollstämmen.

- DIN 58959-11 Qualitätsmanagement in der medizinischen Mikrobiologie – Teil 11: Anforderungen an den Einsatz von Kontrollmaterial zur Prüfung gebrauchsfertiger Tests und Testkits.

Hersteller/ Manufacturer:
MERLIN Diagnostika GmbH

Kleinstrasse 14

53332 Bornheim-Hersel Germany

Tel: +49 (0) 22 22 9631 0

Fax: +49 (0) 2222 9631 90

Email : info@merlin-diagnostika.de

www.merlin-diagnostika.de

Vertrieb/ Distribution:
Genzyme Virotech GmbH

Löwenplatz 5

65428 Rüsselsheim Germany

Tel. +49 (0) 61 42 – 69 09-0

Fax: +49 (0) 61 42 – 69 09 19

Email: info@virotech.de

www.virotech.de